## Chomutov Urgent
Nemocnice Chomutov - Urgentní příjem | 1 | ks
Základní minimálně vyžadovaná technická specifikace přístroje:
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 80kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4
integrovaný prostor pro periferní zařízení
integrovaný ohřívač gelu
integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.
Zobrazovací módy:
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
kontinuální spektrální doppler – CW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení okolí kurzoru (lupa) při měření mimo zobrazovanou výseč
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii
SW pro automatické měření IMT v reálnem čase
SW pro panoramatické zobrazení
SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS
SW pro kompresní elastografie
SW pro výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz].
SW pro hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů a výpočtem frakce tuku v játrech [%]
SW pro plně automatické měření kardiologických parametrů ve všech módech (B, M, PW/CW) založený na umělé inteligenci
pokročilá kardiologická analýza na principu speckle trackingu
zátěžová echokardiografii
online automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a identifikace druhu tkáně (kost, sval, nerv) pomocí umělé inteligence
Archivace/export:
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
výstup na externí digitální monitor
Sondy:
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-12 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz, typu Single Crystal

## Ústí Urgent
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Urgentní příjem | 1 | ks
Základní minimálně vyžadovaná technická specifikace přístroje:
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 80kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond
integrovaný prostor pro periferní zařízení
integrovaný ohřívač gelu
integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.
Zobrazovací módy:
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
kontinuální spektrální doppler – CW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení okolí kurzoru při měření mimo zobrazovanou výseč
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii
SW pro automatické měření IMT v reálnem čase
SW pro panoramatické zobrazení
SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS
SW pro kompresní elastografie
SW pro výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz].
SW pro hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů a výpočtem frakce tuku v játrech [%]
SW pro plně automatické měření kardiologických parametrů ve všech módech (B, M, PW/CW) založený na umělé inteligenci
pokročilá kardiologická analýza na principu speckle trackingu
zátěžová echokardiografii
online automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a identifikace druhu tkáně (kost, sval, nerv) pomocí umělé inteligence
Archivace/export:
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
výstup na externí digitální monitor
Sondy:
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-12 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz, typu Single Crystal
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175°

## Děčín Urgent
Děčín Urgentní příjem
UZV kapesní | 1 | ks
Základní minimálně vyžadovaná technická specifikace přístroje:
mobilní kapesní ultrazvukový systém s hmotností maximálně 250 g
systém skládající se z ultrasonografických sond připojitelných k univerzální zobrazovací jednotce
bezdrátový způsob propojení sondy a zobrazovací jednotky
Přednastavené aplikace s presety
Dotykový displej s úhlopříčkou alespoň 10“ s rozlišením minimálně 720 x 1280 pixelů
Zobrazovací módy:
B-mode, barevný směrový Doppler, tkáňové harmonické zobrazení, pulzní (PW) Doppler, M-mód
odolnost sond proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody nebo dezinfekce, o standardu min. IP67
kapacita baterie pro nepřetržitý zobrazovací provoz alespoň 45 minut
standardizované bezdrátové indukční dobíjení systému, indukční dobíjecí sestava součástí dodávky
bezdrátová kompatibilita sond se zařízeními s operačními systémy iOS nebo Android
aplikace pro práci se systémem bez nutnosti následných poplatků za používání a aktualizace
Měření, software a vyhodnocování:
ukládání obrazů a smyček do aplikace s možností práce s uloženými daty
nastavitelnost parametrů zobrazení minimálně: gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie
implementovaná přednastavení minimálně pro vyšetření břicha, srdce, gynekologie/porodnictví, cévního systému, muskuloskeletálního systému, plic, nervů, malých částí, očního vyšetření a neonatologického vyšetření hlavičky
Automatická optimalizace obrazu
Archivace/export:
přenos dat pomocí Wi-Fi a DICOM technologií
Archivace ve formátech JPEG, MPG, DICOM
Sondy:
fázová soda s frekvenčním rozsahem min. 1,6 – 3,5 MHz, s úhlem sektoru mi. 90°, hloubka zobrazení až 24 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky
lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 3 – 12 MHz, šíře zobrazovací plochy mi. 40 mm, hloubka zobrazení až 8 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky
Příslušenství:
Napájecí adaptér pro sondu
Napájecí adaptér pro tablet
Ochranné pouzdro pro přenos
UZV notebook | 1 | ks
Základní minimálně vyžadovaná technická specifikace přístroje:
přenosný ultrazvukový systém typu notebook nižší střední třídy
hmotnost systému včetně baterie max. 5 kg
start systému do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s
ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky
kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu
snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku), ne touchpad
možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě
práce systému na integrovanou baterii min. 30 min
integrovaný širokoúhlý min. 15,6" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem
manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů
možnost výměny sond za provozu
originální mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy s přepínačem sond pro připojení 3 sond současně
frekvenční rozsah přístroje 2 – 18 MHz
dynamický rozsah systému min. 269 dB
automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, PW Doppler
archivace pacientských dat na interní SSD HDD, min. 256 GB
interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě
upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)
funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách
Měření, software a vyhodnocování:
software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
volitelné horké klávesy pro nastavená měření
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
Zobrazovací módy:
B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu
M-mód, barevný M-mód , možné budoucího rozšíření o anatomický M-mód
barevný směrový rychlostní Doppler (CFM)
citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. rozlišení směru toku
možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe
spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace
kontinuální (CW) Doppler
harmonické zobrazení na všech sondách
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních
compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních
funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly
integrovaný výukový program (SW musí být součástí přístroje, ne na externím mediu) s aktuálním ultrazvukovým zobrazením pro kategorie: Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, Vascular
možnost rozšíření o automatické měření objemu močového měchýře s automatickou detekcí orgánu a automatickým výpočtem jeho objemu bez nutnosti manuálního nakládání kaliperů
možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením
Archivace/export:
minimální vstupy/výstupy: 4x USB, LAN, HDMI
možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
interní paměťová smyčka pro minimálně 2000 snímků
možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
podpora Wi-Fi přenosu dat - bezdrátové připojení k síti LAN
kompletní DICOM 3.0
Sondy:
konvexní multifrekvenční sonda, rozsah min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze
sektorová multifrekvenční sonda, rozsah min. 1,7 – 4.0 MHz, velikost výseče min. 120°, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly
lineární multifrekvenční sonda, rozsah min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači

## Teplice Interna
Teplice - Interní oddělení | 1 | ks
UZV kapesní
Základní minimálně vyžadovaná technická specifikace přístroje:
mobilní kapesní ultrazvukový systém s hmotností maximálně 250 g
systém skládající se z ultrasonografických sond připojitelných k univerzální zobrazovací jednotce (tablet)
bezdrátový způsob propojení sondy a zobrazovací jednotky
Přednastavené aplikace s presety
Dotykový displej s úhlopříčkou alespoň 10“ s rozlišením minimálně 720 x 1280 pixelů
Zobrazovací módy:
B-mode, barevný směrový Doppler, tkáňové harmonické zobrazení, pulzní (PW) Doppler, M-mód, CF - Barevné dopplerovské mapování
odolnost sond proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody nebo dezinfekce, o standardu min. IP67
kapacita baterie pro nepřetržitý zobrazovací provoz alespoň 45 minut
standardizované bezdrátové indukční dobíjení systému, indukční dobíjecí sestava součástí dodávky
bezdrátová kompatibilita sond se zařízeními s operačními systémy iOS nebo Android
aplikace pro práci se systémem bez nutnosti následných poplatků za používání a aktualizace
Měření, software a vyhodnocování:
ukládání obrazů a smyček do aplikace s možností práce s uloženými daty
nastavitelnost parametrů zobrazení minimálně: gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie
implementovaná přednastavení minimálně pro vyšetření břicha, srdce, gynekologie/porodnictví, cévního systému, muskuloskeletálního systému, plic, nervů, malých částí, očního vyšetření a neonatologického vyšetření hlavičky
Automatická optimalizace obrazu
Archivace/export:
přenos dat pomocí Wi-Fi a DICOM technologií (Store, worklist)
Archivace ve formátech JPEG, MPG, DICOM
Sondy:
Konvexní hlavice o frekvenčním rozsahu cca 2 – 5 MHz, hloubka zobrazení min. 24 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky
lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 3 – 12 MHz, šíře zobrazovací plochy mi. 40 mm, hloubka zobrazení až 8 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky
Příslušenství:
Napájecí adaptér pro sondu
Napájecí adaptér pro tablet
Ochranné pouzdro pro přenos