## Ústí RDG
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Radiologická klinika | 1 | ks
minimální požadované parametry:
Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách
Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 120 kg, šířka přístroje do max. 65 cm
Požadavky na obslužný panel:
motorizovaně výškově stavitelný ovládací panel
stranově stavitelný ovládací panel
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 24 MHz
Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu minimálně 0–50 cm
Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 30 sec., standby start do 15 sec.
Ohřívač gelu
Zobrazovací módy:
B-mode na základních i harmonických frekvencích
Pulzní doppler s možností steeringu (min. rozsah +/- 30°) na lineární sondě pro vyšetření periferních cév
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku
Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách, aktivní i v režimech harmonického zobrazení, barevném mapování a v duplexním i triplexním režimu
Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí
Postkontrastní zobrazení (CEUS)
Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity, viskozity a hodnocení akustického útlumu vyšetřované oblasti s možností kvantifikační a kvantitativní analýzy
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu, CEUS a B-modu /min. 10000 snímků/
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Prostředky pro zlepšení vizualizace bioptické jehly
SW pro kompresní elastografie
SW steatografie
SW postkontrastní UZ
Archivace/export:
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Min. 3 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Přímý RAW data výstup
Sondy:
Konvexní matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-8 MHz s konvexním úhlem zobrazení min. 1300
Lineární matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 3-11 MHz
Lineární matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 8-24 MHz
Mikrokonvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda pro vyšetření v pediatrii v rozsahu min. 4–11 MHz
Lineární matrixová sonda pro abdominální vyšetření zaměřené na GIT: elektronická matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) lineární multifrekvenční-širokopásmová sonda. Celkový frekvenční rozsah min. 2–9 MHz.