## Děčín RDG
Nemocnice Děčín - RDG oddělení | 1 | ks
Základní minimálně vyžadovaná technická specifikace přístroje:
přístroj prémiové třídy, lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu
printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje
minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.
přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu.
vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení
dynamický rozsah systému minimálně 320 dB
frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 –22 MHz
dosažitelná obrazová frekvence až 880 snímků za vteřinu (časová rozlišovací schopnost)
přístroj musí mít novou technologii vysílání a přijímání UZ paprsků, která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez dalšího manuálního zaostřování (fokusace)
držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem
držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje
minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy + 1 pasivní parkovací slepý konektor
hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti do 150 kg
startovací doba přístroje do 100 sekund
monitor s úhlopříčkou minimálně 22“
Zobrazovací módy:
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích,
PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení na všech nabídnutých sondách
Přístroj musí do budoucna umožnovat rozšíření o modul kontinuálního /CW/ Dopplera a kontinuální Doppler pak musí být plně funkční jak na konvexní i lineární sondě
Simultánní zobrazení 2 dopplerovských spekter /PW Doppler/ v reálném čase v režimech PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI)
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku
další způsob barevného zobrazení využívající kombinace neddoplerovského a dopplerovského mapování s vysokou rozlišovací schopností
přístroj musí umožňovat trapezoidní zobrazení na lineární sondě alespoň 30 stupňů
úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení
úhlové (compound) zobrazení musí být aktivní a funkční i při současném zapnutí trapezoideálního zobrazení na lineární sondě
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
zobrazení s použitím kontrastních látek - požadováno u konvexní abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení, možnost pokročilých analýz (time intensity curves)
Měření, software a vyhodnocování:
zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu a následné možnosti kvantifikace barevné mapy do číselného koeficientu umožňující přesný staging jaterní fibrózy
point Shear Wave elastografie včetně zobrazení indexu kvality vyšetření/poměr úspěšných a neúspěšných měření/, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s, včetně automatického výpočtu mediánu z naměřených hodnot a následného stanovení poměru IQR/medián
2D elastografie s možností definovat tvar a velikost oblasti zájmu, měření v m/s i kPa, detekční schopnost až 15m/s
Automatické měření parametru Atenuace (pro přesný staging jaterní steatózy)
současné měření Shearwave , Strain elastografie a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu
přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii/fúzi/ - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI obrazu
přístroj musí umožňovat v případě dokoupení současné použití fúze a elastografie v reálném čase
přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o magnetický senzor pro sondy včetně držáků pro tento senzor
přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o transmiter/vysílač/ magnetického pole s jeho držákem
měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow)
přístroj musí být vybaven SW pro automatické měření intimy
programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr – pro lepší přehlednost a orientaci lékaře
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky min. 5 minut
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení).
Archivace/export:
připojení do PACS pomocí LAN konektoru.
Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu
B/W printer s digitálním vstupem
přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie :
o DICOM Verification/Service
o DICOM Print
o DICOM Storage
o DICOM Worklist
Sondy:
Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazování s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii
Elektronická lineární sonda frekvenčního rozsahu min. 2-12 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm k vyšetřování GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče minimálně + 30 až – 30 stupňů
Elektronická lineární vysokofrekvenční sonda frekvenčního rozsahu 5-18 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm. k detailnímu zobrazení štítné žlázy, varlat, hmotných rezistencí v podkoží a muskuloskeletálního systému. Steering barevné výseče + 30 až – 30 stupňů
Možnost použití dalších sond:
Transabdominální mikrokonvexní bioptická sonda 1-6 MHz, zakřivení 74°, s odpovídajícím punkčním adaptérem k provádění cílených jaterních biopsií, musí umožňovat kontrastní zobrazení a v budoucnu i fúzi s CT/MR obrazem, vč. punkčního adaptéru k této sondě
elektronická radiální /360 st./ rektální sonda pro staging tumorů rekta, frekvence 5-10 MHz. Pro provádění elastografie v reálném čase