## Litoměřice GYN
Nemocnice Litoměřice - Gynekologicko-porodnické oddělení | 2 | ks
Minimální požadované parametry:
nastavitelná hloubka min. do 33 cm
frekvenční rozsah systému min.: 1,7 to 13 MHz
dynamický rozsah systému min. 266 dB
maximálně mobilní ultrazvukový systém se 4 bržděnými koly
hmotnost systému max. 45 kg, šířka systému max. 56 cm
start systému do plné funkce max. 120 s
ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky (bez pomocného dotykového displeje)
kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu
snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku)
možnost rozšíření o bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji, nikoliv samostatná UPS) na min. 15 minut kontinuálního provozu – standby mód i vyšetřování
integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením min.: 1920 x 1080 a velkým pozorovacím úhlem, otočný a sklopný
manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 6 hardwarových ovladačů
možnost výměny sond za provozu
současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond
minimální vstupy/výstupy: 4x USB (3x USB-A, 1x USB-C), LAN, HDMI
min. 13 uživatelsky programovatelných hardwarových tlačítek na ovládacím panelu, pro usnadnění a urychlení práce obsluhy
ukládání zvukových poznámek uložených přímo do složky pacienta – pro usnadnění a urychlení práce obsluhy
Základní funkce systému:
uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)
kontinuální dynamická automatická optimalizace obrazu pro: B-mód a Doppler
archivace pacientských dat na interní HDD, min. 256 GB
interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě
možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)
funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách
možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
možnost Wi-Fi přenosu dat - bezdrátové připojení k síti LAN
možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
kompletní DICOM 3.0 konektivita
software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech
manuální nastavení laterálního gainu
Kalkulace:
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min.: GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW
automatické měření BPD, HC, AC, FL
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
volitelné horké klávesy pro nastavená měření
kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa
Zobrazovací módy:
velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu
M-mód, barevný M-mód
barevný směrový rychlostní Doppler
citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku
možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe
spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace
harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních
kompaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních
software pro přesné porovnání minulého nálezu s aktuálním stavem pacienta – vyhodnocení diferencí pomocí grafického zvýraznění
integrovaný výukový program (SW musí být součástí přístroje, ne na externím mediu) s aktuálním ultrazvukovým zobrazením pro kategorie: Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, Vascular
možnost rozšíření o software pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D (na lineární i konvexní sondě), nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba zobrazení šířky jehly
možnost rozšíření o software pro automatické měření objemu močového měchýře
Sondy:
konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, možnost připojení bioptického nástavce
vaginální multifrekvenční sonda min. 4 – 10 MHz, nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, úhel zobrazení min. 168°

## Ústí Dětská chirurgie
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Oddělení dětské chirurgie | 1 | ks
minimální požadované parametry:
digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB
širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond
plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně
nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení)
minim. 3 vstupy pro UZ sondy
výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
tlačítkový ovládací panel
ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu
velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)
mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 55kg
pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“
digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení
uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání
Zobrazovací módy:
B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou
M-mód vč. anatomického M-módu
pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení
barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)
duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler
triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler
trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů
Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
zobrazení na základní frekvenci ve více stupních
minim. na 3 frekvencích
THI – harmonické zobrazení tkání
dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení
automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních
optimalizace Dopplera (low, high)
zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky
měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)
automatické zvětšení okolí kurzoru (lupa) při měření mimo zobrazovanou výseč
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR
měření a kalkulace v radiodiagnostice
vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu
anatomický M-mód
HPRF
systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)
obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec
SW zvýraznění jehly
panoramatické zobrazení
automatické měření IMT
kompresní elastografie
automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a segmentace druhu tkáně (kost, sval, nerv) pomocí umělé inteligence
Archivace/export:
Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat:
Velikost min. 500 GB
záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze
export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření
volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)
Sondy:
lineární sonda minimálně 3-16MHz, max. 40mm, min. 192 elementů

## Teplice -Orto
Nemocnice Teplice - Ortopedické oddělení | 1 | ks
minimální požadované parametry:
digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB
širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond
plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, sklopný, horizontálně polohovatelný
minim. 2 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy
výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná na ovládacím panelu
tlačítkový ovládací panel
ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu
velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), CD/DVD mechanika, minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)
mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 48kg
uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání
Zobrazovací módy:
B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou
M-mód vč. anatomického M-módu
pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení
barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)
duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler
triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler
trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů
Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
zobrazení na základní frekvenci ve více stupních
minim. na 3 frekvencích
THI – harmonické zobrazení tkání
dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení
automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních
optimalizace Dopplera (low, high)
zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky
měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)
automatické zvětšení okolí kurzoru (lupa) při měření mimo zobrazovanou výseč
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR
měření a kalkulace v radiodiagnostice
vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu
anatomický M-mód
HPRF
systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)
obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec
SW zvýraznění jehly
Archivace/export:
Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat:
Velikost min. 500 GB
záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze
export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření
volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)
Sondy:
lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm

## Teplice Neurologie
Nemocnice Teplice - Neurologické oddělení | 1 | ks
minimální požadované parametry:
Plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Vysoce mobilní přístroj s hmotností max. 100 kg
Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách – výškově, stranově a předo-zadně
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem – přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 22 MHz
Nastavitelná hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu 0–50 cm
3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
Zobrazovací módy:
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Modul pro vizualizaci mikrokalcifikací - filtrace 2D obrazu umožňující v reálném čase vyšetření detekci, vizualizaci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti <100 μm)
Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro obecné a neurosonologické aplikace
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Ovládání přístroje pomocí druhé mobilní konzole na principu tabletu včetně zobrazení vyšetření v reálném čase
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Paměťová smyčka pro uložení alespoň min. snímků
Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Archivace/export:
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech kompatibilních s MS Windows a iOS
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
Rychlý start systému – studený start do 50 sec., stand-by režim start do 20 sec.
Sondy:
Lineární sonda pro vyšetření periferních cév s rozsahem min. 3 – 11 MHz a s aktivní šíří zobrazení max. 45 mm
Lineární sonda pro muskuloskeletální vyšetření s rozsahem min. 7 – 18 MHz a s aktivní šíří zobrazení max. 40 mm
Sektorová sonda pro TCD vyšetření v rozsahu min. 1 – 6 MHz