## Chomutov-ARO
Nemocnice Chomutov - ARO | 2 | ks
minimální požadované parametry:
Ultrazvukový přístroj min. vyšší střední třídy
Frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22 MHz
Přenosný přístroj
Držáky sond umístěny na horní části přístroje (lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů kolečky), držáky pro min. 3 sondy
Min. tři aktivní porty pro připojení tří sond současně přímo na těle přístroje
vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu apod.)
přístroj na kolečkách s možností upevnění sond přímo na přístroji nebo přístroj na vozíku, který je opatřen poličkami nebo držáky sond pro bezpečný přesun přístroje
Snadné vyjmutí ultrazvuku ze stojanu – pomocí rychloupínacího systému – ultrazvuk musí být vybaven transportním madlem pro snadné použití při přenosu
Mobilní výškově nastavitelný vozík přímo určený pro daný typ ultrazvuku pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu
Konektorové vstupy na těle přístroje pro současné připojení min. 3 vyšetřovacích sond
Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky, ne přes ovládací panel s tlačítky, pro snadnou dezinfekci přístroje
Velikost obrazovky min. 15“
Dezinfikovatelný ovládací panel
Hmotnost UZ přístroje vč. baterie (bez vozíku) max. 7 kg z důvodu snadné přenositelnosti v případě potřeby
Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech max. do 10 s
Baterie umožňující provoz bez připojení do sítě po dobu min. 120 minut
Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (nejen ve Stand -by režimu)
Viditelný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování
Možnost elektronického přepínání sond při provozu na baterii
Funkce zvětšení diagnostického obrazu na celý monitor pro lepší přehlednost vyšetření
Přepravní vozík součást nabídky
Architektura:
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení
Technologie bezfokusačního zobrazení – automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace
Zobrazovací módy:
Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách
Nastavení hloubky od min. 1 cm do min. 36 cm
Duální zobrazení
Panoramatické zobrazení
Barevný a energetický doppler
Pulsní (PW) doppler, HPRF PW
Kontinuální (CW) doppler
Duplexní a triplexní mód
Širokopásmové zobrazení
Tkáňový doppler (TDI)
Plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
Záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC – vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta)
Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
integrovaný Catheter Diagram pro rychlé zhodnocení vhodnosti použití dané velikosti katétru
software pro automatický výpočet ejekční frakce v reálném čase bez nutnosti použití EKG: funkce pro výpočet ejekční frakce v reálném čase během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení ve 2D (B) módu. Funkce zobrazuje okamžité výsledky hodnoty ejekční frakce. Automatická funkce pro výpočet ejekční frakce obsahuje integrovaný indikátor kvality, který pomáhá uživateli vědět, kdy má adekvátní projekci pro generování přesných výsledků – (požadováno pouze pro jeden přístroj)
Musí umožňovat budoucí rozšíření o funkci pro panoramatické zobrazení plic: software pro rychlou vizualizaci, který poskytuje dynamický panoramatický pohled na celou plíci. Funkce zobrazení plíce se aktivuje, když je sonda přiložena na tělo, zobrazení je deaktivováno na konci každého tažení, když je sonda zvednuta. Panoramatický pohled zobrazuje plíci v reálném čase a každý segment plic (přední, axilární, zadní) může být zobrazen samostatně nebo s ostatními segmenty současně
Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI
Barevný a anatomický M-Mode
Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů
Zobrazení střední osy lineární sondy pro usnadnění navigace jehly při intervenčním zákroku
Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
Zoom i zafreezovaného obrazu (HD/Pan zoom)
Cine loop a postprocessing
Aplikace a příslušná měření: adult cardiac, pediatric cardiac, vascular, abdominal, general imaging
Vlastní nastavení:
Uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu
Vytvoření několika různých nastavení pro každou sondu zvlášť
Přenášení uložených presetů do jiných přístrojů stejného typu
Archivace/export:
Integrovaný HDD o kapacitě minimálně 120 GB
Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázku a smyček do této pacientské databáze
Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS)
DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS)
Wi-Fi přenos dat – bezdrátové připojení k síti LAN – integrovaný Wi-Fi modul, nikoliv externí zařízení
Export v PC formátu (min. JPG, AVI)
USB
Napojení na nemocniční informační systém
Sondy k oběma přístrojům:
1 ks sektorová multifrekvenční (kardiologická) sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,3 – 4,7 MHz, úhel zobrazení min. 120°
2 ks konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,4 - 5,7 MHz
2 ks lineární tlačítková multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,0 – 20,0 MHz, šířka aktivního pole max. 40 mm, vyznačené značky středu a osy sondy, součástí lineární sondy minimálně 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů, uložení obrazu atd.)
UZV 2
minimální požadované parametry:
Ultrazvukový přístroj min. vyšší střední třídy
Frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22 MHz
Vysoce mobilní přístroj: Hmotnost celého systému se stojanem max. 65 kg, maximální rozměry stojanu 50 x 55 cm
Držáky sond umístěny na horní části přístroje (lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů kolečky), držáky pro min. 4 sondy
Min. 4 aktivní porty pro připojení 4 sond současně přímo na těle přístroje
vhodný pro přesun mezi odděleními (konstrukčně vhodný pro zvládání lehkých otřesů při převozu po dlaždicové podlaze a pro zvládání nerovných povrchů – prahů, přejezdů ve výtahu apod.)
Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky, ne přes ovládací panel s tlačítky, pro snadnou dezinfekci přístroje
Velikost obrazovky min. 19“
Obrazovka umístěna na všesměrovém rameni (možnost nastavení obrazovky do stran a také do výšky). Nastavení výšky obrazovky pomocí ramena, ne pomocí zvedání stojánku.
Dezinfikovatelný ovládací panel
Baterie umožňující náběh přístroje po převozu či při emergentních případech max. do 10 s
Baterie umožňující provoz bez připojení do sítě po dobu min. 4 hodiny
Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (nejen ve Stand -by režimu)
Viditelný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování i při úplném vypnutí přístroje
Možnost elektronického přepínání sond při provozu na baterii
Funkce zvětšení diagnostického obrazu na celý monitor pro lepší přehlednost vyšetření
Architektura:
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení
Technologie bezfokusačního zobrazení – automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace
Zobrazovací módy:
Vysoce kvalitní 2D obraz i ve větších hloubkách
Nastavení hloubky od min. 1 cm do min. 36 cm
Duální zobrazení
Panoramatické zobrazení
Barevný a energetický doppler
Pulsní (PW) doppler, HPRF PW
Kontinuální (CW) doppler
Duplexní a triplexní mód
Širokopásmové zobrazení
Tkáňový doppler (TDI)
Plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
Záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC – vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta)
Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
integrovaný Catheter Diagram pro rychlé zhodnocení vhodnosti použití dané velikosti katétru
software pro automatický výpočet ejekční frakce v reálném čase bez nutnosti použití EKG: funkce pro výpočet ejekční frakce v reálném čase během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení ve 2D (B) módu. Funkce zobrazuje okamžité výsledky hodnoty ejekční frakce. Automatická funkce pro výpočet ejekční frakce obsahuje integrovaný indikátor kvality, který pomáhá uživateli vědět, kdy má adekvátní projekci pro generování přesných výsledků
Musí umožňovat budoucí rozšíření o funkci pro panoramatické zobrazení plic: software pro rychlou vizualizaci, který poskytuje dynamický panoramatický pohled na celou plíci. Funkce zobrazení plíce se aktivuje, když je sonda přiložena na tělo, zobrazení je deaktivováno na konci každého tažení, když je sonda zvednuta. Panoramatický pohled zobrazuje plíci v reálném čase a každý segment plic (přední, axilární, zadní) může být zobrazen samostatně nebo s ostatními segmenty současně
Tkáňové harmonické zobrazení (THI), pulsní THI
Barevný a anatomický M-Mode
Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
Automatická optimalizace obrazu a dopplerovských módů
Zobrazení střední osy lineární sondy pro usnadnění navigace jehly při intervenčním zákroku
Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
Zoom i zafreezovaného obrazu (HD/Pan zoom)
Cine loop a postprocessing
Aplikace a příslušná měření: adult cardiac, pediatric cardiac, vascular, abdominal, general imaging
Vlastní nastavení:
Uložení nastavení, jako vlastního vyšetřovacího presetu
Vytvoření několika různých nastavení pro každou sondu zvlášť
Přenášení uložených presetů do jiných přístrojů stejného typu
Archivace/export:
Integrovaný HDD o kapacitě minimálně 120 GB
Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázku a smyček do této pacientské databáze
Strukturovaný report s výsledky měření – možnost preference jednotlivých naměřených hodnot
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS)
DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS)
Wi-Fi přenos dat – bezdrátové připojení k síti LAN
Export v PC formátu (min. JPG, AVI)
USB
Napojení na nemocniční informační systém
Sondy:
1 ks konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,4 - 5,7 MHz
1 ks Matrixová kardiologická sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,3 – 5,1 MHz, úhel zobrazení min. 120°
1 ks lineární tlačítková multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,0 – 20,0 MHz, šířka aktivního pole max. 40 mm, vyznačené značky středu a osy sondy, součástí lineární sondy minimálně 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů, uložení obrazu atd.)

## Děčín ARO
Nemocnice Děčín - Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | 1 | ks
minimální požadované parametry:
ultrazvukový přístroj vyšší střední třídy
vysoká rozlišovací schopnost, kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách
přehledný dotykový LCD displej pro úpravu zobrazení a pro měření, min. 10“ s nastavením jasu displeje.
minimálně 21,5 “ monitor s vysokou rozlišovací schopností, s možností otáčení a sklánění
výškově a stranově nastavitelný pult obsluhy a snadné ovládání z pozice vyšetřujícího
minimálně 4 aktivní sondové konektory
rychlé přepínání aplikačních programů, snadná obsluha
podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje
dynamický rozsah systému více jak 272 dB
frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 3 – 18 MHz
maximálně dosažitelná obrazová frekvence až 660 f/s
váha hlavní jednotky do 85 kg
dosažitelná hloubka zobrazení prokazatelně až 40 cm
šířka přístroje kvůli snadné manévrovatelnosti max. 55 cm
virtuální klávesnice na dotykovém panelu + plnohodnotná výsuvná klávesnice
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení).
grafický STC Gain na dotykovém displeji, nikoliv hardwarové slidery
přístroj musí být vybaven integrovanou baterií umožňující provoz minimálně 60 min. bez připojení do elektrické sítě
Zobrazovací módy:
černobílý 2D obraz
možnost rotace B obrazu po 90° na monitoru
barevné dopplerovské mapování, energetický doppler (Angio, Power doppler), uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji
spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF umožňující snímat rychlosti až 8 m/s
možnost steerování výseče barevného dopplera u lineární sondy v rozsahu min. až +/-30 stupňů
další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky (mikrocirkulace)
Anatomický M-mode
současné zobrazení černobílého obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase
rychlý a kvalitní triplexní režim (současně B-obraz, Color-Flow, PW Doppler)
-simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW
zoom na živém i na zmraženém obraze s možností jeho plynulého posouvání na monitoru
trapezoideální zobrazení na lineární sondě
možnost nastavení až 100 separátních programů (presetů) pro speciální klinické či uživatelské aplikace včetně možnosti nastavení až 4 subpresetů v každém presetu, možnost aktuální registrace nových subpresetů přímo v průběhu vyšetřování
rozsáhlá paměťová smyčka (min. 60.000 obrázků) pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského zobrazení
záznamu nastavitelná délka smyčky min. 15 minut
CW doppler umožňující snímat rychlosti min. 16 m/s na kardiálních sondách
Měření, software a vyhodnocování:
základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí atd.
software pro kardiologické a vaskulární měření
pro lepší přehlednost na LCD displeji zobrazení počtu již provedených měření pro každý měřený parametr
kompresní RTE elastografie v reálném čase na konvexní a lineární sondě
Software pro redukci speklí (šumů)
Software pro compoundní zobrazení
SW pro punkce s možností zobrazení punkční linie ve čtyřech různých úhlech, s možností přesného měření vzdálenosti ve dráze punkční linie
SW pro zvýraznění jehly
možnost dokoupení modulu pro kvantifikaci kompresní elastografie pro stanovení LFI indexu
přístroj musí umožňovat dokoupení Shear Wave elastografie včetně zobrazení indexu kvality vyšetření/procentuální poměr úspěšných a neúspěšných měření/, IQR, hloubky měření, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s, dále měření atenuace
Archivace/export:
přístroj musí být vybaven minimálně 3 USB porty na hlavní jednotce sloužícími k připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod., dále minimálně 2 USB porty na hlavním operačním panelu
velikost HDD 500 GB a možnost osazení diskem velikosti 1TB
přístroj musí být vybaven DVI-D nebo HDMI výstupem
Sondy:
lineární vysokofrekvenční elektronická sonda min. 2-12 MHz, max délka 44 mm
konvexní elektronická sonda min. 1-5 MHz
fázová kardiologická sonda min. 1-5Mhz