## Část 1
Část 1: Dvoudílné injekční stříkačky pro standardní jednorázové použití
Položka | Popis | Velikost | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Injekční stříkačka dvoudílná LUER - sterilní-2ml | 2ml | 1352000
2 | Injekční stříkačka dvoudílná LUER - sterilní-5ml | 5ml | 2043200
3 | Injekční stříkačka dvoudílná LUER - sterilní-10ml | 10ml | 2112000
4 | Injekční stříkačka dvoudílná LUER - sterilní-20ml | 20ml | 1220000
Technická specifikace: Dvoudílné injekční stříkačky pro standardní jednorázové použití |  |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Stříkačky musí splňovat veškeré požadavky normy EN ISO 7886-1 - uchazeč doloží prohlášení o schodě
Materiál - polypropylen/polyethylen (bez PVC, latexů a ftalátů)
Konus Luer bez závitu - Luer konektor podle ISO 594-1/DIN EN 20594-1: Kónická špička s 6% (Luer) zkosením pro stříkačky, jehly a jiné zdravotnické nástroje
Na jedno použití, sterilní, apyrogenní
Minimální exspirace 12 měsíců
Transparentní válec - odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná a musí být zřetelně vidět i malé bublinky vzduchu
Na válci musí být dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem, stupnice musí být nesmyvatelná
Požadované jmenovité objem, hodnota dílku stupnice, umístění konus Luer, prodloužený objem • 2 ml - konus uložen centricky, stupnice 0,1 ml, značení do objemu min. 3 ml • 5 ml - konus uložen excentricky, stupnice 0,2 ml, značení do objemu min. 6 ml • 10 ml - konus uložen excentricky, stupnice 0,5 ml, značení do objemu min. 12 ml • 20 ml - konus uložen excentricky, stupnice 1 ml, značení do objemu min. 24 ml
Jednotlivě balené - obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem pro snadné otevření
Jednotlivé kusy lze snadno oddělit, bez poškození sousedících kusů
Konus musí být umístěný těsně na injekční jehle, obsah stříkačky neprotéká
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Minimální zbytkový objem
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Výrobce nevydal návod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## Část 2
Část 2: Injekční jehly jednorázové sterilní pro standardní použití
Položka | Popis | Průměr jehly v mm x délka jehly v mm | Předpokládaná spotřeba za 24 měs. v kusech | Název výrobku | Počet kusů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Jednorázová injekční jehla Luer-lock růžová G 18 | 1,2 x 40 | 2804000
2 | Jednorázová injekční jehla Luer-lock žlutá G 20 | 0,9 x 40 | 110400
3 | Jednorázová injekční jehla Luer-lock zelená G 21 | 0,8 x 40 | 366400
4 | Jednorázová injekční jehla Luer-lock černá G 22 | 0,7 x 40 | 312000
5 | Jednorázová injekční jehla Luer-lock modrá G 23 | 0,6 x 30; 0,6 x 32 | 64800
6 | Jednorázová injekční jehla Luer-lock oranžová G 25 | 0,5 x 16 | 236800
Technická specifikace: Injekční jehly jednorázové sterilní pro standardní použití |  |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti, kvalitu a bezpečnost při poskytování zdravotní péče
Prohlášení o shodě a čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU
Materiál jehly - hladká a odolná nerezová ocel podle EN ISO 9626
Tolerance odchylek délky jehly podle EN ISO 7864
Barevné označení jehel dle EN ISO 6009
Jehly tenkostěnné, odolné proti deformaci a zlomení, hrot jehly dostatečně ostrý, povrch jehly hladký
Jehly sterilní, jednorázové
Minimální exspirace 12 měsíců
Konus jehly (hlavička jehly) - Luer zámek podle EN ISO 80369-7: Kónické koncovky s 6% (Luer) konusem pro stříkačky, jehly a další zdravotnické prostředky - upevnění jehly zámkem (Luer - Lock)
Konus jehly (hlavička jehly) - z transparentního zbarveného materiálu (kontrola přítomnosti krve v konusu jehly)
Atraumatický hrot jehly, dlouze zkosený
Jednotlivě balené - obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list, fotodokumentace originálního balení s jasně čitelním štítkem s popisky a piktogramy
Jednotlivé kusy lze snadno oddělit, bez poškození sousedících kusů
Jehla a stříkačka spolu spolupracují - při použití nedochází k protékání kapaliny ve spoji a k poklesu tlaku
Informace k návodu * vyberte z rolovacích seznamů v obou dvou polích |  |  |  | Výrobce nevydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Účastník splnění dle norem vyznačí v technickém listu
Požadavky na vzorky: na vyžádání zadavatele
razítko a podpis účastníka

## List1
Výrobce vydal návod
Výrobce nevydal návod
Návod je vyhotoven v českém jazyce a je součástí nabídky
Výrobce nevydal návod