Analyzátor pro stanovení volných lehkých řetězců (FLC)

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………. Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky - Oddělení klinické biochemie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně automatický analyzátor, princip měření - turbidimetrie

- Celkový výkon: min. 60 testů/hod.

- Analyzátor musí pracovat s biologickými materiály: sérum, plazma, moč a mozkomíšní mok

- Detekce hladiny, sraženiny a bublin ve vzorku

- Minimálně 30 pozic pro reagencie, trvale chlazené

- Stabilita reagencií na palubě minimálně 1 měsíc

- Musí umožňovat umístění na palubu analyzátoru minimálně 50 vzorků současně

- Nádoby na odpad začleněné do těla analyzátoru

- Musí umožňovat vkládání a vyjímání reagencií kontinuálně během provozu bez nutnosti jeho zastavení

- Identifikace vzorků pomocí čárového kódu

- Identifikace reagencií, kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu

- Automatická denní údržba a inicializace

- Rozpoznání nadbytku antigenu ve vzorku – automatická kontrola možného nadbytku antigenu

- Stanovení volných lehkých řetězců kappa a lambda při zachování kontinuity pacientských výsledků v nemocničním zařízení pro dlouhodobé sledování závažných onemocnění

- Musí umožňovat provádění kalibrace i v průběhu analytického procesu, vícebodová kalibrace s volitelnou frekvencí kontrol

- Ovládací SW v českém jazyce

- Nádoby na odpad začleněné do těla analyzátoru

- Integrovaný systém kontroly kvality včetně grafického i početního vyhodnocení

- Splnění požadavků ISO 15189 – dohledatelnost identifikace a úkonů obsluhy analyzátoru, identifikace a dohledatelnost použitých reagencií pro měření jednotlivých vzorků, kalibrační procesy v souladu s požadavky ISO 15189, databáze výsledků, záloha primárních dat

- Použití jednorázových reagenčních kyvet

- Automatické sledování množství zbývajících reagenčních testů, stability na palubě, platnosti kalibrací

- Musí umožňovat nastavení otevřeného kanálu na vypůjčeném analyzátoru pro zavedení stanovení pro Calprotektin (stolice) a Pankreatická elastáza (stolice) na základě reagencií a spotřebního materiálu poskytovaných jinými dodavateli

- Bezúplatné napojení analyzátoru na LIS vypůjčitele – poplatek za připojení součástí nabídky

- Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení do provozu

- Rok výroby analyzátoru 2021 a novější, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví

Požadavky na diagnostika

- Reagencie a navazující spotřební materiál validované výrobcem pro zapůjčený analytický systém a splňující veškeré požadavky pro in vitro diagnostiku (prohlášení o shodě) a s exspirací umožňující plné využití dodaného materiálu – minimálně 4 měsíce od dodání

- Dodávky zahrnují veškerá diagnostika nezbytná ke kompletnímu provedení požadovaných stanovení

- Diagnostika/sady reagencií musí být způsobilá pro použití s dodávaným typem analyzátoru dle platných legislativních požadavků

- Diagnostika musí umožnit identifikaci použitého materiálu čárovými kódy

- Veškerá diagnostika mají návody a bezpečnostní listy v českém jazyce

Vázaný spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet vyšetření za rok |
| --- | --- |
|  | Oddělení klinické biochemie – Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. |
| FLC kappa (sérum, plasma, moč) | 4 000 |
| FLC lambda (sérum, plasma, moč) | 3 500 |
| B2-mikroglobulin (sérum, plasma, moč) | 2 500 |
| A2-makroglobulin (sérum, plasma, moč) | 100 |
| A1-mikroglobulin (moč) | 100 |
| Transferin (moč) | 100 |
| IgG (moč) | 100 |

  - Úplný návod k použití (příbalové letáky) v českém jazyce

  - Ke každé dodané šarži doložení provedení výstupní kontroly

  - Dodací lhůty spotřebního materiálu jsou maximálně 10 dnů od data objednávky