Videokolonoskopy

Popis:

Nákup 2 ks videokolonoskopov s vyšším rozlišením pro centrum digestivní endoskopie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………… Videokolonoskop – tenký

- 1 ks ……….... Videokolonoskop

| Základní informace Videokolonoskop – tenký (1 ks) |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Videokolonoskop – tenký (1 ks) |  |  |  |
| Umožňuje provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  |  |  |
| Musí umožňovat selektivní úzkopásmové zobrazení s využitím pásma vlnových délek centrovaných kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) pro lepší zobrazení odlišených úrovní sliznic a pro zvýšení kontrastu sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivá ložiska sliznice, novotvarové léze apod. |  |  |  |
| Vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva |  |  |  |
| Systém nastavení tuhosti endoskopu pro snadnější průchodnost – minimálně ve třech krocích |  |  |  |
| Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |  |
| Připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití krytů |  |  |  |
| Přístroj musí být kompatibilní s videoprocesory EVIS X1 (CV-1500), EXERA III (CV-190) a zdrojem světa CLV-190*** |  |  |  |
| Optický systém: |  |  |  |
| - Zorné pole minimálně 170° |  |  |  |
| - Směr pohledu – přímý pohled |  |  |  |
| - Hloubka ostrosti minimálně 2,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| - Minimální pozorovací vzdálenost - 3 mm od distálního konce |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |  |
| - Zevní průměr distálního konce maximálně 11,7 mm |  |  |  |
| - Zevní průměr tubusu maximálně 11,5 mm |  |  |  |
| - Pracovní délka minimálně 1680 mm |  |  |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm |  |  |  |
| Ohybová část – rozsah angulace: |  |  |  |
| - Nahoru minimálně 180° |  |  |  |
| - Dolů minimálně 180° |  |  |  |
| - Doprava minimálně 160° |  |  |  |
| - Doleva minimálně 160° |  |  |  |
| Přídavný oplachový kanál |  |  |  |
| Barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  |  |  |
| Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| Připojovací adaptér k sušícímu kabinetu EDC Plus*** |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany
*** - Zdroj světla EVIS X1 (CV-1500), CLV-190, videoprocesor EXERA III (CV-190), sušící kabinet EDC  
       Plus - Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. 
      Stanovení technických podmínek podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo          
       srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní   
       s komponenty, které jsou používány u zadavatele.

| Základní informace Videokolonoskop (1 ks) |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Videokolonoskop (1 ks) |  |  |  |
| Umožňuje provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  |  |  |
| Musí umožňovat selektivní úzkopásmové zobrazení s využitím pásma vlnových délek centrovaných kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) pro lepší zobrazení odlišených úrovní sliznic a pro zvýšení kontrastu sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivá ložiska sliznice, novotvarové léze apod. |  |  |  |
| Vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva |  |  |  |
| Systém nastavení tuhosti endoskopu pro snadnější průchodnost – minimálně ve třech krocích |  |  |  |
| Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |  |
| Připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití krytů |  |  |  |
| Přístroj musí být kompatibilní s videoprocesory EVIS X1 (CV-1500), EXERA III (CV-190) a zdrojem světa CLV-190*** |  |  |  |
| Optický systém: |  |  |  |
| - Zorné pole minimálně 160° |  |  |  |
| - Směr pohledu – přímý pohled |  |  |  |
| - Hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| - Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: hloubka pole 2 – 6 mm a 5 – 100 mm |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |  |
| - Zevní průměr distálního konce maximálně 13,5 mm |  |  |  |
| - Zevní průměr tubusu maximálně 12,9 mm |  |  |  |
| - Pracovní délka minimálně 1680 mm |  |  |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm |  |  |  |
| Ohybová část – rozsah angulace: |  |  |  |
| - Nahoru minimálně 180° |  |  |  |
| - Dolů minimálně 180° |  |  |  |
| - Doprava minimálně 160° |  |  |  |
| - Doleva minimálně 160° |  |  |  |
| Přídavný oplachový kanál |  |  |  |
| Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV) |  |  |  |
| Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| Připojovací adaptér k sušícímu kabinetu EDC Plus*** |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany
*** - Zdroj světla EVIS X1 (CV-1500), CLV-190, videoprocesor EXERA III (CV-190), sušící kabinet EDC  
       Plus - Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. 
      Stanovení technických podmínek podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo          
       srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní   
       s komponenty, které jsou používány u zadavatele.

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením