Systém pro detekci hydratace pacienta

Popis:

Systém pro detekci hydratace pacienta pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Systém musí umět měřit a kvantifikovat stav tekutin v těle pacienta a poskytuje spolehlivý základ pro rozhodování o účinném řízení příjmu tekutin a výživy.

Přístroje musí umět určit stav hydratace, rozložení tekutin a tělesné složení pacienta a při měření a vyhodnocování umět oddělit přebytečnou tekutinu (převodnění) od složek svalové a tukové tkáně.

Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. uvedené pod následujícím odkazem:   https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- Systém pro detekci hydratace pacienta………..1 kus

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Systém pro detekci hydratace pacienta (1 kus)

- Přenosný přístroj (systém) k neinvazivnímu a objektivnímu určení klinicky významných parametrů pacienta a k detekci hydratace pacienta

- Vhodný pro pacienty na nefrologicko-dialyzačním oddělní – pacienty na dialýze

- Vhodný pro měření pacientů s hemodialýzou a s peritoneální dialýzou, a to i u pacientů s plnou náplní peritonea

- Přístroj založený na multifrekvenční bioimpedanční analýze (spektroskopii)

- Doba měření maximálně 180 s

- Musí minimálně objektivně kvantifikovat

  - stav tekutin pacienta zahrnující celkový objem vody v těle

    - změření a zobrazení jak hydratace, tak i dehydratace v poměru k suché váze dialyzovaného pacienta

  - Rozložení tekutin v těle pacienta

    - množství extracelulární tekutiny (tekutina v extracelulárním prostoru)

    - intracelulární tekutiny (tekutina v intracelulárním prostoru)

  - distribuční objem urey

- Musí umět určit tělesné složení pacienta, minimálně

  - svalová tkáň, tuková tkáň, nutriční stav pacienta

  - Lean tissue index, Fat tissue index, Body cell mass

- měření parametrů u sedících i ležících pacientů

- musí umožnit měřit pacienty s kardiostimulátory, a to včetně bipolárních kardiostimulátorů

- Provoz na baterii i z elektrické sítě

- přístroj musí být registrovaný zdravotní prostředek dle platné legislativy a nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)

- Součástí dodávky přístroje musí být řešení pro pokračování sledování a dlouhodobém vyhodnocování stavu pacientů

  - Zadavatel vyžaduje zachování dat dlouhodobě sledováních pacientů (minimální počet 75). Tito pacienti jsou sledování v časovém horizontu více let v softwaru Fluid Management Tool (Fresenuis Medical Care).

  - Zadavatel nemůže o naměřená data přijít a zároveň potřebuje v měření pacientů nadále pokračovat a údaje doplňovat daty z poptávaného přístroje a ze stávajícího přístroje BCM monitoru (Fresenuis Medical Care).

  - Řešení musí umožnit používat a pokračovat v doplňování dat do používaného softwaru nebo součástí dodávky musí být software umožňující zpracování a archivaci získaných dat a výsledků analýz,

    - Je požadována instalace software na stávající počítač v doméně zadavatele, s operačním systémem Windows 11

    - Řešení musí umožnit přenesení dat pacientů minimálně 2 roky zpět od dodání nového přístroje

    - Řešení musí umožnit přenesení a archivaci dat i ze stávajícího BCM monitoru

- Požadované příslušenství:

  - Elektrody pro měření dospělých pacientů,

    - s přístrojem dodat elektrody pro minimálně 10 prvních měření

    - elektrody, které jsou vázaným (speciálním) spotřebním zdravotním materiálem (SZM) – dodání na základě objednávek z rámcové dohody, předpokládaný počet měření pacientů ročně: 1000 měření za rok, více informací v zadávací dokumentaci

  - Veškeré ostatní příslušenství potřebné pro uvedení do provozu a plnění účelu (napájecí kabel, kabely k elektrodám…)