**Dialyzační křesla**

Popis:

Dialyzační křesla pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Křesla musí být vhodná pro dlouhodobý pobyt.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

* Dialyzační křeslo………7 kusů

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Dialyzační křeslo (7 kusů)**

* Celkové rozměry minimálně 210 x 60 cm (délka x šířka)
* Křeslo s ručními podpěry musí projít dveřmi o šířce 100 cm
* Bezpečné provozní zatížení křesla minimálně 175 kg
* Minimálně třídílné křeslo rozdělena na opěradlo (zádový díl), sedák (sedací díl) a nožní díl
* Polohovatelné ručních podpěr (loketní opěrky, područky)
  + Rozměry: délka minimálně 57 cm, šířka minimálně 15 cm
  + měkce čalouněné
  + S nastavitelnou
    - výškou,
    - sklonem
    - vytočením (roztažením) dovnitř i ven z křesla
  + Musí jít zvednou pro snadné usednutí a vstávání pacienta z křesla
* Elektricky nastavitelná výška křesla v rozmezí minimálně od 60 cm do 75 (snadné usazení pacienta s pohybovým omezení a pro bezpečnou práci personálu)
* Elektricky polohovatelná zádová část minimálně v rozsahu 0° až 60°
* Elektricky polohovatelná sedací část minimálně v rozsahu 0° až 12°
* Elektrické polohování nožního dílo minimálně v rozsahu 0° až 27°
* Musí umožnit nastavit všech poloh křesla v plném zatížení
* Křeslo musí jít nastavit do pozice vodorovné postele
* Mechanické nebo elektrické spuštění zádového dílu při KPR, dobře dostupné v jakékoliv poloze nebo snadné uvedení křesla (jedním ovládacím tlačítkem) do polohy, ve které lze provést KPR
* Musí umožnit nastavení polohy Trendelenburg, minimálně -12°
* Výška čalounění minimálně 8 cm z důvodu dlouhodobého pobytu pacienta na dialyzačním křesle, a aby nedocházelo k proleženinám a otlačeninám
* Sesterský ovládací panel pro ovládání křesla
* Kolečka
  + průměr minimálně 70 mm,
  + s centrálním ovládáním brzd, ovládací páka dobře dostupná
* Možnost pojíždět v plném zatížení
* Stabilní, odolná a velmi jednoduše čistitelná konstrukce křesla
* křeslo vybaveno úchytem či úchyty v hlavové straně křesla pro oboustranné umístění infuzního stojanu, umístění úchytu s infuzním stojanem nesmí omezovat polohování klesla
* Materiál konstrukce odolný vůči dezinfekčním prostředkům a korozi
* Potah křesla z nehořlavého, snadno čistitelného a udržovatelného materiálu odolávajícímu běžné dezinfekci
* Délka napájecího kabelu minimálně 2 m
* Svorka pro vyrovnání el. potenciálu
* Požadované příslušenství ke každému křeslu:
  + Výškově stavitelná podpěra chodidel
  + Podhlavník výškově stavitelný
  + Držák papírové role
  + Veškeré další příslušenství potřebné pro uvedení do provozu a plnění účelu
* Možnost výběru barevného provedení
  + Uchazeč v nabídce uveden, popřípadě vyobrazí části a díly s možností volby barvy
  + Oddělení je laděno do šedé barvy – Kubanitová šedá U767
  + Uchazeč poskytne vzorník barev včetně šedých odstínů a bílé, ze kterého si zadavatel vybere barvu, v případě možnosti i kombinaci barev, a svůj výběr upřesní v objednávce