Dialyzační křesla

Popis:

Dialyzační křesla pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Křesla musí být vhodná pro dlouhodobý pobyt.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- Dialyzační křeslo………7 kusů

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Dialyzační křeslo (7 kusů)

- Celkové rozměry minimálně 210 x 60 cm (délka x šířka)

- Křeslo s ručními podpěry musí projít dveřmi o šířce 100 cm

- Bezpečné provozní zatížení křesla minimálně 175 kg

- Minimálně třídílné křeslo rozdělena na opěradlo (zádový díl), sedák (sedací díl) a nožní díl

- Polohovatelné ručních podpěr (loketní opěrky, područky)

  - Rozměry: délka minimálně 57 cm, šířka minimálně 15 cm

  - měkce čalouněné

  - S nastavitelnou

    - výškou,

    - sklonem

    - vytočením (roztažením) dovnitř i ven z křesla

  - Musí jít zvednou pro snadné usednutí a vstávání pacienta z křesla

- Elektricky nastavitelná výška křesla v rozmezí minimálně od 60 cm do 75 (snadné usazení pacienta s pohybovým omezení a pro bezpečnou práci personálu)

- Elektricky polohovatelná zádová část minimálně v rozsahu 0° až 60°

- Elektricky polohovatelná sedací část minimálně v rozsahu 0° až 12°

- Elektrické polohování nožního dílo minimálně v rozsahu 0° až 27°

- Musí umožnit nastavit všech poloh křesla v plném zatížení

- Křeslo musí jít nastavit do pozice vodorovné postele

- Mechanické nebo elektrické spuštění zádového dílu při KPR, dobře dostupné v jakékoliv poloze nebo snadné uvedení křesla (jedním ovládacím tlačítkem) do polohy, ve které lze provést KPR

- Musí umožnit nastavení polohy Trendelenburg, minimálně -12°

- Výška čalounění minimálně 8 cm z důvodu dlouhodobého pobytu pacienta na dialyzačním křesle, a aby nedocházelo k proleženinám a otlačeninám

- Sesterský ovládací panel pro ovládání křesla

- Kolečka

  - průměr minimálně 70 mm,

  - s centrálním ovládáním brzd, ovládací páka dobře dostupná

- Možnost pojíždět v plném zatížení

- Stabilní, odolná a velmi jednoduše čistitelná konstrukce křesla

- křeslo vybaveno úchytem či úchyty v hlavové straně křesla pro oboustranné umístění infuzního stojanu, umístění úchytu s infuzním stojanem nesmí omezovat polohování klesla

- Materiál konstrukce odolný vůči dezinfekčním prostředkům a korozi

- Potah křesla z nehořlavého, snadno čistitelného a udržovatelného materiálu odolávajícímu běžné dezinfekci

- Délka napájecího kabelu minimálně 2 m

- Svorka pro vyrovnání el. potenciálu

- Požadované příslušenství ke každému křeslu:

  - Výškově stavitelná podpěra chodidel

  - Podhlavník výškově stavitelný

  - Držák papírové role

  - Veškeré další příslušenství potřebné pro uvedení do provozu a plnění účelu

- Možnost výběru barevného provedení

  - Uchazeč v nabídce uveden, popřípadě vyobrazí části a díly s možností volby barvy

  - Oddělení je laděno do šedé barvy – Kubanitová šedá U767

  - Uchazeč poskytne vzorník barev včetně šedých odstínů a bílé, ze kterého si zadavatel vybere barvu, v případě možnosti i kombinaci barev, a svůj výběr upřesní v objednávce