## List1
Výzva č. 3: Dodávka elektrických pečovatelských lůžek včetně matrací a příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., Pavilon matka a dítě
Parametr |  | Dodavatel splňuje technický parametr (ANO/NE) | Poznámka
1 | Lůžko
Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad, doložení certifikátem o shodě (prohlášení o shodě odpovídající typu lůžka v konkrétní modifikaci), příp. řešení rovnocenné požadavkům uvedeným v této technické normě.
Stabilní konstrukce lůžka.
Vnější šířka lůžka maximálně 117 cm (vnější šířkou lůžka je myšlena nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka).
Rozměry ložné plochy minimálně délka 200 cm, šířka 100 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení, tedy nejmenší možný vnitřní rozměr lůžka).
Bezpečná pracovní zátěž (nosnost) minimálně 265 kg.
Zdvih ložné plochy od plochy podlahy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 28 – 75 cm.
Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů.
Polohování lýtkové části mechanicky.
Prodloužení/zkrácení lůžka o minimálně 15 cm.
Lehce omyvatelné ložní díly lůžka.
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně +12°/-12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta. Funkce náklonu musí být vzájemně použitelná s funkcí prodloužení/zkrácení délky lůžka v hodnotě požadované zadavatelem.
Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CPR musí být volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic.
Čela lůžka v dekoru bílé barvy, povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci.
Kompaktní dělené svisle sklopné tříčtvrteční postranice v bílé barvě s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka o maximálně 14 cm, nepřipouští se překlopení postranic, povrch postranic nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci.
Lůžko v bílé barvě bez dekoru dřeva.
Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka.
Symboly u ovládacích prvků na ovladačích musejí být jasné a zřejmé, co vyjadřují (opatření proti mylné manipulaci).
Bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený (spirálový) přívodní (napájecí) kabel o délce minimálně 3 m od čela lůžka při natažení s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekci a UV záření.
Svod elektrického potenciálu - potenciálové propojení včetně minimálně 3m kabelu s koncovkami.
Nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští).
Kolečka:
Průměr minimálně 150 mm.
Centrálně brzditelná kolečka.
Brzditelná se směrovou aretací.
Antistatická kolečka.
Kolečka nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka.
Další a zvláštní požadavky - vysoká kvalita dílenského zpracování
Sváry kovových dílů bez prasklin.
Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany na okrajích hran nebo otvorů či šroubových závitů).
Homogenní povrchová úprava bez kazů a nesourodých dodělků (např. pigmentace barvy jako třeba tečky a fleky jiné barevnosti, rýhy a vrypy, viditelné tahy štětcem či jiný barevný odstín v místě opravy chybějícího nátěru/nástřiku barvy).
2 | Pasivní antidekubitní matrace
Standardní matrace vhodná pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství.
Matrace plně kompatibilní s lůžkem, výška 16 cm.
Horní povrch tvoří antimikrobiálně vybavená viskoelastická polyuretanová pěna, hustota min 75 kg/m3, tloušťka min 5 cm.
Spodní povrch je vyroben z polyetherové pěny hustota min. 40 kg/m3, tloušťka min. 9 cm.
Obrysový střih: pěnový spoj bez lepicích švů.
S ochranou jádra.
Bez možnosti překlápění a otáčení.
Bez řezání a profilování horní a spodní vrstvy.
Vodotěsný, paropropustný potah.
Technologie vazby krytu: svařovaný kryt.
Ochrana zipu.
3 | Noční stolek dřevěný
Pojízdný, uzamykatelný stolek k nemocničnímu lůžku.
Dřevěný korpus v bílé barvě (barva stejná, jako u pečovatelského lůžka).
Kolečka o průměru minimálně 50 mm.
Minimálně 2 kolečka s brzdou.
Stolek dobře čistitelný a dezinfikovatelný, vyjímatelná vložka zásuvky z ABS plastu.