Systém krátkodobé katétrové srdeční podpory

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………. Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- 1 ks …..Kardiochirurgická klinika a Kardioanesteziologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- sytém srdeční podpory je určen pro léčbu snížené funkce levé komory srdeční při kardiogenním šoku

- systém lze použít jako protekci při vysoce rizikové koronární intervenci nebo jako podporu po koronární intervenci

- systém se musí skládat z katetru zavedeného do těla pacienta a řídící jednotky, která se nachází mimo tělo pacienta. Propojení katetru a řídící jednotky musí být pomocí optického kabelu

- systém musí být vybaven optickým senzorem měření aortálního tlaku a schopen indikovat hodnotu levokomorového tlaku

- řídící jednotka musí umět zobrazovat hemodynamické trendy pro odvykání pacienta z podpory

- systém musí splňovat CE i FDA certifikaci

- certifikovaná doba použití systému musí být minimálně 4 dny

- doba použitelnosti setu pro krátkodobou srdeční mechanickou podporu musí být minimálně 12 měsíců od dodání

- dodavatel zajistí bezplatně přítomnost školeného technika (konzultanta) při každé implantaci dodaného předmětu plnění a při všech ambulantních kontrolách dle požadavků pracoviště (včetně časového termínu)

- dodavatel zajistí bezplatnou a nepřetržitou možnost přímé telefonické konzultace klinického nebo technického problému se zástupcem účastníka

- Požadovány jsou velikosti katetru:

  - Typ 1:

    - systém musí generovat průtok minimálně 5.5 l/min. pomocí mikroaxiálního čerpadla, prostřednictvím maximálně 21Fr katetru zavedeného transaxiálně do transaortární pozice

  - Typ 2:

    - systém musí generovat průtok minimálně 3.0 l/min. pomocí mikroaxiálního čerpadla, prostřednictvím maximálně 14Fr katetru zavedeného trasfemorálně nebo transaxiálně do transaortární pozice

    - katetr srdeční podpory musí disponovat in-line integrovaným repozičním zavaděčem s možností zavedení vodicího drátu až do velikosti 0.035“ jeho postranním vstupem

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení do provozu

Předpokládaný odběr setu pro krátkodobou srdeční mechanickou podporu:

|  | Předpokládaný počet ks za rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletní sada výše uvedených součástí srdeční pumpy | Pracoviště | Typ katetru č.1 | Typ katetru č. 2 |
|  | Kardiologie MNUL | 0 | 20 |
|  | KCH a Kardioanesteziologie MNUL | 10 | 0 |