## List1
Technická specifikace
Neurochirurgický operační mikroskop pro Centrální operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
| P.č. | Parametr | Splnění požadavků účastníkem VZ | Nabízená hodnota účastníkem VZ
Technické a funkční požadavky
| 1. | Operační mikroskop pro neurochirurgické výkony | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 2. | Robotické řízení rotace stativu, ramen a optiky mikroskopu v 6 osách, funkce zapamatování pozice ohniska (zapamatované pozice musí zahrnovat ohnisko, pracovní vzdálenost, zvětšení a směr všech os mikroskopu a stativu), uživatel musí mít možnost výběru uložení pozice ohniska buď z rukojeti nebo nožního ovladače a přesouvat mikroskop automaticky do zvolené pozice | ANO/NE (hodnoceno)
| 3. | Podlahový stativ s kolečky (včetně ochrany proti přejetí kabelů na zemi) pro lehkou manipulaci ve všech směrech s centrální brzdou | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 4. | Uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 5. | Integrovaný optický dělič pro boční pozici | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 6. | Integrovaný optický dělič pro pozici face-to-face | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 7. | Binokulární tubusy, naklápění v rozsahu min. 0 -180º (horizontální rovina) a min. 30 - 150º (vertikální rovina) a zároveň polohování v horizontální i vertikální rovině pro operatéra i asistenta s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením o 50% | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 8. | Širokoúhlé okuláry s dioptrickou korekcí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 9. | Variabilní pracovní vzdálenost nastavitelná manuálně, motoricky nebo pomocí autofokusu, | Rozsah min. 225 mm až min. 600 mm (hodnoceno)
| 10. | Laserový autofokus v celém rozsahu pracovní vzdálenosti | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 11. | Automatická úprava rychlosti zaostření v závislosti na aktuálním zvětšení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 12. | Automatická úprava intenzity světla v závislosti na aktuálním zvětšení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 13. | Motorizované zaostření s nastavitelnou rychlostí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 14. | Motorizovaný X-Y posun ovládaný na držadlech a z nožního ovladače | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 15. | Integrované xenonové osvětlení včetně zálohy, min. 2 x 300 W, rychlá výměna | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 16. | Zobrazení zbývající doby životnosti aktuálně používané lampy | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 17. | Automatická indikace vadné lampy | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 18. | Monitorování a výstraha systému při překročení individuálně zadané intenzity osvětlení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 19. | Integrované přídavné osvětlení pro eliminaci stínů v úzkých kanálech | ANO/NE (hodnoceno)
| 20. | Nastavitelná ergonomická držadla, symetrická nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro ovládání funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy, XY posun atd.) – min. 5 funkcí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 21. | Bezdrátové multifunkční nožní ovládání s programovatelnými spínači | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 22. | Ústní ovladač pozice mikroskopu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 23. | Automatické vyvážení mikroskopu ve všech osách stisknutím jednoho tlačítka s celkovou dobou vyvážení celého mikroskopu do 1 minuty, nezávislé na pozici a příslušenství | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 24. | Vakuum systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 25. | Individuální nastavení pro jednotlivé uživatel / procedury | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 26. | Ovládání funkcí mikroskopu a stativu a zobrazení operačního procesu pomocí dotykového min. 24“ LCD monitoru, rozlišení min. full HD, případně 2 displeje o velikosti min.24“, jeden na ovládání mikroskopu a druhý pro zobrazení operačního pole | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 27. | Rotace dotykového LCD monitoru v rozsahu min. ±125° | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 28. | Integrovaný digitální rekordér do stativu mikroskopu s možností zhotovení snímků nebo videozáznamu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 29. | Správa dat pacienta s automatickou archivací pro obrázky a videodokumentaci z průběhu operace | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 30. | Integrovaná barevná projekce do obou okulárů operatéra k zobrazení dat z navigace, CT, MRI, endoskopu atd. s funkcí superimpozice, s možností ovládání zobrazení dat z rukojetí při zachování sterility systému | ANO/NE (hodnoceno)
| 31. | Integrovaný LAN interface | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 32. | Integrovaný DICOM interface | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 33. | Integrovaný konektor pro připojení navigace Medtronic StealthStation S8 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 34. | Servisní modul pro vzdálenou diagnostiku | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 35. | Možnost exportu dat (video a snímků) přes LAN | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 36. | Možnost exportu dat (video a snímků) přes USB | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 37. | HD videokamery, rozlišení 4K integrované do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 38. | Druhý integrovaný min. 24“ LCD monitor na 3D zobrazování v symetrické poloze s hlavním monitorem. Rotace monitoru v rozsahu min. ±125° | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 39. | Externí 3D monitor, velikost min. 55“, rozlišení min. 4K na pojízdném stativu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 40. | Nahrávání videozáznamu v 3D a v rozlišení min. full HD | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 41. | Systém musí obsahovat mikro-pozorovací nástroj, který slouží na endogenní vizualizaci tkáně mimo viditelnost mikroskopu, rozlišení integrovaného mikro-pozorovacího nástroje min. full HD kvalitě, Pracovní vzdálenost mikro-pozorovacího nástroje v rozsahu min. 5 mm až 30 mm, Mikro-pozorovací nástroj s možností re-sterilizace, Centrální řídící jednotka, záznamové zařízení, uživatelské rozhraní a monitor mikropozorovacího nástroje musí být integrované do systému | ANO/NE (hodnoceno)
| 42. | Stereoasistent z P nebo L strany s binokulárním tubusem, fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 43. | Plně integrovaný modul pro fluorescenční detekci tumoru bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 44. | Plně integrovaný modul pro intraoperativní angiografickou diagnostiku bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 45. | Plně integrovaný softwarový modul pro dynamickou analýzu angiografického nálezu bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 46. | Plně integrovaný modul pro intraoperativní vizualizaci fluorescenčních oblastí v rozsahu vlnových délek 540 – 690 nm bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 47. | Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. Odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/ | Požadavek je absolutní, musí být splněn*