Operační chirurgická světla - Technická specifikace pro část 2

Popis:

Jednoramenné chirurgické svítidlo pro oční sál Nemocnice Děčín, o.z..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Operační světlo

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Operační světlo

- Operační svítidlo na stropní závěs

- Jednoramenná konstrukce závěsu pro jedno svítidlo

- Zdroj studeného světla - LED diody

- Nejvyšší intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 95 000 lux

- Průměr osvětleného pole minimálně 12 cm

- Rozměr korpusu hlavy svítidla musí být průměr maximálně 40 cm, u nekruhových tvarů bez úplného vyplnění plochy kružnice je uvažován rozměr opsané kružnice k půdorysu hlavy svítidla

- Nastavení intenzity minimálně v 5 krocích v rozsahu alespoň od 50% do 100%

- Celkové vyzařování (Ee) maximálně 560 W/m2

- Index podání barev Ra minimálně 95

- Minimálně 2 sterilizovatelné manipulační rukojeti

- Životnosti LED zdrojů minimálně 60 000 hodin

- Klouby ramen otočné kolem osy otáčení

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

  - Veškerý pohyb ramen bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

Stavební a montážní podmínky:

- V místě instalace svítidla je elektrický přívodní kabel 3x1,5mm2 a zemnění PEN 1x6mm2. V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky.

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka a instalace kotvících komponent a dalšího spotřebního, spojovacího a instalačního materiálu k realizaci stropního závěsu svítidla.

- Dodavatel provede řádnou demontáž, zpětnou montáž a zhotovení prostupného otvoru plechové kazety sníženého stropu. Dále zajistí utěsnění a případnou pohledovou úpravu kolem nosného tubus.

Pro účastníky zde uvádíme základní měrné údaje a orientační fotodokumentaci vztahující se k instalaci stávajících svítidel. V případě potřeby znalosti jiných měrných údajů než dále uvedených, budou mít účastníci možnost si tyto individuálně zjistit v průběhu prohlídky místa plnění a zadavatel nebude na základě dodatečných dotazů další měření provádět.

Rozměry v místě ukotvení stávajících svítidel:

- Zákrokový sál

  - Výška sníženého plechového stropu cca 266 cm

  - Hloubka sníženého stropu cca 55 cm

Fotodokumentace:

- Zákrokový sál

(… další stránky…)