Operační chirurgická světla - Technická specifikace pro část 4

Popis:

Dvouramenné operační svítidlo s videokamerou a monitorem na třetím rameni.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Operační světlo (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Gynekologicko-porodnická klinika – porodní sál)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Operační světlo

- Operační svítidlo na stropní závěs

- Tříramenná konstrukce závěsu pro dvě svítidla s monitorem

- Zdroj studeného světla - LED diody

- Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED pro homogenní osvětlení operačního pole tj. bez disperze světla na hranách osvětlených objektů

- Hlavní svítidlo:

  - Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 150 000 lux

  - Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 210 mm do 270 mm

- Satelitní svítidlo:

  - Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 130 000 lux

  - Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 210 mm do 270 mm

- Nastavení parametrů pro každé svítidlo zvlášť nebo možnost synchronizace a ovládání obou světel zároveň jak ze sterilního pole tak z ovládacího panelu

- Nastavování alespoň intenzity světla pomocí sterilní rukojeti pro operatéra

- Plynulé nastavení intenzity v rozsahu alespoň od 30% do 100%

- Mód endoskopického (ambientního) osvětlení

- Nástěnný ovladač pro ovládání svítidel

- Celkové vyzařování (Ee) každého svítidla maximálně 580 W/m2

- Pracovní vzdálenost v rozsahu alespoň 800-1300 mm

- Fokusace světla

- Teplota chromatičnosti CCT měnitelná minimálně ve třech stupních v rozsahu minimálně od 3800°K do 4750°K

- Index podání barev Ra minimálně 95

- Index podání červené barvy R9 minimálně 95

- Minimálně 3 sterilizovatelné rukojeti pro každý satelit

- Životnosti LED zdrojů minimálně 60 000 hodin

- Kamera ve svítidle

  - Rozlišení obrazu minimálně FullHD tj. 1920x1080 pixelů

  - Automatické vyvážení bílé barvy

  - Minimálně 10x optický zoom

  - Minimálně 12x digitální zoom

  - Ostření obrazu

  - Možnost rotace kamery respektive obrazu

  - Možnost zastavení obrazu

  - Digitální výstup

  - Ovládání kamery z ovládacích panelů svítidel i z nástěnného ovládacího panelu či dálkového ovladače

- Technické řešení zapojení kamery musí mít přípravu na budoucí připojení záznamového zařízení tak, aby bylo možné snímaný obraz zobrazovat na monitoru a zároveň nahrávat videozáznam

- Třetí rameno pro uchycení monitoru s ovládací rukojetí včetně krytu pro napájecí zdroj monitoru

- Monitor pro zobrazení obrazu z kamery ve svítidle:

  - Úhlopříčka minimálně 31 palců

  - Rozlišení minimálně 1920x1080 pixelů

  - Kontrastní poměr minimálně 800:1

  - Svítivost minimálně 450 cd/m2

  - Vstupy minimálně: DVI-D, DisplayPort, 3G-SDI

- Výškově nastavitelné, naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Nejnižší nastavitelná pozice alespoň jedné hlavy minimálně 150 cm od země pro svícení v horizontálním směru

- Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

Stavební a montážní podmínky:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu elektrické energie. Zadavatel zajistí přívod elektrické energie dle poskytnuté informace o přívodu.

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace dalšího elektrického vedení a rozvaděče, pokud je technologií vyžadován.

- Součástí dodávky musí být dodávka a instalace kotvících komponent a dalšího spotřebního, spojovacího a instalačního materiálu k realizaci stropního závěsu svítidla a to dle přiloženého statického posudku nebo vlastního posudku vycházejícího z navrženého pro konkrétně nabídnutý produkt. V případě změny kotvy musí být dodán nový statický posudek. Přesné určení pozice pro montáž stropní kotvy provede dodavatel ve spolupráci se zadavatelem. Kotva bude realizována v jiné pozici než je kotvení stávajícího svítidla. Dodavatel musí zároveň zajistit nový prostup sníženým stropem a stavební začištění a zakrytí nových otvorů.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat 1 ks stávajících operačních chirurgických svítidel včetně vystavení protokolu o této likvidaci. Dodavatel zároveň zajistí stavební začištění a zakrytí po původním technickém řešení.

- Na sále je požadována výměna krycích panelů stávajících rozvaděčů za nový ovládací či krycí panel vyhovující hygienickým požadavkům sálového prostředí

Instalační podmínky:

Pro účastníky zde uvádíme základní měrné údaje a orientační fotodokumentaci vztahující se k instalaci stávajících svítidel. V případě potřeby znalosti jiných měrných údajů než dále uvedených, budou mít účastníci možnost si tyto individuálně zjistit v průběhu prohlídky místa plnění a zadavatel nebude na základě dodatečných dotazů další měření provádět.

Rozměry v místě ukotvení stávajících svítidel:

- Porodní sál

  - Výška sníženého stropu (sádrokarton) v místě ukotvení svítidla 290 cm

  - Hloubka sníženého stropu k betonovému 24,5 cm

Fotodokumentace prostor k umístění svítidel:

(… další stránky…)