## List1
Nemocnice Děčín - Gynekologicko-porodnické oddělení | 1 Ks
Minimální požadované parametry:
nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min.: 1 – 30 cm
frekvenční rozsah systému min.: 2 to 16 MHz
dynamický rozsah systému min. 150 dB dB
ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky a prostřednictvím min. 10" pomocného dotykového displeje
kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu
integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením min.: 1920 x 1080 a velkým pozorovacím úhlem, otočný a sklopný
současné aktivní připojení min. 4 ultrazvukových sond
uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)
dynamická automatická optimalizace obrazu pro: B-mód a Doppler
interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě
možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)
Zobrazovací módy/SW:
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min.: GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW
Automatické měření bimetrických parametrů - min. BPD, HC, AC, FL
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
volitelné horké klávesy pro nastavená měření
velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu
M-mód, barevný M-mód
barevný směrový rychlostní Doppler
citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku
spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace
harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách
Archivace/export:
snadný export dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
Wi-Fi přenos dat - bezdrátové připojení k síti LAN
možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
kompletní DICOM 3.0 konektivita
archivace pacientských dat na interní HDD, min. 250 GB
Sondy:
abdominální 2D sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2-6 MHz - 1 ks
vaginální 2D sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 4-10 Mhz - 1 ks
Možnost rozšíření o následující sondy:
lineární sondu pro vyšetření prsou s frekvenci minimálně 15 MHz - 1 ks