**Technická specifikace**

**Dodávky elektrických odsávaček pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Popis:

Pořízení elektrických odsávaček a transportních elektrických odsávaček - zdravotnického prostředku, který umožňuje odsávání sekretu, drenáže, hrudní, břišní, aj. chirurgie.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Položka č. 1 - Elektrická odsávačka velká**

* mobilní membránová nebo pístová elektrická odsávačka pro nepřetržitý provoz;
* odsávačka vhodná i pro dlouhodobé zákroky na operačních sálech;
* tichý chod do 62 dB, bez vibrací;
* podtlak min. -90 kPa;
* plynulá a přesná regulace vakua;
* pro kontinuální odsávání;
* minimálně 2 brzděná kolečka;
* možnost upgrade pro nožní spínač;
* vysoký výkon sání, rychlost efektivního sání min. 40 l/min;
* volitelný sací výkon – regulátor vakua;
* vícestupňová ochrana proti přesátí se samostatnou bezpečnostní nádobkou proti přesátí;
* barevně značený manometr;
* Bezpečnostní regulátor podtlaku;
* manovakuometr;
* sání do jednorázových vaků
* možnost dovybavení o madlo pro snadný transport

POŽADAVKY NA POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (je vždy součástí dodávky):

* držák lahve integrovaný v pojízdném stojanu;
* pojízdný stojan – pohyblivost stojanu 4 kolečka (z toho 2 s brzdou);
* odkládací košík;
* 2ks sací lahve pro jednorázové vaky;
* kabel pro připojení do el.;
* pacientský sací okruh z PVC vč. STOP ventilu

**Položka č. 2 - Transportní elektrická odsávačka**

* elektrická/bateriová chirurgická odsávačka;
* odsávačka vhodná pro odsávání sekretu;
* tichý chod do 62 dB bez vibrací;
* podtlak min. -80kPa;
* plynulá a přesná regulace vakua;
* volitelný sací výkon;
* vysoký výkon sání, rychlost efektivního sání minimálně 15 l/min;
* barevně kódovaný manometr;
* ochrana proti přesátí;
* bezpečnostní regulátor podtlaku;
* bateriový pohon s nabíjením;
* provoz na baterii min. 40 min;
* možnost provozu i ze sítě;
* madlo pro lehkou manipulaci při transportu;
* hmotnost odsávačky max. 2,5 kg;
* sání do jednorázových vaků.

POŽADAVKY NA POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (je vždy součástí dodávky):

* držadlo pro transport;
* sací lahve: min. 1 l;
* kabel pro připojení do elektrické sítě;
* baterie;
* pacientský sací okruh z PVC.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců