pH metrie s impedancí
část 1 - Dodávka pH metrie s impedancí s 2 rekordéry pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Obnova a doplnění stávajícího vybavení s 2 rekordéry, které je aktuálně v havarijním stavu pro endoskopické sály gastroenterologie Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Systém je určen k zaznamenávání, ukládání, zobrazování a analýze údajů o pH v jícnu a žaludku za účelem diagnózy refluxních poruch.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………… pH metrie s impedancí s 2 rekordéry s návazností na stávající vybavení

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Měření intralumenového odporu jícnu u dospělých i dětských pacientů |  |  |  |
| Vhodný na ambulantní měření pH s multikanálovou impedancí v jícnu s nastavitelnou dobou měření |  |  |  |
| Umožňuje minimálně 24hodinové měření |  |  |  |
| Záznam času jídla, polohy a symptomů |  |  |  |
| Monitorování pH ve vzdálenosti 3 nebo 5 cm nad svěračem |  |  |  |
| Připojení 2kanálových sond na měření proximálního a extraesofageálního refluxu |  |  |  |
| Použití pH i pH/Z katétrů |  |  |  |
| Připojení katétrů konektorem RJ45 |  |  |  |
| 2 rekordéry |  |  |  |
| Monitoring pH |  |  |  |
| - Minimálně 2 kanály |  |  |  |
| - Frekvence – minimálně 1 vzorek za sekundu |  |  |  |
| - Rozsah – minimálně 1–10 pH |  |  |  |
| - Přesnost měření – 0,1 pH |  |  |  |
| Monitoring impedance |  |  |  |
| - Minimálně 6 kanálů |  |  |  |
| - Měřící rozsah minimálně 100 Ω–10 kΩ |  |  |  |
| - Měřené frekvence minimálně mezi 1kH a 2kHz |  |  |  |
| - Měřený proud maximálně 100µA |  |  |  |
| - Vzorkovací frekvence maximálně 64 Hz |  |  |  |
| Zpracování a přenos dat na síťové úložiště a do NIS |  |  |  |
| USB propojení záznamníku a pracovní stanice na přenos dat |  |  |  |
| Obslužný software s automatickou analýzou naměřených dat |  |  |  |
| Kompatibilita se stávajícím softwarem Reflux Software 6.1***, ve kterém je možná automatická analýza včetně výpočtu DeMeester (u dospelých) či Boix-Ochoa (u dětí) skóre |  |  |  |
| Kompatibilita se stávajícím systémem High-resolution manometrie (Systém ManoScan)*** |  |  |  |
| Kompatibilní se stávajícími vybavením pH metrie s impedací Digitrapper pH-Z a příslušným systémem Digitrapper*** |  |  |  |
| Katétry v sazebníku ZUM |  |  |  |
| Napájení – tužkové baterie |  |  |  |
| Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy. |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 1 ks – Přenosný obal |  |  |  |
| Minimálně 20 ks – Impedanční sonda – jednorázová |  |  |  |
| 1 ks – Kalibrační roztok – pH 4 |  |  |  |
| 1 ks – Kalibrační roztok – pH 7 |  |  |  |
| SZM – počet výkonů za rok - 100 |  |  |  |
| Kalibrační roztok – pH 4 |  |  |  |
| Kalibrační roztok – pH 7 |  |  |  |
| Impedanční sonda – jednorázová |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití. |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

*** - Reflux Software 6.1, Systém Hight-resolution manometrie – ManoScan, pH metrie s impedací Diggitrapper pH-Z a systém Digitrapper – Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. Stanovení technických podmínek analogicky podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní s komponenty, které jsou používány u zadavatele.

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….