## Teplice ARO
Nemocnice Teplice - ARO | Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazvukový přístroj typ 1 - 1ks
minimální požadované parametry:
Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku a podporou matrixové technologie sond
Monitor s úhlopříčkou min. 21,5 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách
Vysoce mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 80 kg, šířka přístroje do max. 60 cm
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz
Minimálně 4 konektorové pinless vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
Zobrazovací módy/SW:
B-mode na základních i harmonických frekvencích
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)
CW kontinuální doppler
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Možnost doplnění o zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy 900 a nastavené hloubce vyšetření min. 10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) – využití na všech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v reálném čase, tzn. současné zobrazení 2D, PW - pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace
Možnost doplnění o software pro detekci mikrokalcifikací ve vyšetřované tkáně s velmi vysokým rozlišením (100 µm a méně)
Možnost doplnění o software pro automatický výpočet EF
Možnost doplnění o software pro 2D echokardiografický speckle tracking
Možnost doplnění o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie. Zobrazení musí být ve formátu barevných 2D map, kvantifikace, funkce hodnocení kvality akvizice a vyhodnocení v jednotkách m/s a KPa, barevné mapování elasticity ve sledované oblasti v aktivním režimu snímání (real time elastografie) i jednorázová akvizice pro nutnost využití maximální přípustné energie
Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min.0 – 50 cm
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Archivace/export:
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou minimálně 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 40 sec., standby start do 15 sec.
Integrovaný modul pro bateriový provoz po dobu minimálně 2 hodiny s možností rozšíření až na 4 hodinový provoz bez připojení do sítě (nikoli externí UPS)
Modul HW i SW s protokolem DICOM Store, Worklist
Přímý RAW data výstup
Sondy:
Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz, úhel zobrazení minimálně 110°
Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a měkkých tkání v rozsahu min. 4–12 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení max. 50 mm
Sektorová sonda pro TCD a kardiologická vyšetření v rozsahu min. 1–6 MHz
Možnost rozšíření o lineární sondu typu (tvaru) „hokejka“ pro neuromuskulární intervenční aplikace v rozsahu min. 8 – 22MHz s aktivní šíří zobrazení do 30 mm
Možnost doplnění o bioptickou konvexní a lineární sondu s integrovanou vodící částí a bez nutnosti použití dodatečných bioptických nástavců
Ultrazvukový přístroj typ 2 - 1ks
minimální požadované parametry:
Plně digitální přístroj vhodný pro využití na operačních sálech
Monitor s úhlopříčkou min. 21,5 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách
Vysoce mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje vzhledem k využití na operačních sálech: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm
Integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)
Textová klávesnice zasouvatelná do panelu přístroje, současně možnost použití klávesnice na pomocné dotykové obrazovce, nikoli mechanická klávesnice na panelu přístroje.
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz
Nastavitelná hloubka vyšetření v rozsahu min. 0-40 cm
Minimálně 3 pinless konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
Zobrazovací módy/SW:
B-mode na základních i harmonických frekvencích
Rozšířené lichoběžníkové zobrazení na všech sondách
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách +/- 30°
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Přístroj musí mít možnost rozšíření o 3D režim na běžných 2D sondách
Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice
Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Možnost doplnění o zobrazení a hodnocení útlumu ultrazvukové energie při průniku jaterní tkání, včetně kalkulace koeficientu útlumu v jednotkách dB/cm/MHz
Možnost doplnění o bioptickou sondu s integrovanou vodící částí a bez nutnosti použití dodatečných bioptických nástavců
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Archivace/export:
Interní SSD s kapacitou alespoň 1 TB
Modul HW i SW s protokolem DICOM Store, Worklist
Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Možnost doplnění o integrovaný modul pro bateriový provoz po dobu minimálně 30 minut bez nutnosti připojení do sítě (nikoli externí UPS)
Sondy:
Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 6 MHz, zobrazovací úhel min. 100°
Lineární sonda v rozsahu min. 7–18 MHz, šíře aktivní části sondy max. 38mm
Možnost doplnění o nerezový bioptický nástavec pro konvexní a lineární sondy