## Ústí Rehabilitace
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Rehabilitační oddělení
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazvukový přístroj - 1 ks
minimální požadované parametry:
Ultrazvukový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie pro muskuloskeletální aplikace
Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 120 kg, šířka přístroje do max.65 cm
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný
výšková stavitelnost musí být řešena motorizovaným zdvihem
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí). Dotyková ovládací obrazovka musí mít možnost nastavení jejího sklonu pro eliminaci nežádoucích světelných odrazů od externích zdrojů světla
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 33 MHz
Nastavitelná hloubka vyšetřitelnosti na abdominální sondě v rozsahu min. 0–50 cm
Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
Zobrazovací módy/SW:
B-mode na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout možnosti hloubky vyšetření na abdominální sondě až do 50 cm
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu
min. +/- 30°
PW-TDI (barevný tkáňový doppler)
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
HW i SW s protokolem DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Paměťová smyčka pro uložení alespoň 10 000 snímků
Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 210 sec
Kompletní programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice
Kompletní programové vybavení se zaměřením na muskuloskeletální aplikace
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Archivace/export:
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 25 sec., standby start do 15 sec.
Přímý RAW data výstup
Sondy:
Lineární sonda v rozsahu min. 5-18 MHz s aktivní šíří zobrazení do max. 50 mm. Sonda musí být řešena jako matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů)
Lineární sonda v rozsahu min. 8-24 MHz s aktivní šíří zobrazení do max. 50 mm. Sonda musí být řešena jako matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů)
Lineární sonda typu „hokejka“ v rozsahu min. 8–22 MHz s aktivní šíří zobrazení max. 30 mm.