## Ústí, Teplice - Interna
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Interní oddělení
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazvukový přístroj - 1ks
minimální požadované parametry:
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 80kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond
integrovaný prostor pro periferní zařízení
integrovaný ohřívač gelu
možnost rozšíření o integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.
Zobrazovací módy
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
kontinuální spektrální doppler – CW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou
Zobrazovací módy/SW:
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
program na základní volumetrii
měření v multiplanárních zobrazeních
kalkulace objemů z více rovin
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení místa měření formou lupy zobrazené mimo zobrazovanou výseč
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii
modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi: · měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení · možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni · barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání · nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s · sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti · kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec
možnost rozšíření o SW pro fúzi MRI-UZ pro konvexní sondu
SW pro automatické měření IMT v reálnem čase
SW pro panoramatické zobrazení
možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS
možnost rozšíření o kompresní elastografii
možnost rozšíření o SW pro výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz].
možnost rozšíření o SW pro hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů.
možnost rozšířit o EKG modul
SW pro plně automatické měření kardiologických parametrů ve všech módech (B, M, PW/CW) založený na umělé inteligenci
pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu
možnost rozšířit o zátěžovou echokardiografii
možnost rozšíření o online automatické vyhledávání a zvýraznění nervových snopců a indentifikace druhu tkáně (kost, sval,nerv) pomocí umělé inteligence
Archivace/export:
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor
Sondy:
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz, typu Single Crystal
2D vysokofrekvenční lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4-18 MHz, šíře min. 35 mm
2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-14 MHz, šíře min. 50 mm
Nemocnice Teplice - Interní oddělení
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazvukový přístroj - 1 ks
minimální požadované parametry:
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 100kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond
integrovaný prostor pro periferní zařízení
integrovaný ohřívač gelu
možnost rozšíření o integrovaná baterie s provozem minimálně 35 min.
Zobrazovací módy/SW:
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
program na základní volumetrii
měření v multiplanárních zobrazeních
kalkulace objemů z více rovin
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení místa měření formou lupy zobrazené mimo zobrazovanou výseč
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice
modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi: · měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení · možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni · barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání · nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s · sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti · kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec
možnost rozšíření o SW pro fúzi MRI-UZ pro konvexní sondu
SW pro automatické měření IMT v reálnem čase
SW pro panoramatické zobrazení
možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS
možnost rozšíření o kompresní elastografii
možnost rozšíření o SW pro výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz].
možnost rozšíření o SW pro hodnocení distribuce rozptýleného signálu. Steatotická játra mají jinou pravděpodobnostní křivku rozložení odražených signálů.
možnost rozšířit o EKG modul
možnost rozšíření o SW pro plně automatické měření kardiologických parametrů ve všech módech (B, M, PW/CW) založený na umělé inteligenci
Archivace/export:
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor
Sondy:
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal
2D vysokofrekvenční lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4-18 MHz, šíře min. 35 mm
2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-14 MHz, šíře min. 50 mm