## Ústí Sexuologie
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Sexuologické oddělení
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazukový přístroj - 1 ks
minimální požadované parametry:
digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB
širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond
plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, sklopný, horizontálně polohovatelný
minim. 2 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy
výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná na ovládacím panelu
tlačítkový ovládací panel
ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu
velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), CD/DVD mechanika, minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)
mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 48kg
uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání
Zobrazovací módy/SW:
B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou
M-mód vč. anatomického M-módu
pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení
barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)
duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler
triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler
trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů
Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
zobrazení na základní frekvenci ve více stupních
minim. na 3 frekvencích
THI – harmonické zobrazení tkání
dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazní
automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních
optimalizace Dopplera (low, high)
zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky
měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)
automatické zvětšení okolí kurzoru při měření
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR
měření a kalkulace v radiodiagnostice
vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu
anatomický M-mód
HPRF
systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)
obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec
Archivace/export:
Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat:
Velikost min. 500 GB
záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze
export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření
volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)
Sondy:
konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz
lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm