## Ústí Neurologie
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - Neurologické oddělení
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazvukový přístroj - 1ks
minimální požadované parametry:
Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Vysoce mobilní přístroj s hmotností max. 100 kg
Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách – výškově, stranově a předo-zadně
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem – přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 22 MHz
Nastavitelná hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu 0–50 cm
min.4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
Zobrazovací módy/SW:
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Modul pro vizualizaci mikrokalcifikací - filtrace 2D obrazu umožňující v reálném čase vyšetření detekci, vizualizaci a vyhodnocování cévních mikrokalcifikací (o velikosti <100 μm)
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro obecné a neurosonologické aplikace
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Paměťová smyčka pro uložení alespoň 10 000 snímků
Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 180 sec.
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Archivace/export:
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech kompatibilních s MS Windows a iOS
Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
Rychlý start systému – studený start do 50 sec., stand-by režim start do 20 sec.
Sondy:
Sektorová sonda pro TCD vyšetření v rozsahu min. 1 – 6 MHz
Lineární sonda pro vyšetření periferních cév s rozsahem min. 3 – 11 MHz a s aktivní šíří zobrazení max. 45 mm
Lineární sonda pro muskuloskeletální vyšetření s rozsahem min. 7 – 18 MHz a s aktivní šíří zobrazení max. 45 mm
Lineární sonda typu „hokejka“ s frekvenčním rozsahem min. 8-22 MHz s požadovanou aktivní šíří vyšetření do 30 mm