## Litoměřice Dětské
Nemocnice Litoměřice - Dětské oddělení
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazvukový přístroj - 1ks
minimální požadované parametry:
Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách
Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost max. 100 kg,
šířka přístroje max. 60 cm
Obslužný panel výškově a stranově stavitelný
Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti
min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)
Součástí panelu musí být vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz
nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu minimálně 0 - 50 cm
Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
Nastavení TGC pomocí mechanických jezdců na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Možnost rozšíření o bateriový provoz min. 30 min
Zobrazovací módy/SW:
B-mode na základních i harmonických frekvencích
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase u všech nabízených sond (2D+PW, 2D+CFM, 2D+CFM+PW)
Modul pro rekonstrukci 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond
Panoramatické zobrazení
Zvýšená vizualizace bioptické jehly (nastavení ve více úrovních)
Modul pro detekci a vizualizaci mikrokalcifikací pro určení časného stadia aterosklerózy v cévách – speciální SW pro filtraci 2D obrazu umožňující v reálném čase vyšetření, detekci, vizualizaci a vyhodnocení tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti < 100 μm)
Možnost rozšíření o modul pro synchronizované simultánní (fúze) zobrazení UZ obrazu s obrazovými sety z jiných modalit (CT, MRI) na monitoru UZ přístroje v reálném čase UZ vyšetřování
Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice
Komplexní programové vybavení pro endokrinologické, neurologické a ortopedické aplikace
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)
Automatické měření parametru IMT
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Možnost rozšíření o modul pro zobrazení s kontrastní látkou (CEUS)
Možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadý systém vysílacích a přijímacích krystalů) sondu s aktivní šířkou footprintu sondy
max. 40 mm s horním kmitočtem min. 18 MHz
Možnost rozšíření o konvexní a lineární bioptickou sondu s integrovaným bioptickým zavaděčem s nastavitelným úhlem zavaděče
Rychlý start systému - standby start do 20 sec., studený start do 60 sec.
Možnost rozšíření o nožní spínač
Archivace dat:
Přístroj musí být vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky
DVD-R/RW, CD-R/RW
Interní HDD s kapacitou min. 1TB
Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Min. 4 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Přímý RAW data výstup
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
Paměťová smyčka pro uložení min. 10 000 obrazů a min. 180 sec. záznamu dopplerovské křivky
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Sondy:
Lineární sonda pro cévní aplikace, frekvenční rozsah min. 3 – 11 MHz, šířka footprintu min. 44 mm
Lineární sonda pro endokrinologické a ortopedické aplikace, frekvenční rozsah min. 5 – 14 MHz, šířka footprintu min. 58 mm
Sektorová sonda pro transkraniální vyšetřování mozkových cév, rozsah min. 1 – 6 MHz, zobrazovací úhel min. 120°