## Ústí Plicní
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - Plicní oddělení
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazvukový přístoj - 1 ks
minimální požadované parametry:
nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min.: 1 – 33 cm
frekvenční rozsah systému min.: 1,7 to 18 MHz
dynamický rozsah systému min. 269 dB
hmotnost systému max. 60 kg, šířka systému max. 60 cm
výškově nastavitelný ovládací panel (pro sedícího i stojícího lékaře)
ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky a prostřednictvím 13" pomocného dotykového displeje) podporující rozpoznávání gest – možnost přiřazení gestům jednotlivé funkce (výběr konkrétní sondy, uložení snímku, aktivace zobrazovacího módu: např. zvýraznění jehly, elastografie, panoramatické zobrazení, atd.)
kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu
snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku)
integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením min.: 1920 x 1080 a velkým pozorovacím úhlem, otočný a sklopný
manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů
výměna sond za provozu
současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond
min. 17 uživatelsky programovatelných hardwarových tlačítek na ovládacím panelu, pro usnadnění a urychlení práce obsluhy
ukládání zvukových poznámek uložených přímo do složky pacienta – pro usnadnění a urychlení práce obsluhy
uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)
kontinuální dynamická automatická optimalizace obrazu pro: B-mód a Doppler
interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě
možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)
funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách
Zobrazovací módy/SW:
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
Automatické měření bimetrických parametrů - min. BPD, HC, AC, FL
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
volitelné horké klávesy pro nastavená měření
velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu
M-mód, barevný M-mód
barevný směrový rychlostní Doppler
citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku
možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe
spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace
software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech
manuální nastavení laterálního gainu
software pro panoramatické zobrazení, automatická detekce směru skenování
software pro porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem, kdy přístroj nastaví stejné parametry (gain, hloubka, atd.) jako při prvotním vyšetření daného pacienta
harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních
compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních
výuková ultrazvukové aplikace (jako součást softwarového vybavení přístroje, nikoliv na externím mediu) s aktuálním ultrazvukovým zobrazením dostupné pro kategorie: Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, Vascular
možnost rozšíření o kontrastní vyšetření
možnost rozšíření o software pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D (na lineární i konvexní sondě), nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba zobrazení šířky jehly
možnost rozšíření o software pro 3D a 4D zobrazení
možnost rozšíření o software pro automatické měření objemu močového měchýře
možnost rozšíření systému o zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi subtrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek
Archivace/export:
snadný export dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
Wi-Fi přenos dat - bezdrátové připojení k síti LAN
export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
kompletní DICOM 3.0 konektivita
minimální vstupy/výstupy: 4x USB, LAN, HDMI, VGA, CVBS, S-Video
archivace pacientských dat na interní HDD, min. 500 GB
Sondy:
lineární multifrekvenční sonda min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, možnost připojení bioptického nástavce
konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, možnost připojení bioptického nástavce
sektorová multifrekvenční sonda min. 1,7 – 4.0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly, úhel zobrazení min. 120°
Možnost rozšíření o následující sondy:
mikrokonvexní multifrekvenční sonda min. 4.2 – 10 MHz, nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, úhel zobrazení min. 130°