**Artroskopická pumpa**

Popis:

Artroskopická pumpa pro Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. pro provádění artroskopických operací horních i dolních končetin.

Seznam požadovaných položek:

* 1 ks Artroskopická pumpa

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Artroskopická pumpa**

* Pumpa pro oplachování a odsávání při artroskopii - možné řešit i jako dva přístroje samostatně
* Zobrazení nastavení pumpy a aktuálních hodnot
* Ochrana proti přetlaku
* Nastavení tlaků manuálně nebo volbou režimu či módu v rozsahu tlaků minimálně 20 – 150 mmHg
* Nejvyšší rychlost odsávání minimálně 2000 ml/min
* Akustické a vizuální alarmy
* Příslušenství a základní spotřební materiál v celkovém počtu minimálně:
	+ Z ekologických a finančních důvodů Zadavatel požaduje dodání hadicových setů pro oplach (typu hadicový set pro použití na 24 hodin včetně vyměnitelných pacientských hadic na jedno použití) pro prvních 5 operací (1 operační den)
	+ Hadicové sety pro odsávání pro prvních 5 operací

**Další požadavky**

* V souladu s varováním NUKIB z 3.9.2025 ČJ6159/2025-nukib/e/350 dodavatel zajistí, že v souvislosti s provozem zařízení nebude docházet k předávání systémových/uživatelských dat do čínské lidové republiky, na území zvláštních administrativních oblastí (Hongong, Macao) nebo subjektu usídleným tamtéž. Zároveň dodavatel zajistí, že z těchto území nebude prováděna vzdálená správa technických aktiv.