## List1
Technická specifikace
Exoskop - digitální operační mikroskop pro Neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
| P.č. | Parametr | Splnění požadavků účastníkem VZ | Nabízená hodnota účastníkem VZ
Technické a funkční požadavky
Kamerová hlava
| 1 | Použití určené k veškeré neurochirurgické, spondylochirurgické, ORL operativě a operativě v plastické chirurgii | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 2 | Kompaktní rozměry kamerové hlavy pro možnou kontrolu operačního pole pod kamerovou hlavou, zároveň umožňující jednoduché polohování a ovládání kamerové hlavy jednou rukou | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 3 | Kompaktní tvar kamerové hlavy bez rukojetí opatřených ovládacími prvky | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 4 | Systém dvou optických čoček pro přirozený pohled v 3D vnímání prostoru | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 5 | Kompletní 4K videořetězec v konstantním 4K rozlišení od zdroje (kamerová hlava s 4K UHD senzory) po konec videořetězce (4K monitor) bez redukce kvality nebo procesorového přepočítání (upscale obrazu) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 6 | Plné 4K rozlišení snímacích senzorů kamerové hlavy (4096 x 2160 pixelů) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 7 | Pohyb kamery v ose 0°- 360° | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 8 | Pohyb polo-robotického ramene min. 260° horizontálně a min. 112° vertikálně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 9 | Kompaktní kamerová hlava na rameni umožňuje ve vertikální ose snímání zespodu nahoru v polo-sedící operační poloze | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 10 | Pracovní vzdálenost min. 220 mm a max. 550 mm od operačního pole | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 11 | Manuální optický zoom a zaostření na hlavě kamery | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 12 | Ovládání zoomu ovládacím prvkem +/- | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 13 | Ovládání ostření ovládací prvkem +/- | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 14 | Ovládání volně volitelných funkcí exoskopu pomocí min. 3 volně programovatelných tlačítek na kamerové hlavě | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 15 | Mikro pohyby ramene kamerové hlavy v osách X a Y ovládané joystickem z nožního pedálu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Zobrazovací možnosti
| 16 | IR – Blízká infračervená (Near InfraRed) spektroskopie, vlnové délky 730 - 740 nm, pro zobrazení ICG | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 17 | BL – Modré světlo, vlnové délky 410 - 420 nm, pro zobrazení 5-ALA. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 18 | WLI – bílé světlo, barevný teplotní rozsah min. 4700-6800 K | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 19 | Zobrazení v 4K kvalitě ve formátu 3D/2D na chirurgický monitor | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 20 | Selektivní úzko-pásmové zobrazení v modré a zelené oblasti barevného spektra, vlnové délky 400-430 nm a 530-540 nm dosažené hardwarovým řešením ve zdroji světla. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Vizualizace
| 21 | Full 4K UHD rozlišení (4096 x 2160 pixelů) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 22 | Full HD rozlišení (1920 x 1080 pixelů) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 23 | Zobrazení ve 3D a 2D bez viditelné latence | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 24 | Bezokulárový zobrazovací systém, bez okuláru pro hlavního chirurga i asistenta. | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 25 | Operační výkon je proveditelný i při plném použití osobních ochranných pomůcek operatéra / členů operačního týmu (k práci nevyužívány běžné okuláry - lze uskutečnit všechny operační výkony v osobních ochranných pomůckách, včetně komplet pracovních obleků nebo uzavřených helem) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 26 | Optický nebo kombinace optického a digitálního zoomu s celkovým zvětšením min. 26x | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 27 | Optický zoom min. 13x | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 28 | Automatické doostřování (zapnuto/vypnuto), automatika iniciovaná kdykoli při změně polohy ramene/kamerové hlavy | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 29 | Manuální a motorizované ostření | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 30 | Zapnutí systému jedním centrálním tlačítkem, systém Plug & Play | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 31 | LED zdroj studeného světla v rozmezí 5000-6000K | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Hlavní medicínský monitor
| 32 | 3D 4K medicínský monitor, s podporou rozlišení min. 3840×2160 pixelů, (100/120 Hz FPS), úhlopříčka min. 55", antireflexní úprava | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 33 | Umístění na samostatném, mobilním stojanu s možností nastavení výšky a vertikálního sklonu monitoru | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 34 | Technologie monitoru TFT Active Matrix LCD s IPS | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 35 | Integrovaná funkce vylepšení obrazu snímku s nižším osvitem korekcí barev a ostrosti | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 36 | Integrovaná funkce upscalingu na rozlišení 4K při propojení se systémy s nižším rozlišením | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 37 | Barevná hloubka min. 10-bit | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 38 | Svítivost monitoru min. 520cd/m2 poměr stran 16:9 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 39 | Pozorovací úhly monitoru min. 175°/175° | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 40 | Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180° | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 41 | Vertikální 3D mód pozorovací úhel min. 32° z pozorovací vzdálenosti min 1,200 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 42 | Monitor podporuje zobrazení 2D / 3D video signálu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 43 | Vstupy video signálů: min 1x HDMI, min 1x DVI-D, min. 5x BNC 3G/HD/SD-SDI | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 44 | Výstupy video signálů: min 5x BNC 3G/HD/SD-SDI, min 1x DVI-D | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Asistenční medicínský monitor
| 45 | 3D 4K medicínský monitor, s podporou rozlišení min. 4096×2160 pixelů, (50/60 FPS), úhlopříčka min. 31", antireflexní úprava | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 46 | Umístění na samostatném, mobilním stojanu s možností nastavení výšky a vertikálního sklonu monitoru | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 47 | Technologie monitoru TFT Active Matrix LCD a-Si | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 48 | Integrovaná funkce vylepšení obrazu snímku s nižším osvitem korekcí barev a ostrosti | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 49 | Integrovaná funkce upscalingu na rozlišení 4K při propojení se systémy s nižším rozlišením | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 50 | Barevná hloubka min. 10-bit | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 51 | Svítivost monitoru min. 435cd/m2 poměr stran 17:9 | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 52 | Pozorovací úhly monitoru min. 175°/175° | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 53 | Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180° | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 54 | Vertikální 3D mód pozorovací úhel min. 27° z pozorovací vzdálenosti min 775 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 55 | Monitor podporuje zobrazení 2D / 3D video signálu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 56 | Vstupy video signálů: min 1x HDMI, min 1x DVI-D, min. 5x BNC 3G/HD/SD-SDI | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 57 | Výstupy video signálů: min 5x BNC 3G/HD/SD-SDI, min 1x DVI-D | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Základna
| 59 | Uživatelské prostředí nastavení a ovládání digitálního mikroskopu v českém jazyce | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 60 | Základna s dotykovým ovládacím panelem pro nastavení funkcí s min. 2 programovatelnými tlačítky pro nastavení libovolné funkce se zobrazením aktuálních parametrů zařízení (např. ohnisková vzdálenost, aktuální zorné pole, vyvážení bílé barvy dokončeno/ne-dokončeno) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 61 | Zařízení bez nutnosti kalibrace a vyvážení ramene vůči základně pro minimalizaci počtu nezbytných kroků nastavení zařízení před zahájením výkonu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 62 | Nastavení min. 6 profilů dle typu výkonu, dle osobní preference nastavení chirurga | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 63 | Délka ramene min. 150 cm při výšce min. 110 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 64 | LED hlavní zdroj studeného světla, minimalizací tvorby tepla = minimalizace rizika nekrotizace tkání, životnost min.10 000 hodin | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 65 | LED záložní zdroj studeného světla, minimalizací tvorby tepla = minimalizace rizika nekrotizace tkání, životnost min. 10 000 hodin | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 66 | Základna vybavená čtyřmi kolečky s centrální brzdou a jednou pákou na všechna kolečka současně | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 67 | Základna vybavená dvěma držadly umožňujícími přepravu a manipulaci s mikroskopem jednou osobou | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 68 | Výstupní video signál ve 3D/2D 4K a současně v 3D/2D FHD kvalitě s možností propojení na záznamové zařízení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 69 | výstupy video signálu: min. 2x SDI výstup podporující přenos 4k3D obrazu (3G SDI QUAD link, 12 G apod.), další výstupy výhodou | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Nožní pedál
| 70 | Ovládání Zoom +/- | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 71 | Ovládání Ostření +/- | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 72 | Ovládání pohybu kamerové hlavy v osách X-Y | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 73 | Min. 4 libovolně programovatelná tlačítka | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 74 | Flexibilita nastavení funkcí pomocí min. 4 programovatelných ovládacích prvků na nožním pedálu (ovládání ostření, zoomu a mikro-pohybů kamerové hlavy na nožním ovladači s dalšími volně programovatelnými spínači zobrazovacích režimů a vybraných volitelných funkcí) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Příslušenství a spotřební materiál
| 75 | Součástí dodávky bude kompletní příslušenství k provedení kompletní instalace a dále minimální spotřební materiál tj. min. 10 ks sterilních jednorázových návleků a min. 10 ks 3D brýlí | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Další požadavky
| 76 | Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. Odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/ | Požadavek je absolutní, musí být splněn*