Resuscitační vyhřívaná lůžka a příslušenství

Popis:

Kompletní vyhřívané resuscitační lůžka včetně monitorace a příslušenství v podobě fototerapie a vyhřívacích podložek určené pro Dětské a dorostové oddělení Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z a Nemocnice Děčín, o.z. Nákup je realizován na základě Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení v Litoměřicích a vybavení nového pavilónu Matka a dítě v Děčíne.

Obsah

1.	část:   Resuscitační vyhřívané lůžko	2

2.	část:   Resuscitační vyhřívané lůžko s fototerapii a záložním zdrojem	6

3.	část:   Resuscitační vyhřívané lůžko se zásuvkou  na RTG kazetu a záložním zdrojem	11

4.	část:   Vyhřívaná podložka	15

5.	část:   Fototerapie	17

# část:   Resuscitační vyhřívané lůžko

Popis:

Vyhřívané lůžko pro novorozence včetně resuscitátoru, monitoru vitálních funkcí, odsávačky, a váhy pro nemocnice Krajské zdravotní, a.s.:

3 ks – Nemocnice Litoměřice, o.z.

3 ks – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 6 ks	Resuscitační vyhřívané lůžko

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhřívané lůžko určené pro novorozence |  |  |  |
| Mobilní stojan na 4 kolečkách, z toho minimálně 2 s brzdou |  |  |  |
| Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12° |  |  |  |
| Vizuální kontrola vodorovné polohy lůžka v podobě integrované vodováhy, nebo v podobě zobrazené hodnoty na obrazovce pro přesné vážení novorozence |  |  |  |
| Rozměry ložný plochy – šířka v rozmezí 47-75 cm délka v rozmezí 65-105 cm |  |  |  |
| Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm |  |  |  |
| Polohovaní lůžka (zdvih) elektromotorem v rozsahu minimálně 90-105 cm (od země minimálně 15 cm) z obou stran lůžka |  |  |  |
| Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy |  |  |  |
| Tlačítkové i bezdotykové vypnutí alarmu prostřednictvím mávnutí ruky |  |  |  |
| Součástí musí být časovač pro APGAR s vizuálním i akustickým hlášením v čase 1, 5 a 10 minut |  |  |  |
| Integrovaná váha s rozsahem minimálně 500–8000 g včetně vyvolání poslední vážené hodnoty |  |  |  |
| Úložný prostor pod lůžkem přístupný z obou stran lůžka |  |  |  |
| Integrované madlo za lůžkem pro snadnou manipulaci s lůžkem |  |  |  |
| Minimálně 2 standardní elektrické zásuvky na 230 V pro připojení dalších přístrojů (typ E) |  |  |  |
| Autodiagnostika přístroje – automatické testování, kontrola přístroje při zapnutí |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |  |
| Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |
| Výhřev: |  |  |  |
| Horní výhřevný zářič minimálně s jedním zdrojem tepelného záření |  |  |  |
| Konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu |  |  |  |
| Provozní režim časově neomezeného předehřívaní bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti |  |  |  |
| Elektronický regulátor teploty: |  |  |  |
| - manuální režim – v rozmezí 0–100 % |  |  |  |
| - automatický režim – na základě kožního čidla/sondy |  |  |  |
| Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců včetně směšovače a odsávačky dýchacích cest: |  |  |  |
| Integrovaný ve výhřevném lůžku |  |  |  |
| Možnost přednastavení režimu resuscitace |  |  |  |
| Ventilace resuscitačním vakem nebo T spojkou |  |  |  |
| Manometr pro sledování ventilačních tlaků |  |  |  |
| Manometry tlakových lahví jako součást resuscitačního přístroje |  |  |  |
| Směšovač plynu kyslík-vzduch s průtokoměry |  |  |  |
| Umožňuje napojení do centrálního rozvodu i do tlakové lahve – s prioritním odebíráním kyslíku z nemocniční rozvodní sítě v případě připojení do centrálního rozvodu i tlakové lahve zároveň |  |  |  |
| Vstupný tlak minimálně v rozmezí 300–500 kPa |  |  |  |
| Nastavení rozsahu PEEP a PIP |  |  |  |
| Integrovaná odsávačka dýchacích cest – s nastavitelným podtlakem |  |  |  |
| Monitor vitálních funkcí: |  |  |  |
| Monitor životných funkcí integrovaný do přístroje, případně umístěný v držáku na přístroji |  |  |  |
| Monitor určený pro novorozenecké pacienty |  |  |  |
| Parametry: |  |  |  |
| - EKG 3 svodové monitorování 3žilovým kabelem, odolnost proti defibrilaci |  |  |  |
| - SpO2 v rozsahu minimálně 30-100 % s rozlišením maximálně 1 % |  |  |  |
| - Technologie Masimo |  |  |  |
| - Včetně pletysmografické křivky, tepové frekvence a trendů |  |  |  |
| - Srdeční frekvence v rozsahu minimálně 30-300 bpm s rozlišením maximálně 3 bpm |  |  |  |
| - Teplota v rozsahu minimálně 25–45 °C s rozlišením maximálně 0,3 °C |  |  |  |
| Optické a akustické alarmy s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů |  |  |  |
| Zobrazení měřených parametrů numericky i pomocí křivek |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 1 ks – matrace se snadno dezinfikovatelným povrchem |  |  |  |
| 1 ks – police pro umístění dalších přístrojů |  |  |  |
| 2 ks – držák na tlakové lahve (pro kyslík a pro vzduch) |  |  |  |
| 2 ks – tlakové hadice (1 pro kyslík a 1 pro vzduch) |  |  |  |
| 1 ks – držák na infuzní přípravky (připevněný k lůžku) |  |  |  |
| 1 ks – držák na odsávací nádobu |  |  |  |
| 1 ks – odsávací nádoba |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – ochranný bakteriální filtr pro odsávačky |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – teplotní kožní sonda |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – jednorázový pacientský okruh pro T – resuscitátor s příslušenstvím |  |  |  |
| 1 ks – testovací plíce pro nastavení PEEP a PIP |  |  |  |
| Další příslušenství pro uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

# část:   Resuscitační vyhřívané lůžko s fototerapii a záložním zdrojem

Popis:

Vyhřívané lůžko pro novorozence včetně resuscitátoru, monitoru vitálních funkcí, odsávačky, váhy s integrovanou fototerapii a záložním zdrojem pro nemocnice Krajské zdravotní, a.s.:

1 ks – Nemocnice Litoměřice, o.z.

1 ks – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Resuscitační vyhřívané lůžkos fototerapii a záložním zdrojem

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhřívané lůžko určené pro novorozence |  |  |  |
| Mobilní stojan na 4 kolečkách, z toho minimálně 2 s brzdou |  |  |  |
| Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12° |  |  |  |
| Vizuální kontrola vodorovné polohy lůžka v podobě integrované vodováhy, nebo v podobě zobrazené hodnoty na obrazovce pro přesné vážení novorozence |  |  |  |
| Rozměry ložný plochy – šířka v rozmezí 47-75 cm délka v rozmezí 65-105 cm |  |  |  |
| Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm |  |  |  |
| Polohovaní lůžka (zdvih) elektromotorem v rozsahu minimálně 90-105 cm (od země minimálně 15 cm) z obou stran lůžka |  |  |  |
| Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy |  |  |  |
| Tlačítkové i bezdotykové vypnutí alarmu prostřednictvím mávnutí ruky |  |  |  |
| Součástí musí být časovač pro APGAR s vizuálním i akustickým hlášením v čase 1, 5 a 10 minut |  |  |  |
| Integrovaná váha s rozsahem minimálně 500–8000 g včetně vyvolání poslední vážené hodnoty |  |  |  |
| Úložný prostor pod lůžkem přístupný z obou stran lůžka |  |  |  |
| Integrované madlo za lůžkem pro snadnou manipulaci s lůžkem |  |  |  |
| Minimálně 2 standardní elektrické zásuvky na 230 V pro připojení dalších přístrojů (typ E) |  |  |  |
| Autodiagnostika přístroje – automatické testování, kontrola přístroje při zapnutí |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |  |
| Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |
| Výhřev: |  |  |  |
| Horní výhřevný zářič minimálně s jedním zdrojem tepelného záření |  |  |  |
| Konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu |  |  |  |
| Provozní režim časově neomezeného předehřívaní bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti |  |  |  |
| Elektronický regulátor teploty: |  |  |  |
| - manuální režim – v rozmezí 0–100 % |  |  |  |
| - automatický režim – na základě kožního čidla/sondy |  |  |  |
| Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců včetně směšovače a odsávačky dýchacích cest: |  |  |  |
| Integrovaný ve výhřevném lůžku |  |  |  |
| Možnost přednastavení režimu resuscitace |  |  |  |
| Ventilace resuscitačním vakem nebo T spojkou |  |  |  |
| Manometr pro sledování ventilačních tlaků |  |  |  |
| Manometry tlakových lahví jako součást resuscitačního přístroje |  |  |  |
| Směšovač plynu kyslík-vzduch s průtokoměry |  |  |  |
| Umožňuje napojení do centrálního rozvodu i do tlakové lahve – s prioritním odebíráním kyslíku z nemocniční rozvodní sítě v případě připojení do centrálního rozvodu i tlakové lahve zároveň |  |  |  |
| Vstupný tlak minimálně v rozmezí 300–500 kPa |  |  |  |
| Nastavení rozsahu PEEP a PIP |  |  |  |
| Integrovaná odsávačka dýchacích cest – s nastavitelným podtlakem |  |  |  |
| Monitor vitálních funkcí: |  |  |  |
| Monitor životných funkcí integrovaný do přístroje, případně umístěný v držáku na přístroji |  |  |  |
| Monitor určený pro novorozenecké pacienty |  |  |  |
| Provoz na záložní zdroj minimálně 30 minut |  |  |  |
| Parametry: |  |  |  |
| - EKG 3 svodové monitorování 3žilovým kabelem, odolnost proti defibrilaci |  |  |  |
| - SpO2 v rozsahu minimálně 30-100 % s rozlišením maximálně 1 % |  |  |  |
| - Technologie Masimo |  |  |  |
| - Včetně pletysmografické křivky, tepové frekvence a trendů |  |  |  |
| - Srdeční frekvence v rozsahu minimálně 30-300 bpm s rozlišením maximálně 3 bpm |  |  |  |
| - Teplota v rozsahu minimálně 25–45 °C s rozlišením maximálně 0,3 °C |  |  |  |
| Optické a akustické alarmy s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů |  |  |  |
| Zobrazení měřených parametrů numericky i pomocí křivek |  |  |  |
| Záložní zdroj: |  |  |  |
| Bateriová nebo UPS záloha na minimálně 30 minut v případě nutnosti transportu lůžka |  |  |  |
| Záloha systému lůžka s minimálně monitorováním novorozence bez aktívního výhřevu, vyšetřovacího světla, nastavení náklonu a výšky matrace |  |  |  |
| Aktívní resuscitační příslušenství po dobu transportu |  |  |  |
| Integrovaná fototerapie |  |  |  |
| Světelný zdroj s LED technologií |  |  |  |
| Integrovaná v zářiči lůžka nebo konstrukčně řešena, tak aby nebránila vyhřívaní výhřevným tělesům a byla součást lůžka |  |  |  |
| Nejvyšší spektrální intenzita minimálně 45 µW/cm2 |  |  |  |
| Životnost světelného zdroje minimálně 10 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez výměny nutnosti výměny zdroje záření |  |  |  |
| Integrované počítadlo provozních hodin |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 1 ks – matrace se snadno dezinfikovatelným povrchem |  |  |  |
| 1 ks – police pro umístění dalších přístrojů |  |  |  |
| 2 ks – držák na tlakové lahve (pro kyslík a pro vzduch) |  |  |  |
| 2 ks – tlakové hadice (1 pro kyslík a 1 pro vzduch) |  |  |  |
| 1 ks – držák na infuzní přípravky (připevněný k lůžku) |  |  |  |
| 1 ks – držák na odsávací nádobu |  |  |  |
| 1 ks – odsávací nádoba |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – ochranný bakteriální filtr pro odsávačky |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – teplotní kožní sonda |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – jednorázový pacientský okruh pro T – resuscitátor s příslušenstvím |  |  |  |
| 1 ks – testovací plíce pro nastavení PEEP a PIP |  |  |  |
| Ochrana očí novorozence při fototerapii – minimálně 5 ks z každé velikosti (5ks – S, 5ks – M, 5ks - L) |  |  |  |
| Další příslušenství pro uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

# část:   Resuscitační vyhřívané lůžko se zásuvkou 
na RTG kazetu a záložním zdrojem

Popis:

Vyhřívané lůžko pro novorozence včetně resuscitátoru, monitoru vitálních funkcí, odsávačky, váhy s integrovanou fototerapii a záložním zdrojem pro nemocnice Krajské zdravotní, a.s.:

1 ks – Nemocnice Litoměřice, o.z.

1 ks – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Resuscitační vyhřívané lůžko se zásuvkou na RTG kazetu a záložním zdrojem

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhřívané lůžko určené pro novorozence |  |  |  |
| Mobilní stojan na 4 kolečkách, z toho minimálně 2 s brzdou |  |  |  |
| Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12° |  |  |  |
| Vizuální kontrola vodorovné polohy lůžka v podobě integrované vodováhy, nebo v podobě zobrazené hodnoty na obrazovce pro přesné vážení novorozence |  |  |  |
| Rozměry ložný plochy – šířka v rozmezí 47-75 cm délka v rozmezí 65-105 cm |  |  |  |
| Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm |  |  |  |
| Polohovaní lůžka (zdvih) elektromotorem v rozsahu minimálně 90-105 cm (od země minimálně 15 cm) z obou stran lůžka |  |  |  |
| Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy |  |  |  |
| Tlačítkové i bezdotykové vypnutí alarmu prostřednictvím mávnutí ruky |  |  |  |
| Součástí musí být časovač pro APGAR s vizuálním i akustickým hlášením v čase 1, 5 a 10 minut |  |  |  |
| Integrovaná váha s rozsahem minimálně 500–8000 g včetně vyvolání poslední vážené hodnoty |  |  |  |
| Úložný prostor pod lůžkem přístupný z obou stran lůžka |  |  |  |
| Integrované madlo za lůžkem pro snadnou manipulaci s lůžkem |  |  |  |
| Minimálně 2 standardní elektrické zásuvky na 230 V pro připojení dalších přístrojů (typ E) |  |  |  |
| Autodiagnostika přístroje – automatické testování, kontrola přístroje při zapnutí |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |  |
| Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |
| Výhřev: |  |  |  |
| Horní výhřevný zářič minimálně s jedním zdrojem tepelného záření |  |  |  |
| Konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu |  |  |  |
| Provozní režim časově neomezeného předehřívaní bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti |  |  |  |
| Elektronický regulátor teploty: |  |  |  |
| - manuální režim – v rozmezí 0–100 % |  |  |  |
| - automatický režim – na základě kožního čidla/sondy |  |  |  |
| Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců včetně směšovače a odsávačky dýchacích cest: |  |  |  |
| Integrovaný ve výhřevném lůžku |  |  |  |
| Možnost přednastavení režimu resuscitace |  |  |  |
| Ventilace resuscitačním vakem nebo T spojkou |  |  |  |
| Manometr pro sledování ventilačních tlaků |  |  |  |
| Manometry tlakových lahví jako součást resuscitačního přístroje |  |  |  |
| Směšovač plynu kyslík-vzduch s průtokoměry |  |  |  |
| Umožňuje napojení do centrálního rozvodu i do tlakové lahve – s prioritním odebíráním kyslíku z nemocniční rozvodní sítě v případě připojení do centrálního rozvodu i tlakové lahve zároveň |  |  |  |
| Vstupný tlak minimálně v rozmezí 300–500 kPa |  |  |  |
| Nastavení rozsahu PEEP a PIP |  |  |  |
| Integrovaná odsávačka dýchacích cest – s nastavitelným podtlakem |  |  |  |
| Monitor vitálních funkcí: |  |  |  |
| Monitor životných funkcí integrovaný do přístroje, případně umístěný v držáku na přístroji |  |  |  |
| Monitor určený pro novorozenecké pacienty |  |  |  |
| Provoz na záložní zdroj minimálně 30 minut |  |  |  |
| Parametry: |  |  |  |
| - EKG 3 svodové monitorování 3žilovým kabelem, odolnost proti defibrilaci |  |  |  |
| - SpO2 v rozsahu minimálně 30-100 % s rozlišením maximálně 1 % |  |  |  |
| - Technologie Masimo |  |  |  |
| - Včetně pletysmografické křivky, tepové frekvence a trendů |  |  |  |
| - Srdeční frekvence v rozsahu minimálně 30-300 bpm s rozlišením maximálně 3 bpm |  |  |  |
| - Teplota v rozsahu minimálně 25–45 °C s rozlišením maximálně 0,3 °C |  |  |  |
| Optické a akustické alarmy s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů |  |  |  |
| Zobrazení měřených parametrů numericky i pomocí křivek |  |  |  |
| Záložní zdroj: |  |  |  |
| Bateriová nebo UPS záloha na minimálně 30 minut v případě nutnosti transportu lůžka |  |  |  |
| Záloha systému lůžka s minimálně monitorováním novorozence bez aktívního výhřevu, vyšetřovacího světla, nastavení náklonu a výšky matrace |  |  |  |
| Aktívní resuscitační příslušenství po dobu transportu |  |  |  |
| RTG kazeta |  |  |  |
| Zásuvka pro RTG kazetu s možností vysunutí na obě strany pro rentgenování přímo na lůžku, bez nutnosti přesunu novorozence |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 1 ks – matrace se snadno dezinfikovatelným povrchem |  |  |  |
| 1 ks – police pro umístění dalších přístrojů |  |  |  |
| 2 ks – držák na tlakové lahve (pro kyslík a pro vzduch) |  |  |  |
| 2 ks – tlakové hadice (1 pro kyslík a 1 pro vzduch) |  |  |  |
| 1 ks – držák na infuzní přípravky (připevněný k lůžku) |  |  |  |
| 1 ks – držák na odsávací nádobu |  |  |  |
| 1 ks – odsávací nádoba |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – ochranný bakteriální filtr pro odsávačky |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – teplotní kožní sonda |  |  |  |
| Minimálně 5 ks – jednorázový pacientský okruh pro T – resuscitátor s příslušenstvím |  |  |  |
| 1 ks – testovací plíce pro nastavení PEEP a PIP |  |  |  |
| Další příslušenství pro uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

# část:   Vyhřívaná podložka

Popis:

Vyhřívaná podložka vhodná pro novorozenecké resuscitační výhřevné lůžka Krajské zdravotní, a.s.:

1 ks – Nemocnice Litoměřice, o.z.

2 ks – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Vyhřívaná podložka

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhřívací gelová podložka s připojovacím kabelem k řídicí jednotce |  |  |  |
| Řídicí jednotku je možné přichytit na výhřevné novorozenecké lůžko |  |  |  |
| Bezpečné nízkonapěťové napájení |  |  |  |
| Regulace teploty v rozmezí minimálně 30–38 °C s přesností minimálně 0,5 °C |  |  |  |
| Rozměr podložky minimálně 60 x 28 cm |  |  |  |
| Alarmový systém minimálně ve 2 úrovních |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| 2 ks – hnízdo na matraci |  |  |  |
| Další příslušenství pro uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením

# část:   Fototerapie

Popis:

Samostatný fototerapeutický systém pro novorozenecké oddělení Krajskou zdravotní, a.s. – nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Fototerapie

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Světelný zdroj s LED technologií bez vlivu na termální stabilitu |  |  |  |
| Fototerapie na stabilním mobilním výškově nastavitelným stojanem |  |  |  |
| Stojan se 4 kolečkami, minimálně 2 brzditelné |  |  |  |
| Vlnová délka minimálně v rozsahu spektra 450-465nm a maximálně v rozsahu spektra 430 – 490nm |  |  |  |
| Nejvyšší spektrální intenzita minimálně 45 µW/cm2 |  |  |  |
| Životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez výměny nutnosti výměny zdroje záření |  |  |  |
| Integrované počítadlo provozních hodin |  |  |  |
| Tichý provoz – hlučnost maximálně 23 dB |  |  |  |
| Odnímatelná hlava z mobilního stojanu pro bezproblémové použití s inkubátory |  |  |  |
| Instalace na stojan a demontáž ze stojanu bez nutnosti použití nářadí |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| Ochrana očí novorozence při fototerapii – minimálně 5 ks z každé velikosti (5ks – S, 5ks – M, 5ks - L) |  |  |  |
| Další příslušenství pro uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením