Intraorální RTG přístroje včetně RVG systému s přímou digitalizací

Popis:

Intraorální RTG přístroje pro Oddělení Ústí, čelistní a obličejové chirurgie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.. Oddělení disponuje 2 ambulancemi umístěnými vedle sebe a zákrokovým sálkem. Do každé místnosti chceme umístit jeden intraorální RTG přístroj. A u každého pracoviště se požaduje samostatná instalaci RVG systému, který bude napojen na PACS zadavatele. RVG systém bude složen z jednoho senzoru pro přímou digitalizaci RTG snímků bude pro 2 ambulance společný a pro zákrokový sálek bude požadována nepřímá digitalizace. Součástí dodávky přístrojů bude měření rozptýleného záření na všech pracovištích, kde budou přístroje instalovány včetně vystavení zprávy z měření, provedení přejímací zkoušky apod.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Intraorální RTG přístroj na zeď

- 1 ks	Intraorální RTG přístroj na mobilním podstavci

- 1 ks	RVG systém s přímou i nepřímou digitalizací

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Intraorální RTG přístroj

- Intraorální RTG přístroj s umístěním přímo v zubní ambulanci

- Přístroj musí disponovat všemi dostupnými prostředky pro snížení dávky za předpokladu splnění principu ALARA

- Délka ramene intraorálního RTG přístroje vhodná pro vzdálenost zeď - pacient minimálně 200 cm (umístění v amb.č. 2)

- Délka ramene intraorálního RTG přístroje vhodná pro vzdálenost zeď – pacient minimálně 200 cm (umístění v amb.č 4)

- Délka ramene intraorálního RTG na mobilním podstavci pro vzdálenost od pacienta minimálně 160 cm (umístění zákrokový sálek)

- Umístění 2 ks přístroje na stěnu a 1ks na mobilním stojanu na kolečkách s brzdami

- Anodové napětí nastavitelné v rozsahu minimálně 60 – 70 kV

- Nastavitelný expoziční čas v rozsahu minimálně 0,05 – 1 s

- Velikost ohniska maximálně 0,7 mm

- Obdélníková clona

- DAP metr

- Zařízení musí umožňovat zobrazovat informace o dávce

- Ruční bezdrátový ovladač pro nastavování parametrů RTG přístroje a ovládání snímkování

- Provoz na 230V / 50 Hz

- Příslušenství ke každému kusu přístroje:

  - 1 ks		univerzální držák detektoru k přímému snímkování bitewing snímků

  - 1 ks		univerzální držák detektoru pro snímky v periapikální oblasti – frontální

  - 1 ks		univerzální držák detektoru pro snímky v periapikální oblasti – distální

  - 1 ks		univerzální držák detektoru pro snímky v apikální oblasti – frontální

  - 1 ks		univerzální držák detektoru pro snímky v apikální oblasti – distální

  - Všechny dodávané držáky na detektor musí být autoklávovatelné a se zaměřovacím kroužkem

  - 1 ks		kabel pro ochranné pospojení (žlutozelený)

- Součástí dodávky je požadována ekologická likvidaci stávajícího intraorálního RTG přístroje Gendex Expert DC včetně vystavení protokolu o ekologické likvidaci a doložení, že dodavatel je registrován na SÚJB jakožto společnost, které je umožněno nakládat se zdroji ionizujícího záření

- Součástí dodávky musí být i pomůcky na provádění zkoušek provozních stálosti

RVG systém s přímou i nepřímou digitalizací

- Zobrazovací systém pro 3 ambulance skládající se z:

  - 1 ks zobrazovacích detektorů (připojení pomocí USB)

  - 1 ks čtecí zařízení pro nepřímou digitalizaci včetně příslušenství (fólie různých velikostí, obaly na folie a jednorázové obaly)

  - SW pro zobrazení nasnímaných obrazů včetně vedení pacientské databáze (instalace na 3 PC)

- Přímá digitalizace

  - Detektor o velikosti 40 x 25 mm (± 10%)

  - Velikost aktivní plochy detektoru minimálně 29 x 22 mm

  - Detektor musí mít zaoblené rohy

  - Rozlišení detektoru minimálně 20 lp/mm

  - Možnost dezinfekce v roztoku nebo dodání vícepoužitelných obalů na detektor nebo dodání jednorázových obalů na detektor v počtu minimálně 100 ks

  - požadujeme připojení k PC přes USB (kabel o délce minimálně 2,5 m)

- Nepřímá digitalizace

  - Skener paměťových folií různých velikostí

  - Automatický detekce velikosti folie

  - Automatické smazání folie po naskenování

  - Připojení do datové sítě pomocí LAN konektoru pro získávání informací o pacientovi a posílání naskenovaných snímků do PC

  - Rozlišení minimálně 17 lp/mm

  - Podpora DICOM 3.0 (minimálně Store, Worklist, Retrieve)

  - Součástí dodávky paměťové fólie o velikostech – 0,1,2 včetně hygienických obalů

- SW

  - SW musí být podporován na PC s Windows 11 Pro

  - Kompatibilita s DICOM 3.0 (minimálně Store, Worklist, Retrieve)

  - Propojení SW s PACS úložištěm zadavatele

Provozovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Zařízení tedy musí být způsobilé k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.

Pokud zařízení, nebude splňovat tuto podmínku, bude nutné přijmout technická opatření v infrastruktuře KZ, která by izolovala takové zařízení jako zdroj zranitelností a zvýšeného rizika.