## List1
Technická specifikace
"Stíněný laminární box pro Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II"
| P.č. | Parametr | Požadovaná hodnota | Splnění požadavků účastníkem VZ
|  | Dodávka nového stíněného laminárního boxu s laminárním prouděním čistoty "A", včetně příslušenství. Laminární box bude připraven pro umístění technologie 68Ga firmy Eckert Ziegler. Součástí dodávky je přestěhování a uvedení do provozu automatické rozplňovací stanice PT317R4 do nového laminárního boxu. Součástí dodávky laminárního boxu musí být studnový měřič aktivity spolu s kontrolním zářičem 137Cs | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Technické a funkční požadavky
| 1 | Laminární box určený pro práci v sedě (s místem pro nohy obsluhy) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 2 | Šířka pracovní plochy | min. 1 800 mm
| 3 | Hloubka pracovní plochy | min. 550 mm
| 4 | Výška pracovní plochy od podlahy | 900 mm ±50 mm
| 5 | Celková výška zařízení | max. 2250 mm
| 6 | Stínění stěn boxu – boční, zadní | min. 10 mm Pb
| 7 | Stínění prostoru umístění technologie 68Ga - KitLab, včetně příslušných částí stěn boxu. | min. 30 mm Pb
| 8 | Uzavíratelný vnitřní pracovní prostor | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 9 | Horizontálně posuvné okno z Pb skla. Okno umístěné před pracovní plochou uvnitř uzavíratelného pracovního prostoru pro snadný přístup do prostoru pracovní plochy | Ekvivalent min. 10mm Pb, rozměr min. 350 / 400 mm
| 10 | Povrchové úpravy všech částí boxu musí být otěruvzdorné, omyvatelné, dekontaminovatelné, dezinfikovatelné (odolné proti dezinfekčním prostředkům) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 11 | Jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1, Třída A | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 12 | Třída účinnosti dle EN 14644-1, ISO Class 5, případně i jiné kvalitativně a technicky rovnocenné řešení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 13 | Třída čistoty dle US FS 209 E100 (M3,5) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 14 | Plášť boxu musí být v souladu s normou EN 12469:2000, případně i jiné kvalitativně a technicky rovnocenné řešení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 15 | Hlavni a výstupní HEPA filtr dle EN 1822 Třídy 14, případně i jiné kvalitativně a technicky rovnocenné řešení | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 16 | Hladina hluku vyzařovaného do okolí | Max. 60 db
| 17 | Pracovní plocha boxu z nerezové oceli (Pb stínění min. 10 mm) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 18 | V levé části pracovní plochy boxu stíněná jímka s ochranným víkem pro umístění dvou generátorů 68Ga (Pb stínění min. 40 mm) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 19 | 2x stíněné jímky pro radioaktivní odpad, v pravé části pracovní plochy (Pb stínění min. 20mm) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 20 | Komora pro měřič aplikované aktivity (Pb stínění min. 30 mm) s automatickým manipulačním systémem pro PNC lahvičky (inj. stříkačky), umístěno ve střední části pracovní plochy | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 21 | Instalace nového měřiče aktivity | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 22 | Dodávka musí obsahovat kalibrační zářič | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 23 | Optická a akustická signalizace hlídání porušení bezpečných hodnot laminárního proudění | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 24 | Zobrazení rychlosti laminárního proudění v pracovním prostoru | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 25 | Zobrazení počtu provozních hodin instalovaných filtrů | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 26 | Zobrazení tlakové ztráty | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 27 | Zobrazení provozních hodin instalovaného UV zářiče | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 28 | Zobrazení informace zbývajících dnů do kalibrace | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 29 | Box musí připraven pro instalaci dvou generátorů 68Ga a modulu KitLab. Prostor umístění generátorů musí být uzavřen stínícím víkem s průchody pro funkční komunikaci s modulem KitLab Eckert Ziegler | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 30 | Box musí být připraven pro připojení tlakového vzduchu a všech potřebných přívodů elektrické energie k technologii 68Ga Eckert Ziegler | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 31 | Stíněný prostor umístění technologie 68Ga musí být možno snadno a bezpečně otevřít. Pro přístup k umístění Ga generátorů a k modulu KitLab musejí být instalovány snadno posuvné stínící prvky s min 30mm Pb | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 32 | Stíněný prostor technologie 68Ga umožňuje umístění wolframového kontejneru pro lahvičku s produktem | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 33 | Zvýšená nosnost pracovní plochy musí umožňovat instalaci zařízení pro přípravu dávek pro pacienty | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 34 | V pracovním prostoru musí být min. 4 ks elektrických zásuvek 230V, 2x USB konektor | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 35 | Vnitřní regulovatelné osvětlení o světelném výkonu | min. 1000 lux
| 36 | UV lampa (germicidní zářič) | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 37 | Veškeré dostupné příslušenství, kabely, čidla, krytky pro provádění plnou funkcionalitu boxu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 38 | Studnový měřič aktivity musí být ověřen na ČMI – na FDG | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 39 | Dodávka a Instalace UPS | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
| 40 | Instalace stávající stanice PT317R4 do nového laminárního boxu | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Účastník vyplní šedě zvýrazněné buňky tabulky.