Endoskopická sestava ORL

Popis: Kompletní sestava endoskopické věže s úzkopásmovým (spektrálním) zobrazením pro diagnostiku a terapii v oboru ORL.

Seznam požadovaných položek:

Endoskopická sestava ORL

- 1 ks	Kamerová jednotka se zdrojem světla

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Záznamové zařízení

- 1 ks	Přístrojový vozík

- 1 ks	Video-rhino-laryngoskop

- 1 ks	Video-rhino-laryngoskop tenký (dětský)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Všechny definované položky musí mít vzájemnou technologickou vazbu komponent ve funkčně sloučených celcích k provádění medicínských výkonů pro něž jsou tyto celky určeny.

Kamerová jednotka se zdrojem světla

- Umožňuje HD rozlišení 1080p (progresivní scan)

- integrované záznamové zařízení – možnost ukládat snímky na paměťové médium USB (možnost upravit jejich kvalitu)

- Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení – technologie využívající biofyzikálního jevu spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu zaměřenou na blízké oblasti hodnot vlnových délek 410 až 420 nm a 535 až 545 nm odpovídající oblastem spektra se špičkovou (významně vyšší než v blízkém okolí) absorpcí světla hemoglobinem ve viditelném spektru

- LED zdroj světla

- zařízení disponuje těmito výstupy:  SD/HD-SDI, DVI-D, RGB, Y/C, Composite

- Musí umožňovat v plném rozsahu využití funkcí stávajících flexibilních videorhinolaryngoskopyů ENF-VH a ENF-V3 výrobce Olympus

Plochý monitor

- Minimálně Full HD rozlišení obrazu (1920 x 1080 pixelů)

- Minimálně 1,07 bilionem barev

- Jas minimálně 450 cd/m2

- Úhlopříčka minimálně 27“ – poměr stran 16:9

- Vstupy minimálně:  3G-SDIx2,DVIx2, HD15/ RGB/YPbPr, Y/C, HDMI, S-Video

Záznamové zařízení

- Samostatné záznamové zařízení s možností nahrávání videa a foto ve Full HD rozlišení (1080p)

- Možnost zadání informací o pacientovi přes klávesnici nebo dotykový monitor

- Nahrávání pomocí sesterského dotykového monitoru nebo pomocí kamerové hlavy případně video-endoskopu

- Obrazové výstupy: DVI, VGA, DisplayPort

- Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video

- Obsahuje interní paměť minimálně 1 TB

- Formát foto JPEG nebo BMP

- Formát video H.264/MPEG4 a další

- Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)

- Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie)

- Možnost propojení s počítačovou sítí nemocnice a PACS

Přístrojový vozík

- Pojízdný vozík pro umístění všech zařízení v nabídce

- Antistatická kolečka se dvěma brzdami

- Samostatný odizolovaný transformátor

- Možnost vypnout celý set přístrojové techniky jedním centrálním tlačítkem

- Kloubové rameno pro uchycení monitoru

- Držák kamerové hlavy

Video-rhino-laryngoskop

- Flexibilní endoskop

- CCD čip na distálním konci

- Ergonomický úchop usnadňující práci pomocí pistolového gripu

- vnější průměr na distálním konci 3,9 mm

- zorné pole min 110°

- min. délka pracovní části 300 mm

- pozorovací vzdálenost v rozmezí min 5 - 50 mm

- ohyb distálního konce 130° nahoru

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení viz popis u kamerové jednotky

- 4 programovatelná tlačítka

- Musí být plně využitelný se stávající endoskopickou sestavou výrobce Olympus s video jednotkou CV-170

Video-rhino-laryngoskop tenký (dětský)

- Flexibilní endoskop

- CCD čip na distálním konci

- vnější průměr na distálním konci 2,6 mm

- zorné pole 90°

- min. délka pracovní části 300 mm

- pozorovací vzdálenost v rozmezí min. 3,5 - 50 mm

- ohyb distálního konce 130° nahoru a 130° dolů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení viz popis u kamerové jednotky

- 4 programovatelná tlačítka

- Váha max. 180 g

- Musí být plně využitelný se stávající endoskopickou sestavou výrobce Olympus s video jednotkou CV-170

Součástí tester těsnosti pro uvedené endoskopy. Případně testery, pokud má každý endoskop jiný druh.