## Rumburk - Interní odd.
Rumbruk - Interní oddělení - Paliativní tým
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
UZV kapesní - 1 ks
Základní minimálně vyžadovaná technická specifikace přístroje:
mobilní kapesní ultrazvukový systém s hmotností maximálně 250 g
systém skládající se z ultrasonografických sond připojitelných k univerzální zobrazovací jednotce
bezdrátový způsob propojení sondy a zobrazovací jednotky
Přednastavené aplikace s presety
Dotykový displej s úhlopříčkou alespoň 10“ s rozlišením minimálně 720 x 1280 pixelů
Indikační diody na systému informující o stavu baterie a komunikaci s aplikací
Zobrazovací módy:
B-mode, barevný směrový Doppler, tkáňové harmonické zobrazení, pulzní (PW) Doppler, M-mód
odolnost sond proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody nebo dezinfekce, o standardu min. IP67
kapacita baterie pro nepřetržitý zobrazovací provoz alespoň 45 minut
standardizované bezdrátové indukční dobíjení systému, indukční dobíjecí sestava součástí dodávky
bezdrátová kompatibilita sond se zařízeními s operačními systémy iOS nebo Android
aplikace pro práci se systémem bez nutnosti následných poplatků za používání a aktualizace
Měření, software a vyhodnocování:
ukládání obrazů a smyček do aplikace s možností práce s uloženými daty
nastavitelnost parametrů zobrazení minimálně: gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie
Implementovaná přednastavení minimálně pro vyšetření břicha, srdce, gynekologie/porodnictví, cévního systému, muskuloskeletálního systému, plic, nervů, malých částí, očního vyšetření a neonatologického vyšetření hlavičky
Automatická optimalizace obrazu
Možná změna parametrů zobrazení min. : gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie
Archivace/export:
přenos dat pomocí Wi-Fi a DICOM technologií
Archivace ve formátech JPEG, MPG, DICOM
Sondy:
Duální sonda (konvexní a lineární) s min. parametry:
- konvexní strana: frekvenční rozsah 2 — 5 MHz, úhel sektoru 60, hloubka zobrazení až 24 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky
- lineární strana: frekvenční rozsah 3— 12 MHz, šíře zobrazovací plochy 40 mm, hloubka zobrazení až 8 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky
Příslušenství:
Napájecí adaptér pro sondu
Napájecí adaptér pro tablet
Ochranné pouzdro pro přenos