## UZ
Nemocnice Litoměřice, o.z. – Gynekologicko-porodnické oddělení - UZ přístroje - 2ks
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
UZ - typ 1 - 1 ks
Minimální požadované parametry:
Vysoká rozlišovací schopnost přístroje, kvalitní zobrazení ve všech režimech a na všech sondách
Barevný integrovaný monitor s vysokým rozlišením min. 1920 x 1080, s úhlopříčkou minimálně 18" dotykový (touch screen monitor), sklopný
Integrovaný dotykový monitor musí sloužit i jako dotykový ovládací panel k ovládaní a nastavování funkcí včetně zobrazení alfanumerické klávesnice
Výškově nastavitelný ovládací panel s HW tlačítky, možnost otáčení a nastavení ovládacího panelu nezávisle na podvozku přístroje
Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje
Přístroj s minimálně 3 aktivními konektory pro připojení 2D/3D/4D sond, možnost připojení matrixové 2D sondy
Přístroj vybavený integrovanou baterií, pro možnost vyšetření bez připojení do el. sítě, baterie musí mít výdrž minimálně 20 minut při plném provozu přístroje
Zobrazovací módy:
Softwarové vybavení pro provádění měření, užívaných v sonografii pro gynekologii а porodnictví
Zobrazovací B-mód v základních frekvencích
Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní, vaginální)
3D/4D zobrazení
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Barevné dvourozměrné dopplerovské zobrazení s vyšší citlivostí pro přesnější mapování toků se zobrazením rychlostí v barevné škále – možnost nastavení rychlostních cut-off hodnot (v cm/s nebo kHz) pro lepší detekci patologických změn – nadstavba k CFM
Spektrální doppler – PW
Možnost automatické optimalizace 2D obrazu а PW křivky
Automatická optimalizace TGC pomocí stisknutí jednoho tlačítka
2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování)
Automatické měření parametrů dopplerovského spektra
Automatické měření biometrických parametru (АС, BPD, FL, НС, HL) na všech dodávaných sondách
Automatická live „živá“ optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D)
Možnost softwarového nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu а průměru, barevného zobrazení hypoechogenních struktur (automatická kalkulace objemu folikulu) ve 3D obraze
Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5 krocích (např. 0,1,2,3,4) v В obraze i v В obraze s barevným Dopplerem
Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např. 0,1,2,3,4) v В obraze i v В obraze s barevným Dopplerem
Automatické měření NT а IT na všech dodávaných sondách
Měření v režimu „live“ i zmrazeného obrazu
Zvětšení – ZOOM obrazu (read & write; panzoom)
Zvětšení – ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom)
Interní paměťová smyčka vpřed i vzad
Přístroj umožňující uživatelské přednastavení, nastavené uživatelské režimy
Archivace/export:
Přístroj umožňující archivaci pacientských dat na interním НDD, minimální kapacita paměti250 GB
Přístroj s připojením na PACS a DICOM
Přístroj vybavený integrovanou jednotkou s funkcí kontinuálního záznamu a nahrávky na USB
Přístroj vybavený jednotkou pro záznam obrazové informace na USB, s minimálně 2x USB 2.0 porty na monitoru a 2x USB 3.0 pro nahrávání
Sondy:
2D konvexní abdominální sonda, cca 2-5 MHz, FOV: úhel min 110°, min. 190 elementů
2D mikro-konvexní vaginální sonda, cca 3-9 MHz, FOV: úhel min 180°, min. 190 elementů
Sondy kompatibilní s UZ typ 2
UZ - typ 2 - 1 ks
Minimální požadované parametry:
Vysoká rozlišovací schopnost přístroje, kvalitní zobrazení ve všech režimech a na všech sondách
Barevný integrovaný monitor s vysokým rozlišením min. 1920 x 1080, s úhlopříčkou minimálně 21.5"
Barevný, dotykový ovládací displej, minimálně 14“ s integrovanou SW klávesnicí
Výškově nastavitelný ovládací panel o min 20 cm
Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje, programovatelné klávesy
Přístroj se 3 aktivními konektory pro připojení 2D/3D/4D sond, pinless sondy, možnost připojení bezdrátové 2D sondy konvex-lineár nebo lineár-fázová
Přístroj vybavený integrovanou baterií, pro možnost vyšetření bez připojení do el. sítě, baterie musí mít výdrž minimálně 20 minut při plném provozu přístroje
Zobrazovací módy:
Softwarové vybavení pro provádění měření, užívaných v sonografii pro gynekologii а porodnictví
Zobrazovací B-mód v základních frekvencích
Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní, vaginální)
Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Další „nadstavbové“ barevné dvourozměrné dopplerovské zobrazení s vyšší citlivostí pro přesnější mapování toků se zobrazením rychlostí v barevné škále – možnost nastavení rychlostních cut-off hodnot (v cm/s nebo kHz) pro lepší detekci patologických změn – nadstavba k CFM
Zobrazení barevného toku s 3D efektem
Spektrální doppler – PW
Automatické optimalizace 2D obrazu а PW křivky
Automatická optimalizace TGC pomocí stisknutí jednoho tlačítka
Automatická real-time kontinuální optimalizace 2D obrazu
Automatické nastavení škály PW Dopplera a barevného dopplerovského mapování
Automatické měření parametrů dopplerovského spektra
Automatické měření biometrických parametru (АС, BPD, FL, НС, HL, CM, Vp, Cerebellum) a Fetal HR na všech dodávaných sondách
Možnost rozšíření o software pro zobrazení jakékoliv virtuální roviny z 3D/4D nasnímaných dat
Na 3D/4D sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)
Automatická live „živá“ optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D)
Možnost rozšíření o fetoskopického zobrazení pro 3D/4D rendering
Možnost rozšíření o softwarového nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu а průměru, barevného zobrazení hypoechogenních struktur (automatická kalkulace objemu folikulu) ve 3D obraze
Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5 krocích (např. 0,1,2,3,4) v В obraze i v В obraze s barevným Dopplerem
Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např. 0,1,2,3,4) v В obraze i v В obraze s barevným Dopplerem
Možnost rozšíření o automatické měření NT а IT na všech dodávaných sondách ze 2D obrazu
Možnost rozšíření o softwarový nástroj pro zobrazení standardních srdečních rovin plodu pomocí AI navigace
Měření v režimu „live“ i zmrazeného obrazu
Zvětšení – ZOOM obrazu (read & write; panzoom)
Zvětšení – ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom)
Přístroj umožňující archivaci tzv. hrubých dat s možností postprocessingu ve 2D, např. změna korekčního úhlu v dopplerovském vyšetření na uložených snímcích
Interní paměťová smyčka vpřed i vzad
Přístroj umožňující uživatelské přednastavení, nastavené uživatelské režimy
Možnost rozšíření o „live“ - v reálném čase - systém navigace vyšetřujícího při vyšetření ve druhém trimestru na základě umělé inteligence s rozpoznáváním jednotlivých anatomických struktur plodu včetně měření v předem definovaném protokolu dle ISUOG schválených postupů
Archivace/export:
Přístroj vybavený minimálně 2x USB-C porty, 1x USB-A 3.0 a 1x USB-A 2.0 pro připojení periferií
Mobilní přístroj na podvozku s nízkou váhou pro snadný transport, váha max: 70 Kg
Přístroj umožňující archivaci pacientských dat na interním SSD НDD, minimální kapacita paměti 250 GB
Přístroj s připojením na PACS a DICOM
Přístroj vybavený integrovanou jednotkou s funkcí kontinuálního záznamu a nahrávky na USB
Sondy:
2D konvexní abdominální sonda, min. 2-5 MHz
2D mikro-konvexní vaginální sonda, min. 3-9 MHz, FOV: úhel min.: 180°, min.: 190 elementů
Sondy kompatibilní s UZ typ 1