Technická specifikace

Dynamický nákupní systém na dodávky vybavení pro flexibilní endoskopii

Výzva č. 2: Doplnění stávajícího endoskopického vybavení – Nemocnice Děčín

Popis:

Soubor flexibilních endoskopů k doplnění stávajícího endoskopického vybavení Gastroenterologického oddělení.

Seznam požadovaných položek:

Flexibilní endoskopy

- 1 ks	Videogastroskop

- 1 ks	Videogastroskop - tenký

- 1 ks	Videokolonoskop

- 1 ks	Videokolonoskop - tenký

- Testery těsnosti endoskopů

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Flexibilní endoskopy musí být plně použitelné se stávající technikou klinického pracoviště tj. endoskopické sestavy osazené videoprocesory Olympus CV-190 a zdroji světla CLV-190.

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Videogastroskop |  |  |  |
| - Snímaní obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080 |  |  |  |
| - Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  |  |
| - Jednosvazkový konektor tj. připojení endoskopu pro přenos světla a videosignálu přes jeden společný konektor |  |  |  |
| - Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - hloubka ostrosti minimálně 3,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 9,2 mm - zevní průměr tubusu maximálně 9,2 mm - pracovní délka minimálně 1030 mm |  |  |  |
| - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm |  |  |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 210° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 100° - doleva minimálně 100° |  |  |  |
| - S přídavným oplachovým kanálem |  |  |  |
| Videogastroskop - tenký |  |  |  |
| - Snímaní obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080 |  |  |  |
| - Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  |  |
| - Jednosvazkový konektor tj. připojení endoskopu pro přenos světla a videosignálu přes jeden společný konektor |  |  |  |
| - Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - hloubka ostrosti minimálně 3,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 5,5 mm - zevní průměr tubusu maximálně 5,9 mm - pracovní délka minimálně 1030 mm |  |  |  |
| - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,2 mm |  |  |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 210° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 100° - doleva minimálně 100° |  |  |  |
| Videokolonoskop |  |  |  |
| - Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  |  |  |
| - Technologie snímacího čipu CMOS |  |  |  |
| - Snímaní obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080 |  |  |  |
| - Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  |  |
| - Systém nastavení tuhosti endoskopu pro snadnější průchodnost v minimálně 3 stupních nebo odstupňovaná tuhost |  |  |  |
| - Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |  |
| - Jednosvazkový konektor tj. připojení endoskopu pro přenos světla a videosignálu přes jeden společný konektor |  |  |  |
| - Optický systém: - zorné pole minimálně 160° - směr pohledu přímý pohled - hloubka ostrosti minimálně 3,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm - zevní průměr tubusu maximálně 13,2 mm - pracovní délka minimálně 1680 mm |  |  |  |
| - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm |  |  |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160° |  |  |  |
| - S přídavným oplachovým kanálem |  |  |  |
| Videokolonoskop - tenký |  |  |  |
| - Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky |  |  |  |
| - Snímaní obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080 |  |  |  |
| - Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  |  |
| - Jednosvazkový konektor tj. připojení endoskopu pro přenos světla a videosignálu přes jeden společný konektor |  |  |  |
| - Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - hloubka ostrosti minimálně 3,0 – 100,0 mm |  |  |  |
| - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 10 mm - zevní průměr tubusu maximálně 11 mm - pracovní délka minimálně 1680 mm |  |  |  |
| - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm |  |  |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160° |  |  |  |
| - S přídavným oplachovým kanálem |  |  |  |
| Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy. |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |
| Testery těsnosti v počtu minimálně 2 kusy pokud je pro všechny endoskopy jeden typ testeru (s každým dalším typem minimálně 1 ks navíc) |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
  ** - dokument a číslo strany

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášení.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….