## UZ
| Splňuje ANO/NE | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)
Ultrazvukový přístroj - typ 1, 2 ks
Minimální požadované parametry:
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 70 kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond
integrovaný prostor pro periferní zařízení
integrovaný ohřívač gelu
Zobrazovací módy:
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)
3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení,
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
možnost rozšíření o SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
program na základní volumetrii
měření v multiplanárních zobrazeních
kalkulace objemů z více rovin
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení místa měření formou lupy zobrazené mimo zobrazovanou výseč
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice
možnost rozšíření o SW pro panoramatické zobrazení
automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL)
automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu
možnost rozšířit o semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu
možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje
možnost rozšířit elastografie pro cervix
Archivace/export:
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
integrovaná baterie s provozem minimálně 70 min.
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor
Sondy:
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal, min. FOV 102°
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 175°
Ultrazvukový přístroj - typ 2, 2 ks
Minimální požadované parametry:
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 70 kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond
integrovaný prostor pro periferní zařízení
integrovaný ohřívač gelu
Zobrazovací módy:
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)
3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení,
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
možnost rozšíření o SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
program na základní volumetrii
měření v multiplanárních zobrazeních
kalkulace objemů z více rovin
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení místa měření formou lupy zobrazené mimo zobrazovanou výseč
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice
možnost rozšíření o SW pro panoramatické zobrazení
automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL)
automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu
možnost rozšířit o semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu
možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje
možnost rozšířit elastografie pro cervix
Archivace/export:
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor
Sondy:
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz, typu Single Crystal, min. FOV 102°
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 175°
Ultrazvukový přístroj - typ 3, 1 ks
Minimální požadované parametry:
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 80kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond
integrovaný prostor pro periferní zařízení
integrovaný ohřívač gelu
Zobrazovací módy:
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení velmi pomalých toků (mikrovaskularizace)
3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení,
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW výbava
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
program na základní volumetrii
měření v multiplanárních zobrazeních
kalkulace objemů z více rovin
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení místa měření formou lupy zobrazené mimo zobrazovanou výseč
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice
automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL)
automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu
semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje
automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat
3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)
IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje
automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů)
automatická detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru
technologie HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů)
elastografie pro cervix
Archivace/export:
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor
Sondy:
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175°
3/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-8 MHz, typu Single Crystal