## RB
Technická specifikace - skiagrafický rtg přístroj
P.č. | Popis požadovaného parametru položky | Podmínka pro požadovanou položku, která musí být splněna | Hodnota parametru položky nabídnutého řešení
Obecný popis | Skiagrafický RTG přístroj – digitální RTG přístroj se dvěma detektory a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností s dobou využitelnosti nejméně 10 let od uvedení systému do provozu. S kompletem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, včetně vyšetření skeletu, měkkých tkání, snímků plic, kostí, rukou, hlezna, pánve, páteře atd.
1 | RTG stůl
2 | RTG stůl 6-ti směrný s radiotransparentní plovoucí deskou | Ano
3 | Rozsah podélného pohybu desky stolu | min. 77 cm
4 | Rozsah příčného pohybu desky stolu | min. 20 cm
5 | Výška desky stolu v dolní poloze stolu | max. 56 cm
6 | Radiotransparentní deska stolu s rozměry | min. 220x80 cm
7 | Povolená maximální hmotnost pacienta | min. 295 kg
8 | Vyjímatelný digitální plochý detektor ze stolu - lze použít jako volný detektor | aktivní plocha min. 42x42 cm
9 | Velikost pixelu detektoru | max. 150 mikrometrů
10 | Rozlišení | min. 2800 x 2800 bodů
11 | Nabíjení detektoru i přenos dat kabelem v případě umístění ve stole | Ano/Ne - HODNOCENO
12 | DQE | min. 70 %
13 | Krytí detektoru | min. IPx4
14 | Plošná zatížitelnost detektoru | min. 250 kg - HODNOCENO
15 | Možnost záměny detektoru ze stolu a vertigrafu | Ano
16 | Nožní pedál pro pohyb pacientského stolu | Ano
17 | Vyjímatelná protirozptylová mřížka s fokusací cca 100 až 110 cm | Ano
18 | Vertigraf
19 | Manuální i motorický vertikální pojezd vertigrafu | Ano
20 | Motorické naklápění vertigrafu | Ano
21 | Dálkové ovládání pohybu na vertigrafu (nožní/ruční dálkový ovladač) | Ano
22 | Antikolizní senzory | Ano
23 | Rozsah středu detektoru nad podlahou | min. 185 cm
24 | Digitální plochý detektor s rozměry aktivní plochy (zástupný za detektor ve skiagrafickém stole) | aktivní plocha min. 42x42 cm
25 | Velikost pixelu detektoru | max. 150 mikrometrů
26 | Rozlišení | min. 2800 x 2800 bodů
27 | Nabíjení detektoru i přenos dat kabelem v případě umístění ve vertigrafu | Ano/NE - HODNOCENO
28 | DQE | min. 70 %
29 | Krytí detektoru proti vlhkosti/prachu | min. IPx4
30 | Plošná zatížitelnost detektoru | min. 250 kg - HODNOCENO
31 | Vyjímatelný digitální plochý detektor z vertigrafu - lze použít jako volný detektor | Ano
32 | Vyjímatelná protirozptylová mřížka s fokusací cca 180 cm | Ano
33 | Sloupový závěs rentgenky:
34 | Dráha podlahového stativu | min. 350 cm
35 | Vertikální pojezd rentgenky | min. 150 cm
36 | Rotace rentgenky horizontálně | min. -/+130°
37 | Rotace sloupu | min. +/- 90°
38 | Dotykový displej min. 10“ na primární cloně zobrazující a umožňující nastavení expozičních údajů, úhlu náklonu, SID a další údaje | Ano
39 | Funkce pro komfortní práci s přístrojem – autotracking pro stůl i vertigraf - automatické sledování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče | Ano
40 | Antikolizní senzory | Ano
41 | Automatický stiching (SW+HW pro skládané snímky/dlouhý formát) | Ano
42 | Nastavení rozsahu stichingu z ovladovny pomocí kamery | Ano/NE - HODNOCENO
43 | Minimální výška pokrytí při stichingu | min. 150 cm
44 | Autotracking - obousměrný při manipulaci s RTG lampou i vertigrafem | Ano/NE - HODNOCENO
45 | Autocentering - automatické centrování ve všech osách | Ano
46 | Zobrazení úhlové polohy volného detektoru na displeji přístroje a automatické nastavení paprsku | Ano/NE - HODNOCENO
47 | Autopositioning pro předdefinované protokoly ve všech osách + ovládání z ovladovy | Ano/NE - HODNOCENO
48 | Kolimátor se světelným zaměřovačem s možností automatické i manuální korekce a možností změny kolimace z ovladovny | Ano
49 | Kolejničky se dvěmi volnými pozicemi na standardizované pomůcky pro provádění ZPS | Ano
50 | Automatické nastavení filtrace na základě APR (min. 1x0,1 mm Cu) | Ano
51 | Světelné znázornění nastaveného RTG pole s laserovou lokalizací a LED světlem | Ano
52 | Integrovaná kamera pro kontrolu pozice pacienta bezprostředně před akvizicí | Ano
53 | Automatický motorizovaný kolimátor s přednastavením formátu kolimace a přídavné filtrace podle předvolby v anatomickém programu | Ano
54 | Generátor a RTG zářič
55 | Výkon RTG generátoru s dual speed startérem | min. 60 kW
56 | Expoziční napětí pro skiagrafii | min. v rozmezí 40–150 kV
57 | Anodový proud v rozmezí | min. 10–640 mA
58 | Měřič dávkového plošného součinu (KAP nebo DAP metr) - možnost SW varianty | Ano
59 | Zobrazení dopadové dávky na pacienta (KAP) a zobrazení deviation idexu pro každou expozici | Ano
60 | Automatické odesílání expozičních parametrů dle NRS Radiologická fyzika (kV, mA, ms, mAs, SID) do PACS v rámci Dose Structured Report (RDSR) | Ano
61 | Zasílání dávkového reportu do systému PACS
62 | Expoziční automat AEC s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek | Ano
63 | Předvolba expozičních programů APR – min. 1000 programů | Ano
64 | Tepelná kapacita anody | min. 300 kHU
65 | Celková tepelná kapacita rentgenky | min. 1,3 MHU
66 | Velikost ohnisek rentgenky (2 ohniska) | max. 0,6/1,2 mm
67 | Akviziční stanice
68 | Akviziční stanice s kapacitou | min. 5 000 snímků
69 | Dotyková obrazovka s úhlopříčkou | min. 23“
70 | Volba ionizačních komůrek | Ano
71 | Obraz živé kamery na obrazovce akviziční stanice | Ano
72 | Ovládání fuknce autostichingu | Ano
73 | Postprocesing – windowing, inverze obrazu, edge enhancement, softwarové clony, vkládání textových anotací a ukládání modifikovaných obrazů | Ano
74 | Rychlost zobrazení náhledu snímku na monitoru akviziční stanice po expozici | max. 3 vteřin
75 | Rychlost zobrazení kompletního snímku na monitoru akviziční stanice po expozici | max. 7 vteřin
76 | Rychlost zobrazení kompletního dlouhého skládaného snímku na monitoru akviziční stanice po expozici | max. 15 vteřin
77 | SW pro zvýraznění nízkokontrastních tkání (automatická optimalizace kontrastu a hustoty snímku) | Ano
78 | Ovládání autopozice z ovladovny (virtuální nebo dálkový bezdrátový ovladač) | Ano/NE - HODNOCENO
79 | Statistika zamítnutých snímků/opakovaných vyšetření s možností ročního vyhodnocení, specifikace důvodů zamítnutí snímků | Ano
80 | Požadavky na specifikaci připojení do PACS
81 | Rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 1Gbps | Ano
82 | Komunikace přes protokol TCP/IP, verze 4 | Ano
83 | Možnost připojení do počítačové sítě PACS a do NISu ve formátu DICOM 3 – DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist, Dose Structured Report | Ano
84 | Před instalací musí být doložen „DICOM Conformance Statement“ | Ano
85 | Požadované příslušenství
86 | Madla stolu, madlo pro vertigraf PA projekce a doplńkové madlo pro LAT projekce | Ano
87 | Mobilní vozík pro atomatický stiching vč. kontrastního metru a podstavce pro snímádí DK | Ano
88 | Náhradní baterie a nabíječka baterií detektorů | Ano
89 | Fixační a polohovací pomůcky | Ano
90 | Pomůcky pro provádění ZPS (skiagrafický fantom, 2x filtr, držák fantomu na vertigraf) | Ano
91 | Intercom pro obousměrnou komunikaci obsluhy a pacienta mezi vyšetřovnou a ovladovnou, převlékacími kabinkami | Ano
92 | Související dodávky a instalace
93 | Kompletní instalace RTG systému musí být součástí dodávky, vč. všech kotvicích prvků, vytvoření podlahových kanálů, pokládka podlahové antistatické krytiny ve vyšetřovně a ovladovně | Ano
94 | Technologický elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | Ano
95 | Provedení přejímací zkoušky a souvisejících měření jako například: el.revize, ZDS | Ano
96 | Instruktáž personálu, uvedení do bezchybného provozu | Ano
97 | Prodávající v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody atd. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje. | Ano
98 | Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodání antistatické podlahové krytiny ve vyšetřovně a ovladovně vč. pokládky, přípravných a dokončovacích prací, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií). | Ano
99 | Instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím | Ano

## List1
Č. | PARAMETR - POPIS | KOEFICIENT PRIORITY (%) | MAX. BODŮ Z 1000 | TYP BODOVÁNÍ | PRAVIDLO BODOVÁNÍ
11 | Nabíjení detektoru i přenos dat kabelem v případě umístění ve stole/vertigrafu | 15 | 150 | Binární | Splněno = 100 bodů; Nesplněno = 0 bodů
14 | Plošná zatížitelnost detektoru | 8 | 80 | Škálované | ≥ 250 kg = 100 % bodů; 230–249 kg = 50 % bodů; < 230 kg = 0 bodů
27 | Nabíjení detektoru i přenos dat kabelem v případě umístění ve stole/vertigrafu | 15 | 150 | Binární | Splněno = 100 bodů; Nesplněno = 0 bodů
30 | Plošná zatížitelnost detektoru | 8 | 80 | Škálované | ≥ 250 kg = 100 % bodů; 230–249 kg = 50 % bodů; < 230 kg = 0 bodů
42 | Nastavení rozsahu stichingu z ovladovny pomocí kamery | 10 | 100 | Binární | Splněno = 100 bodů; Nesplněno = 0 bodů
44 | Autotracking - obousměrný při manipulaci s RTG lampou i vertigrafem | 10 | 100 | Škálované | Obousměrný = 100 bodů; Jednosměrný = 50 bodů, Není = 0 bodů
46 | Zobrazení úhlové polohy volného detektoru na displeji přístroje a automatické nastavení paprsku | 9 | 90 | Binární | Splněno = 100 bodů; Nesplněno = 0 bodů
47 | Autopositioning pro předdefinované protokoly ve všech osách + ovládání z ovladovy | 10 | 100 | Binární | Splněno = 100 bodů; Nesplněno = 0 bodů
78 | Ovládání autopozice z ovladovny (virtuální nebo dálkový bezdrátový ovladač) | 15 | 150 | Binární | Splněno = 100 bodů; Nesplněno = 0 bodů
| CELKEM | 100 | 1000