Ruční autorefraktometr pro dětské pacienty

Popis:

Ruční autorefraktometr pro Dětské oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. je určen pro screening refrakčních vad dětských pacientů. Přístroj, navržený speciálně pro tuto věkovou skupinu, umožňuje rychlé, bezkontaktní a přesné měření refrakce i u nespolupracujících nebo velmi malých dětí, což výrazně usnadňuje včasné odhalení očních vad.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks …………… ruční autorefraktometr

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Ruční, snadno přenositelný přístroj pro měření novorozenců a dětí.

- Určen jako screeningový přístroj zraku pro pediatry k včasné detekci poruch zraku a v případě pozitivního nálezu k následnému odeslání dítěte na vyšetření k očnímu lékaři.

- Rozsah měření sférických dioptrických hodnot je minimálně od −5 D do +5 D, což odpovídá nejčastějším refrakčním vadám u dětské populace.

- Rozsah měření cylindrických hodnot je minimálně od −5 D do +5 D, aby bylo možné spolehlivě zachytit i výraznější astigmatismus u malých dětí.

- Rozsah měření osy astigmatismu je minimálně 0° až 180°.

- Minimální průměr měřené zornice je 4 mm.

- Zařízení je vybaveno barevným displejem s minimální úhlopříčkou 2,5".

- Měření probíhá pomocí infračerveného světla, které neoslňuje pacienta a neovlivňuje velikost zornice.

- Napájení zajišťuje dobíjecí baterie s výdrží minimálně 3 hodiny. Možnost napájení přes síťový adaptér.

- Celková hmotnost nepřesahuje 1 kg, což zajišťuje snadnou přenosnost přístroje.

- Zařízení je vybaveno funkcí automatického vypnutí při nečinnosti pro úsporu energie.

- Interní paměť pojme záznamy alespoň pro 50 pacientů.

- Pro uložení a přenos dat je k dispozici USB rozhraní, bezdrátové připojení přes Bluetooth nebo Wi-Fi.

- Součástí dodávky je přenosná bezdrátová tiskárna kompatibilní s přístrojem, určená k okamžitému tisku naměřených hodnot.

- Vzhled přístroje:

  - Přístroj je z lehké konstrukce, která umožňuje snadnou přenosnost.

  - Design zařízení je přizpůsoben dětskému pacientovi – použité barvy jsou výrazné, avšak příjemné, což přirozeně přitahuje dětskou pozornost. To napomáhá udržení zájmu dítěte a podporuje jeho správné nasměrování pohledu během měření.

  - Výhodou jsou dětské motivy nebo grafické prvky, které přístroj vizuálně doplňují.

- Zařízení musí umožňovat nasmlouvání zdravotního výkonu 02036 v souladu s platnou legislativou a požadavky zdravotních pojišťoven.

- Přístroj je navržen tak, aby umožnil zadání identifikačních údajů dítěte (jméno, příjmení, datum narození), na jejichž základě probíhá automatické vyhodnocení výsledků s ohledem na věk. Vyhodnocení podle definovaných věkových skupin je okamžité a umožňuje rychlé rozhodování o dalším postupu.

- Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.

Vhodnost zařízení pro dětské pacienty:

- Zařízení obsahuje fixační podněty, jako jsou zvukové efekty, které zvyšují pozornost a podporují spolupráci dětí během vyšetření.

- Měření může probíhat na vzdálenost přibližně 1 metru, což umožňuje pohodlné a nenáročné vyšetření. Dětský pacient může sedět na klíně rodičů, přičemž přístroj není v těsné blízkosti, což usnadňuje vyšetření dětí od útlého věku i bez nutnosti jejich velké spolupráce.

- Rychlost měření je do 1 sekundy, což představuje velmi krátkou dobu potřebnou k vyšetření.

- Binokulární měření umožňuje současné snímání obou očí, což výrazně zkracuje dobu vyšetření a usnadňuje diagnostický proces u dětí.

- Vyšetření využívá infračervené světlo a nevyžaduje žádný zásah u dětí, jako je například rozkapávání očí, protože zornice zůstává přirozeně rozšířená.

Příslušenství:

  - 1 ks …………… nabíjecí baterie

  - 1 ks …………… síťový adaptér (výhodou)

  - 1 ks …………… přenosná bezdrátová tiskárna

  - 1 ks …………… ochranný obal pro přenos (transportní taška)