Intermitentní dialyzační přístroje

Popis:

Intermitentní dialyzační přístroje pro Nefrologicko-dialyzační oddělení, Nemocnice Děčín, o.z. a oddělení ARO, Nemocnice Chomutov, o.z - Krajské zdravotní a.s..

Část č. 1:

Intermitentní dialyzační přístroj – 4 ks

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

|  | Ano/Ne |
| --- | --- |
| - Provedení - hemodialýzy, hemodiafiltrace, hemofiltrace |  |
| - Provedení izolované ultrafiltrace |  |
| - On-line příprava substitučního roztoku |  |
| - Heparinová pumpa |  |
| - Čtečka pacientských karet, které umožňují uchovávání individuálních dat pacientů (záznamy průběhu a parametrů ošetření) |  |
| - Přehledná barevná otočná dotyková obrazovka |  |
| - Zálohování nastavených dialyzačních parametrů při výpadku elektrického proudu |  |
| - Ošetření SN alespoň systémem klapka-klapka |  |
| - Volby profilů natrium, ultrafiltrace |  |
| - On-line pre i post diluční hemodiafiltrace/hemofiltrace bez nutnosti použití přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku a komůrek k dialyzačnímu setu |  |
| - Online bolus substitučního roztoku v průběhu terapie min. v rozsahu 50 - 240ml |  |
| - Použití dialyzačních setů pro HD pre a post diluční HDF a HF s on-line plněním při přípravě dialyzačních přístrojů (bez nutnosti použití vaků s NaCl) |  |
| - Provedení – hemodialýzy, hemodiafiltrace a hemofiltrace v plnohodnotné kvalitě s dialyzátorem, který není vázaným spotřebním materiálem na dodavatele dialyzačního přístroje |  |
| - Přístroj musí být vybaven konektorem RJ45 pro připojení do datové sítě pro stahování dat průběhu dialýzy pacienta – IS NEFRIS. V případě, že bude mít pouze konektor RS232, musí být v rámci dodávky převodník z RS232 na RJ45 |  |
| - Brzditelná všechna kolečka podvozku |  |
| - Záložní zdroj energie na dobu minimálně 15 min součástí dodávky |  |
| - Nastavitelný průtok dialyzačního roztoku u HD 300 - 800 ml/min u HDF 500 - 800 ml/min |  |
| - Schopnost přístroje automatické úpravy rychlosti ultrafiltrace v závislosti na kontinuálním vývoji změn krevního objemu a změn hodnot krevního tlaku |  |

Hodnocené parametry – podkročitelné:

| pořadí | posuzovaný / hodnocený parametr | Nabízený produkt splňuje ano/ne | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Životnost pyrogenních filtrů minimálně 200 ošetření |  | 35 bodů | 0 bodů |
| 2. | Profilování v čase všech uvedených parametrů: ultrafiltrace, natrium, heparin, teplota dialyzátu, průtok dialyzátu, bikarbonát |  | 25 bodů | 0 bodů |
| 3. | On-line stanovení účinnosti dialýzy Kt/V v průběhu celého ošetření pro metody HD, HDF, single-needle na základě přímého měření dialyzance urey s možností grafického zobrazení naměřených hodnot |  | 25 bodů | 0 bodů |
| 4. | Paměťová karta, která umožňuje zaznamenat parametry alespoň 50 posledních ošetření |  | 15 bodů | 0 bodů |

Základní technické požadavky na vázaný spotřební materiál pro část č. 1 tj. pro 4 dialyzační přístroje na 4 roky:

- Dialyzační sety

  - Dialyzační sety bez obsahu ftalátů pro hemodialýzu s on-line plněním při přípravě dialyzačního monitoru (bez potřeby vaků s NaCl) kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství 6 240 ks/ 4 roky.

  - Dialyzační sety bez obsahu ftalátů pro on-line pre i post diluční hemodiafiltraci s on-line plněním při přípravě dialyzačního monitoru (bez potřeby vaků s NaCl) kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství 6 240  ks/ 4 roky.

- Bikarbonátový dialyzační koncentrát

  - Bikarbonátové patrony pro hemodialýzu (min. 650 g) kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství 6 240  ks/ 4 roky.

  - Bikarbonátové patrony pro on-line hemodiafiltraci (min. 750 g) kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství 6 240  ks/ 4 roky.

- Pyrogenní filtry

  - Pyrogenní filtry kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství odpovídajícím 12 480 terapiím/4 roky/4 ks.

Část č. 2:

Intermitentní dialyzační přístroj – 5 ks

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

|  | Ano/Ne |
| --- | --- |
| - Provedení - hemodialýzy, hemodiafiltrace, hemofiltrace |  |
| - Provedení izolované ultrafiltrace |  |
| - On-line příprava substitučního roztoku |  |
| - Heparinová pumpa |  |
| - Kontinuální monitorování a stanovení dialyzační dávky Kt/V |  |
| - Čtečka pacientských karet, které umožňují uchovávání individuálních dat pacientů (záznamy průběhu a parametrů ošetření) |  |
| - Přehledná barevná otočná dotyková obrazovka |  |
| - Zálohování nastavených dialyzačních parametrů při výpadku elektrického proudu |  |
| - Ošetření SN alespoň systémem klapka-klapka |  |
| - Volby profilů natrium, ultrafiltrace |  |
| - On-line pre i post diluční hemodiafiltrace/hemofiltrace bez nutnosti použití přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku a komůrek k dialyzačnímu setu |  |
| - Online bolus substitučního roztoku v průběhu terapie min. v rozsahu 50 - 240ml |  |
| - Použití dialyzačních setů pro HD pre a post diluční HDF a HF s on-line plněním při přípravě dialyzačních přístrojů (bez nutnosti použití vaků s NaCl) |  |
| - Provedení – hemodialýzy, hemodiafiltrace a hemofiltrace v plnohodnotné kvalitě s dialyzátorem, který není vázaným spotřebním materiálem na dodavatele dialyzačního přístroje |  |
| - Přístroj musí být vybaven konektorem RJ45 pro připojení do datové sítě pro stahování dat průběhu dialýzy pacienta – IS NEFRIS. V případě, že bude mít pouze konektor RS232, musí být v rámci dodávky převodník z RS232 na RJ45 |  |
| - Brzditelná všechna kolečka podvozku |  |
| - Záložní zdroj energie na dobu minimálně 15 min součástí dodávky |  |

Hodnocené parametry – podkročitelné:

| pořadí | posuzovaný / hodnocený parametr | Nabízený produkt splňuje ano/ne | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatická i manuálně nastavitelná regulace substituční rychlosti dle individuálních potřeb a možností pacienta během HDF a HF |  | 20 bodů | 0 bodů |
| 2. | nastavitelný průtok dialyzačního roztoku v rozmezí 300 – 800 ml/min |  | 10 bodů | 0 bodů |
| 3. | integrovaná funkce detekce dislokace venózní jehly na podkladě změn průběhu krevního tlaku ve venózní části setu v rámci nastavených alarmových mezí |  | 20 bodů | 0 bodů |
| 4. | v přístroji integrovaná detekce paravazálního krvácení v rámci nastavených alarmových mezí venózního tlaku |  | 10 bodů | 0 bodů |
| 5. | HW a SW integrované měření recirkulace a stanovení průtoku krve cevním přístupem |  | 20 bodů | 0 bodů |
| 6. | automaticky nastavitelná průběžná regulace optimalizace průtoku dialyzačního roztoku dle efektivního krevního průtoku bez klinicky významného poklesu Kt/V |  | 20 bodů | 0 bodů |

Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy – 1 ks pro ARO v Nemocnici Chomutov o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy splňující požadavky na mikrobiologickou čistotu, technickou bezpečnost a ekonomičnost provozu

- jednoduchá obsluha a manipulace

- výkon: min. 50 l/hod při 15°C a tlaku 1,5 bar

- automatický selftest při zapnutí

- plně automatické čistící a dezinfekční programy horké dezinfekce

- vysoká kvalita permeátu pomocí dezinfekce všech částí přicházejících do styku s permeátem

- standardizované odběrové místo pro odběr vzorku permeátu

- pohotovostní režim stand-by a plně automatický proplach v režimu stand-by

- možnost stand-by režimu s automatickou dezinfekcí bez připojení na přívod vody a odpad, bez přítomnosti bakterií a endotoxinů po dobu alespoň 20 dní s možností okamžitého použití

- podsvícený displej pro zobrazení parametrů permeátu a úpravny vody

- regenerace nespotřebovaného permeátu a koncentrátu

- chod přístroje s nízkou úrovní šumu - hlučnost méně než 46 dB(A)

- integrovaný předfiltr

- transportní vozík s předúpravou vody a změkčovačem

- celé zařízení umístěné na vozíku s madlem, s dobrou pojízdností a ovladatelností

- monitorování netěsností uvnitř systému

- v rámci dodávky jsou rychlospojky a hadice pro připojení dialyzačních přístrojů

- úpravna vody musí splňovat požadavky normy ISO 23500:2011 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies. Zadavatel připouští možnost nabídnutí jiného – rovnocenného řešení, které bude splňovat zadávací podmínky a sledovaný účel.

- mobilní úpravna vody vč. výše uvedeného příslušenství musí umožňovat funkčnost s výše poptávaným dialyzačním přístrojem v části č. 2

Základní technické požadavky na vázaný spotřební materiál pro část č. 2 tj. pro 5 dialyzačních přístrojů na 4 roky:

- Dialyzační sety

  - Dialyzační sety bez obsahu ftalátů pro hemodialýzu s on-line plněním při přípravě dialyzačního monitoru (bez potřeby vaků s NaCl) kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství 6 500 ks/ 4 roky.

  - Dialyzační sety bez obsahu ftalátů pro on-line pre i post diluční hemodiafiltraci s on-line plněním při přípravě dialyzačního monitoru (bez potřeby vaků s NaCl) kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství 6 500 ks/ 4 roky.

- Bikarbonátový dialyzační koncentrát

  - Bikarbonátové patrony pro hemodialýzu (min. 650 g) kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství 6 500 ks/ 4 roky.

  - Bikarbonátové patrony pro on-line hemodiafiltraci (min. 750 g) kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství 6 500 ks/ 4 roky.

- Pyrogenní filtry

  - Pyrogenní filtry kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky. V předpokládaném množství odpovídajícím 13 000 terapiím/ 4 roky/ 5 ks.