Přístroj pro automatickou přípravu radiofarmak

## Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:

Přístroj pro automatickou přípravu radiofarmak 68Ga-DOTA-TOC a 68Ga-PSMA pro PET včetně příslušenství.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota* |
| Parametry přístroje |  |  |  |
| Samostatně stojící plně automatizovaný přístroj pro přípravu PET radiofarmak 68Ga-PSMA značením kitů registrovaných v databázi léčivých přípravků SÚKL | Ano | Absolutní |  |
| Obsluha přístroje bez nutnosti použití PC | Ano | Absolutní |  |
| Eluční pumpa pro automatickou eluci 68Ge/68Ga generátoru | Ano | Absolutní |  |
| Systém umožňující eluci v přesně definovaném čase s možností vzdáleného spuštění nebo spuštění s časovým zpožděním pro větší radiační ochranu pracovníků laboratoře | Ano | Absolutní |  |
| Systém pro nastavení eluční rychlosti | Ano | Absolutní |  |
| Systém pro nastavení elučního objemu s přesností na 0,1 ml v rozsahu od 1,0 ml do 10,0 ml | Ano | Absolutní |  |
| Systém zajišťující sterilitu radiofarmaka po celou dobu jeho přípravy | Ano | Absolutní |  |
| Příprava radiofarmaka do stíněné nádoby s ekvivalentem 15 mm Pb | Ano | Absolutní |  |
| Kontrola teploty připraveného radiofarmaka včetně ohřívače | Ano | Absolutní |  |
| Zápis a záloha dat z přípravy radiofarmaka na SD kartu s možností exportu do PC | Ano | Absolutní |  |
| Čtečka čárových kódů propojená s přístrojem | Ano | Absolutní |  |
| Tiskárna čárových kódů propojená s přístrojem | Ano | Absolutní |  |
| RFID čtečka karet pro načtení požadovaného procesu eluce a jeho spuštění | Ano | Absolutní |  |
| Monitorace zbývající aktivity 68Ge/68Ga generátoru | Ano | Absolutní |  |
| Kompletní příslušenství včetně kazet pro přípravu radiofarmak 68Ga-PSMA, sterilního vaku s HCl, kazet pro promytí a eluci generátoru, spotřebního materiálu a nezbytných komponent pro umožnění plnohodnotné instruktáže a k provedení kompletní instalace zařízení | Ano | Absolutní |  |

*Účastník vyplní žlutá pole

Provozovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Zařízení tedy musí být způsobilé k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.

Pokud zařízení, nebude splňovat tuto podmínku, bude nutné přijmout technická opatření                      v infrastruktuře KZ, a.s., která by izolovala takové zařízení jako zdroj zranitelností a zvýšeného rizika.