Bronchoskop

Popis:

Nákup bronchoskopu pro diagnostiku a uzlinový staging plicní rakoviny pro plicní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Oddělení aktuálně využívá dva nástroje a u jednoho končí servisní podpora a zároveň platnost technické prohlídky.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………… Bronchoskop

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| Optický systém: |  |  |  |
| - Zorné pole minimálně 80° |  |  |  |
| - Směr pohledu – 20° šikmý pohled |  |  |  |
| - Hloubka ostrosti minimálně 2,0 – 50,0 mm |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |  |
| - Zevní průměr distálního konce maximálně 6,6 mm |  |  |  |
| - Zevní průměr tubusu maximálně 6,3 mm |  |  |  |
| - Pracovní délka minimálně 600 mm |  |  |  |
| Pracovní kanál: |  |  |  |
| - Vnitřní průměr minimálně 2,2 mm |  |  |  |
| - Minimální rozlišovací vzdálenost – 3 mm |  |  |  |
| Ohybová část – rozsah angulace: |  |  |  |
| - Nahoru 160° |  |  |  |
| - Dolů 70° |  |  |  |
| Přídavný oplachový kanál |  |  |  |
| Ultrazvukové funkce: |  |  |  |
| - Režimy minimálně: B-mód, Color Flow mód, PW (puls wave) doppler |  |  |  |
| - Snímaní – elektronicky zakřivený lineární paprsek |  |  |  |
| - Směr ultrazvuku – paralelní se směrem zavádění |  |  |  |
| - Frekvence – 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12 MHz |  |  |  |
| - Rozsah skenování – 65° |  |  |  |
| - Přímá kontaktní metoda, metoda s balónkem |  |  |  |
| Celková délka minimálně 890 mm |  |  |  |
| Přístroj musí být kompatibilní s EBUS procesorem – Olympus EU-ME3, s bronchoskopickou věží s videoprocesorem EVIS EXERA III CV-190 a zdrojem světla CLV-190, s desinfekčními automaty Olympus mini ETD 2 PLUS GA, Olympus mini ETD 2 PLUS PAM a se sušící skříní EDC PLUS *** |  |  |  |
| Nutná kompatibilita s běžnými EBUS jehlami – 19, 21, 22G |  |  |  |
| Pokud má přístroj instalovaný operační systém, musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím. |  |  |  |
| Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji: |  |  |  |
| Připojovací adaptér k sušícímu kabinetu, pokud bude potřeba |  |  |  |
| 1 ks – adaptér pro čištění zpětným proplachováním |  |  |  |
| 20 ks – jednorázový sací ventil |  |  |  |
| 3 ks – jednorázový kartáček na kombinované čištění |  |  |  |
| 3 ks – jednostranný jednorázový kartáček na čištění |  |  |  |
| 10 ks – jednorázový bioptický ventil s adaptérem |  |  |  |
| 10 ks – balónek |  |  |  |
| 1 ks – aplikátor balónku |  |  |  |
| 1 ks – čepička US konektoru |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou

** - dokument a číslo strany

*** - Olympus EU-ME3, EVIS EXERA III CV-190 a CLV-190, Olympus mini ETD 2 PLUS GA, Olympus mini ETD 2 PLUS PAM, EDC PLUS – Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. Stanovení technických podmínek podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní s komponenty, které jsou používány u zadavatele.

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici

- nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením