# Technická specifikace

Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní a.s.

Část 4: Monitorovací technika pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice Most

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek |  | Splňuje ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky na pacientský monitor: |  |  |  |
| Přístroj s 13palcovou dotykovou LCD dotykovou obrazovkou |  |  |  |
| FHD rozlišení, obrazovka bez tlačítek, bez ovládacího kolečka z důvodu snadné a účinné desinfekce |  |  |  |
| Přednastavení monitoru pro min. 3 věkové kategorie (novorozenec, dítě, dospělý) |  |  |  |
| Zobrazení minimálně 12 křivek při 12tisvodovém EKG vč. ST analýzy |  |  |  |
| Současné zobrazení min. 12 křivek a kontinuálně měřených parametrů a 4 numerických hodnot |  |  |  |
| Propojení na centrální monitor |  |  |  |
| Kompatibilní s nabízenou centrální monitorovací stanicí |  |  |  |
| Provoz na el. síť i baterie |  |  |  |
| Provoz na integrovaný akumulátor po dobu min. 1 hod při standartní konfiguraci, uživatelsky vyměnitelný |  |  |  |
| Bezpečný přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení |  |  |  |
| SW kompletně v českém jazyce |  |  |  |
| Optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí |  |  |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC |  |  |  |
| Možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla |  |  |  |
| Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu |  |  |  |
| Monitor musí být připojen k systému pro vzdálený přístup pro náhled na obrazovku monitoru životních funkcí přes LAN z vybraných míst v nemocniční síti (součástí dodávky musí být veškeré komponenty a služby potřebné k propojení monitoru a jeho součástí s IT infrastrukturou KZ v nemocnicích Krajské zdravotní a.s. na úrovni HL7) |  |  |  |
| Připravenost monitoru na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 |  |  |  |
| Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice) |  |  |  |
| Připojení základního multiparametrického modulu + další min. 2 modulové šachty pro přídavné moduly |  |  |  |
| Použitelné (požadované) moduly, parametry, metody, SW: PiCCO, PRAM, EtCO2, relaxace NMT pomocí EMG, BIS, Entropy, modul s analýzou plynů. |  |  |  |
| SW pro měření a zobrazení těchto modulů musí být součástí dodávky. Uchazeč doloží, že tyto moduly jsou kompatibilní s nabízeným monitorem |  |  |  |
| Grafické, tabulkové a obrazovkové trendy min 7 dní. |  |  |  |
| 4 uživatelsky přizpůsobitelná rozložení obrazovky |  |  |  |
| Režim velkých číslic (zobrazeny 4 základní hodnoty na celé obrazovce) |  |  |  |
| Automatická optimalizace zobrazení v závislosti na měřených parametrech |  |  |  |
| Uživatelské přizpůsobení obrazovek a uživatelské vytváření nových zobrazení |  |  |  |
| Bed to bed komunikace s ostatními monitory připojenými na jedné centrální stanici, přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek, parametrů a alarmů, a to i bez připojené centrální stanice. |  |  |  |
| Požadovaná odolnost IP22 nebo vyšší |  |  |  |
| Uchycení monitoru na polici |  |  |  |
| Měřené parametry: Cardiac output, Continuous cardiac output (CCO), Transpulmonary cardiac output (CO), Stroke volume (SV), Cardiac index (CI), Continuous cardiac output index (CCI), Stroke volume index (SVI), Global end-diastolic volume (GEDV), Global end-diastolic volume index (GEDI), Intrathoracic blood volume (ITBV), Intrathoracic blood volume index (ITBI), Stroke volume variation (SVV), Pulse pressure variation (PPV), Global ejection fraction (GEF), Cardiac function index (CFI), Index of left ventricular contractility (dPmx), Systemic vascular resistance (SVR), Systemic vascular resistance index (SVRI), Extravascular lung water (EVLW), Extravascular lung water index (ELWI), Cardiac power output (CPO), Cardiac power output (CPI), Pulmonary vascular permeability index (PVPI) |  |  |  |
| Multiparametrický modul (použitelný jako transportní monitor): |  |  |  |
| Modul fungující zároveň jako transportní monitor |  |  |  |
| Integrovaná barevná dotyková obrazovka velikosti alespoň 7 palců |  |  |  |
| Baterie na 2,5 hodin standardního provozu bez připojení do externího zařízení (dokovací stanice, monitor vitálních funkcí) |  |  |  |
| Optické a akustické alarmy |  |  |  |
| Otáčení obrazu |  |  |  |
| Modul musí umožnit monitoraci: EKG z 3, 5 a 10, 2 x teplota, NIBP, Minimálně 4x IBP, Resp, SpO2, EtCO2 |  |  |  |
| Váha přístroje při transportu maximálně 2 kg včetně baterie; |  |  |  |
| Integrované madlo, případně držadlo pro snadný transport modulu; |  |  |  |
| Kompletní ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitorů vitálních funkcí); |  |  |  |
| Požadovaná odolnost min. IP44 |  |  |  |
| Certifikace na pád z 1,2m |  |  |  |
| Dokovací stanice sloužící pro nabíjení a uchycení modulu během transportu (součástí musí být mechanismus pro uchycení/zavěšení na rám postele) |  |  |  |
| Měřené parametry (s využitím multiparametrického modulu): |  |  |  |
| - EKG, monitorování EKG pomocí 3, 5 nebo 10 elektrod |  |  |  |
| - Komplexní multisvodová analýza arytmií v reálném čase ze 4 svodů vč. alarmů s hodnocením: asystola, tachykardie, bradykardie, komorové fibrilace. |  |  |  |
| - Analýza ST segmentu |  |  |  |
| - QT analýza |  |  |  |
| - Respirace impedanční metodou i z CO2 současně (obě měření s vlastní individuálním zobrazení hodnot a alarmů. |  |  |  |
| - NIBP automatický, manuální a STAT režim, funkce žilní stáze |  |  |  |
| - 4x IBP |  |  |  |
| - Teplota 2x |  |  |  |
| - SpO2 – možnost použití senzorů od 3 různých výrobců. Musí mít možnost měřit senzory: Masimo, Nellcor + jeden další |  |  |  |
| - EtCO2 |  |  |  |
| - Termodiluční monitorace srdečního výdeje pomoci Swan-Ganzova katétru (CO) – zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo pacientským monitorem |  |  |  |
| Centrální monitorovací stanice: |  |  |  |
| 1 ks v případě kompatibility se stávající novou centrálou GE, jinak 2 ks, Účastník doplní počet dodávaných centrálních monitorovacích stanic v příloze č. 6 - Rozklad nabídkové ceny, list Část 4, buňka B7 |  |  |  |
| Plná obousměrná komunikace s monitory v síti |  |  |  |
| Vhodná pro zobrazení až 10 monitorů vitálních funkcí současně s možností rozšíření |  |  |
| FHD monitor s úhlopříčkou min 24“ |  |  |
| Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |
| HL7 výstup dat do NIS s možností exportu zpráv |  |  |
| Zobrazení všech monitorovaných pacientů v sektorech |  |  |
| Zobrazení detailu vybraného pacienta při současném zachování přehledu o ostatních monitorech |  |  |
| Zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi |  |  |
| Dálkové nastavení pacientských monitorů v min. rozsahu: ovládání alarmů, nastavení limitů pro alarmy |  |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk dat za min. 72 hodin zpětně v min. rozsahu: |  |  |
| - SpO2, resp., IBP, ETCO2 |  |  |
| - Alarmové události vč. křivek |  |  |
| - Grafické a numerické trendy |  |  |
| - 4 křivky každého jednoho pacienta |  |  |
| Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí; |  |  |
| Identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici, nabízený systém uchazeče musí touto funkcionalitou disponovat v době podání nabídky – doložení technického materiálu do nabídky; |  |  |
| Dodané řešení již musí obsahovat síťové rozhraní pro komunikaci bez potřeby dalších licencí a bez množstevního či rychlostního omezení; |  |  |
| Dodávka musí obsahovat všechny potřebné licence za tímto účelem, pokud je nabízené řešení od výrobce licencováno; |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Paralelní displej (slave – neslouží k ovládání), výška 28 až 30 cm, který bude umístěn nad postelí pacienta, uchycení na rampě na vodorovné podložce, musí být medical grade |  | 9 ks |  |
| EKG kabel vč. 5 svodů, |  | 10 ks |  |
| SpO2 čidlo na prst pro opakované použití, |  | 10 ks |  |
| Teplotní kožní čidlo pro opakované použití, |  | 10 ks |  |
| NIBP hadice a manžeta střední dospělá, |  | 10 ks |  |
| IBP, komůrky B-Braun |  | 20 ks |  |
| PiCCO – 1 modul (nebo 1 samostatný přístroj, připojitelný na každý monitor tak, aby byly hodnoty zobrazeny na monitoru vitálních funkcí, a i na paralelním displeji) |  | 1 ks |  |
| EtCO2 moduly |  | 2 ks |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Pro účely této zakázky se pojmem integrovaný rozumí prvek, modul nebo zařízení, které je výrobcem určeno k použití jako nedílná součást hlavního přístroje nebo systému, je s ním konstrukčně a funkčně spojeno a není běžným příslušenstvím určeným k volnému odnímání nebo samostatnému provozu. Integrovaný prvek může být odnímatelný za účelem servisu, výměny nebo transportu, pokud je zachován jeho charakter součásti hlavního zařízení.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….