Ultrazvukové přístroje pro Urologické oddělení, NEMTP

Popis:

Ultrazvukové přístroje pro Urologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z..

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Ultrazvukový přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvukový přístroj

- Mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do maximální 55kg

- Digitální ultrazvukový přístroj

- Rozsah snímané frekvence minimálně 2 – 18 MHz

- Plochý barevný LCD monitor – minimálně 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, minimálně FullHD, sklopný

- Ovládací dotykový panel o úhlopříčce minimálně 10,1“, ovládací panel musí být otočný do stran

- Minimálně 3 vstupy pro UZ sondy

- Mechanická QWERTY klávesnice umístěná na ovládacím panelu

- Tlačítkový ovládací panel

- Ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu

- Velkokapacitní vnitřní paměť (minimálně 1000 vyšetření), minimálně 4 USB porty

Zobrazovací módy:

- B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou

- Pulsní Doppler (PW)

- Barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)

- Duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler

- Triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler

- Trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů

- THI – harmonické zobrazení tkání

- Dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení

- Automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních

- Zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minimálně 1 – 30 cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky

- Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR

- Měření a kalkulace v radiodiagnostice, urologii a obecná měření

- Vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě

- HPRF

- Systém odrušení speklí

- Možnost budoucího rozšíření o:

  - Zobrazení umožňující zvýraznění jehly

  - Kompresní elastografii

  - Provoz na baterie s výdrží minimálně 45 minut

Archivace/export:

- Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0

- Interní databáze pacientských a obrazových dat

- Velikost úložiště minimálně 500 GB

- Záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze

- Export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření

- Volba exportního obrazového formátu – (minimálně DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)

Sondy:

- Pro všechny přístroje:

  - Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 6 MHz

- Pro jeden přístroj:

  - Lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 15 MHz