Technická specifikace

Močová linka

Popis:

Výpůjčka močové linky pro analýzu moči a průběžný odběr spotřebního materiálu. Zařízení je určeno pro Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………. Močová linka

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- plně automatizovaná močová linka pro chemickou analýzu moči diagnostickými proužky a morfologickou analýzu nativní moči a tělních tekutin bez centrifugace, vše certifikované (včetně ovládacího programového vybavení) pro in vitro diagnostiku (CE-IVDR)

- močová linka se skládá z jednoho analyzátoru pro chemickou analýzu moči a jednoho analyzátoru pro morfologickou analýzu moči. Systém musí vytvářet jedinou automatickou linku s automatickým transportem vzorků z analyzátoru pro chemickou analýzu moči do analyzátoru pro morfologickou analýzu                                           a s kontinuálním vkládáním vzorků moči za chodu analyzátoru a možností statimového vkládání vzorku

- záložní zařízení pro analyzátor moči – chemické analýzy

- přítomnost aspiračního systému zvlášť pro chemickou analýzu a zvlášť pro morfologickou analýzu – nezbytné k zabránění současného výpadku celé linky při poruše jednoho systému

- výrobce reagencií identický s výrobcem analyzátoru - uzavřený systém

- identifikace vzorku pomocí čárového kódu, součástí bude i externí čtečka čárových kódů

- možnost volby pouze chemického vyšetření moči nebo jenom morfologického vyšetření moči podle objednávky z LIS

- požadované měřené parametry u chemického vyšetření moči – pH, glukóza, bílkovina, krev, urobilinogen, ketony, bilirubin dusitany a leukocyty – reflexní fotometrie

- specifická hmotnost stanovena refraktometrií

- barva a zákal moči stanovena kolorimetrií

- požadované měřené parametry u morfologické analýzy moči – erytrocyty, leukocyty, shluky leukocytů, epitelie – dlaždicové, jiné epitelie, hyalinní a patologické válce, bakterie, krystaly, kvasinky, spermie a hlen

- současně je taktéž požadována mimo analýzu moči validovaná analýza jiných tělních tekutin (likvor, punktát) pomocí průtokové cytometrie s detekcí laserovým paprskem: erytrocyty, leukocyty, polymorfonukleáry, mononukleáry, bakterie, epitelie, jaderné elementy – veškeré parametry musí být diagnostické nikoliv výzkumné

- kontrola kvality pro morfologickou analýzu zahrnuje erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce a bakterie, se statistickým výstupem: směrodatná odchylka, variační koeficient, Levey-Jenningsův graf

- močová linka musí být obsluhovaná prostřednictvím software z jednoho pracovního místa, možnost uživatelského nastavení validačních a rozporových pravidel pro močovou analýzu, kompletní zobrazení výsledků na jedné obrazovce, musí umožňovat automatické validace výsledků.

- požadovaný výkon:

  - chemická analýza – minimálně 200 vzorků za hodinu

  - morfologická analýza – minimálně 80 vzorků za hodinu

- musí umožňovat přednostní analýzy velmi urgentních vzorků

- servisní podpora pomocí vzdálené správy analyzátorů - bez účasti třetích stran

- bezplatné zajištění autorizovaného servisu a oprav pro zapůjčené přístrojové vybavení nejpozději do 24 hod po nahlášení závady

- součástí nabídky je připojení a oboustranná komunikace s LIS (OpenLims Stapro) včetně poplatků

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu včetně odpovídající UPS (zajištění provozu než naběhne dieselagregát)

- zadavatel požaduje, aby celý předmět plnění splňoval standardy zadavatele stanovené v dokumentu „Požadavky na provedení a kvalitu ICT (PPK ICT)“, který je součástí zadávací dokumentace. Tento dokument je dodavatelům zpřístupněn na základě žádosti po podpisu dohody o mlčenlivosti.

- dodací lhůta spotřebního materiálu je maximálně 10 kalendářních dnů od data objednávky

Předpokládaný počet vyšetření:

|  | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | 6. rok | 7. rok | 8. rok | Celkem počet vyšetření na 8 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analýza moči chemicky | 20 693 | 22 141 | 23 691 | 25 349 | 27 124 | 29 023 | 31 054 | 33 228 | 212 303 |
| Vyšetření cytologie punktátu | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 200 |
| Vyšetření cytologie likvoru | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 400 |

- frekvence kontrolních měření – chemická analýza moči 2 hladiny 1x denně, morfologická analýza moči 2 hladiny 1x denně