Ultrazvukové přístroje pro Ortopedická oddělení

Popis:

Ultrazvukové přístroje pro Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.. Přístroje budou používány v ortopedických ambulancích, kde budou vyšetřováni jak dospělí, tak i dětští pacienti – ultrazvukové vyšetření kyčlí. Přístroj v Masarykově nemocnici se bude také používat při navigované intervenci do kyčelního kloubu a při obstřikách bederní páteře.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj + 2 sondy (Masarykova nemocnice v ÚnL, o.z.)

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj + 1 sonda (Nemocnice Teplice, o.z.)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvukový přístroj + 2 sondy

- mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do maximálně 85kg

- digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – minimálně 250 dB

- širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 2 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond

- plochý barevný LCD monitor – minimálně 23“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, minimálně FullHD, sklopný, umístěný na polohovatelném rameni

- Ovládání pomocí dotykového displeje o úhlopříčce minimálně 10,1“ umístěném na ovládáním panelu

- Ovládací panel musí být výškově nastavitelný

- minimálně 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy

- elektronické přepínání ultrazvukových sond

- výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem nebo klávesnice zobrazená na dotykovém displeji

- ovládací panel s tlačítky a otočnými knoflíky

- ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu

- velkokapacitní vnitřní paměť (minimálně 1000 vyšetření), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu

- umožňuje ukládat uživatelská nastavení pro každou sondu

- ohřívač ultrazvukového gelu

- hloubka zobrazení minimálně 35 cm

- připojení nožního pedálu s možností nastavení jednotlivých pedálů pro používání při vyšetření dětských kyčlí – součástí dodávky

Zobrazovací módy:

- B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou

- pulsní Doppler (PW) (steering 0 - 20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení

- barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)

- duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler

- triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler

- trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů

- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM zobrazení na základní frekvenci ve více stupních minimálně na 3 frekvencích

- THI – harmonické zobrazení tkání

- dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení

- automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních

- optimalizace Dopplera (low, high)

- zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minimálně 1 - 35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky

- měření v živém i ve zmrazeném obraze (minimálně 6 měření v jednom obraze)

- automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR

- měření a kalkulace v radiodiagnostice

- vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí být aktivní také při barevném dopplerovském módu

- HPRF

- systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)

- obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec

- SW zvýraznění jehly

- zobrazení dvou B-mód obrazů vedle sebe včetně možnosti přepínání mezi nimi

- měření pro použití v radiologii, obecné sonografii a měření dětských kyčlí

Archivace/export:

- komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0

- interní databáze pacientských a obrazových dat

- velikost úložiště minimálně 500 GB

- záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze

- export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření

- volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na USB flash mediích (DICOM, JPG, AVI)

Sondy:

- lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 12MHz, footprint minimálně 50 mm

- konvenxní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 5 MHz pro obstřiky bederní páteře a navigované intervence do kyčelního kloubu

Ultrazvukový přístroj + 1 sonda

- mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do maximální 85kg

- digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – minimálně 250 dB

- širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 2 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond

- plochý barevný LCD monitor – minimálně 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, minimálně FullHD, sklopný, horizontálně polohovatelný

- ovládání pomocí dotykového displeje o úhlopříčce minimálně 10“ umístěného na ovládacím panelu

- ovládací panel musí být výškově nastavitelný

- minimálně 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy

- elektronické přepínání ultrazvukových sond

- mechanická QWERTY klávesnice výsuvná pod ovládacím panelem nebo klávesnice zobrazená na dotykovém displeji

- ovládácí panel s tlačítky a otočnými knoflíky

- ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu

- velkokapacitní vnitřní paměť (minimálně 1000 vyšetření), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)

- uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání

- připojení nožního pedálu s možností nastavení jednotlivých pedálů pro používání při vyšetření dětských kyčlí – součástí dodávky

Zobrazovací módy:

- B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou

- pulsní Doppler (PW) (steering 0 - 20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení

- barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)

- duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler

- triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler

- trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů

- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM zobrazení na základní frekvenci ve více stupních minimálně na 3 frekvencích

- THI – harmonické zobrazení tkání

- dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení

- automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních

- optimalizace Dopplera (low, high)

- zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minimálně 1 - 30cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky

- měření v živém i ve zmrazeném obraze (minimálně 6 měření v jednom obraze)

- automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR

- měření a kalkulace v radiodiagnostice

- vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí být aktivní také při barevném dopplerovském módu

- HPRF

- systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)

- obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec

- SW zvýraznění jehly

- Zobrazení dvou B-mód obrazů vedle sebe včetně možnosti přepínání mezi nimi

- Měření pro použití v radiologii, obecné sonografii a měření dětských kyčlí

Archivace/export:

- komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0

- interní databáze pacientských a obrazových dat

- velikost úložiště minimálně 500 GB

- záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze

- export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření

- volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na USB flash mediích (DICOM, JPG, AVI)

Sondy:

- lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 12MHz, footprint minimálně 50mm