Přenosný ultrazvukový přístroj

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro Mobilní hospic Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Přenosný ultrazvukový přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přenosný ultrazvukový přístroj

- Digitální ultrazvukový systém

- Přenosný systém umožňující zobrazení vyšetřované oblasti ze sond na univerzální zobrazovací jednotce s OS Android nebo iOS s minimální úhlopříčkou 10“ (univerzální zobrazovací jednotka součástí dodávky)

- Aplikace běžící na OS Android nebo iOS bez nutnosti následných poplatků za používání a aktualizace

- Bezdrátový způsob propojení sondy a zobrazovací jednotky

- Zobrazovací jednotka dokáže komunikovat přes Wi-Fi včetně exportu uložených dat do PACS

- Provoz na baterie s výdrží minimálně 45 minut u ultrazvukového systému

- Hloubka zobrazení minimálně 20 cm pro konvexní sondu a 8 cm pro lineární sondu

- Rozsah snímané frekvence minimálně 2 – 11 MHz

- Odolnost ultrazvukového systému vůči vniknutí kapalin minimálně IP67

- Nabíjení ultrazvukového systému bezdrátové nebo drátové (součástí dodávky)

- Umožňuje nastavit minimálně gain, hloubku zobrazení a TGC

Zobrazovací módy:

- B-mód

- Pulsní Doppler (PW)

- Barevně kódovaný Doppler (CFM)

- Přednastavená zobrazení minimálně pro vyšetření břicha, cévního a muskuloskeletálního systému

Archivace/export:

- Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0

- Ukládání videosmyček i obrazů

- Export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření

- Volba exportního obrazového formátu – (minimálně DICOM, JPG, AVI)

Sonda:

- Duální sonda obsahující konvexní sondu s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 5 MHz a lineární sondu s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 11 MHz a footprintem minimálně 40 mm