Příloha č. 1 - Technické a jiné požadavky kupujícího :

A) monitorovací systém pro potřeby JIRP dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most.

Technická specifikace:

Specifikace požadavků na monitorovací techniku:

- Monitor pro superspecializovanou péči v neonatologii - 2 kusy

- Akce srdeční

- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou

- Neinvazivní krevní tlak

- Kontinuální neinvazivní monitorování TK

- Invazivní krevní tlak 2x

- Teplota 2x

- Saturace O2 – systémem Masimo

- Pulsová frekvence

- Apnoe

- Transkutánní plyny O2/CO2

- ET CO2 – metodou mikrostream

- EEG

- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, symetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- propojení s externím zařízením (inkubátory, výhřevná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger)

- Minimálně 6 křivek zobrazených na display

- Dokovací stanice

- 1x modul na měření hemodynamiky (PICCO) – pouze pro jeden monitor

- Monitor pro superspecializovanou péči v neonatologii - jednoduší verze  – 3 kusy

- Akce srdeční

- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou

- Neinvazivní krevní tlak

- Invazivní krevní tlak 2x

- Teplota 2x

- Saturace O2 – systémem Masimo

- Pulsová frekvence

- Apnoe

- etCO2 – metodou mikrostream

- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, symetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- propojení s externím zařízením (inkubátory, výhřevná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger)

- Minimálně 6 křivek zobrazených na display

- Dokovací stanice

- Monitor pro intenzivní péči - v nejzákladnější verzi – 13 kusů

- Akce srdeční

- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou

- Neinvazivní krevní tlak

- Teplota 2x

- Saturace O2 – systémem Masimo

- Pulsová frekvence

- Apnoe

- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, symetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- propojení s externím zařízením (inkubátory, výhřevná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger)

- Minimálně 6 křivek zobrazených na display

- Dokovací stanice

- Monitorovací centrála (minimálně pro 18 monitorů) – 1 kus

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory

- Současné zobrazení všech monitorů se sledováním minimálně 4 křivek pro každého pacienta

- Detailní zobrazení vybraného monitoru

- Funkce zadání základních údajů o pacientovi a dálkové ovládání monitorů

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických  trendů na centrále, tisk trendů (trendové hodnoty min. 72 hodin, kontinuální záznam všech křivek EKG, SpO2 1 hod.)

- Zobrazení a tisk trendových křivek

- LCD display min. 19“

- Laserová síťová tiskárna

- uživatelské rozhraní v českém jazyce

- záložní zdroj napájení UPS

Obecná charakteristika platící pro všechny úrovně monitorů

- minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- paměť minimálně 24 hodin s min. 10 sec. rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy

- provoz i na zabudovaný akumulátor (provoz minimálně 3 hodiny)

- propojení s externími zařízeními – specifikace Medical Information Bus (MIB) IEEE 1073 Standard

- specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- uživatelské rozhraní v českém jazyce

- optické i zvukové alarmy nastavené na potřeby neonatologie

- Barevný display monitorů minimálně 10 palců. U 9 monitorů nejzákladnější verze lze eventuelně připustit minimálně 8 palců.

- Minimálně 6 křivek současně zobrazených na display

- Propojení do monitorovací sítě se zobrazením křivek z libovolného monitoru

- Spotřební materiál ke každému monitoru v rozsahu:

- Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod, EKG elektrody

- Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

- Hadice a sady manžet pro měření NIBP

- Kožní teplotní čidlo - celkem 13x, rektální teplotní čidlo – celkem 9x

- Příslušenství pro měření IBP

- Senzor pro měření kapnometrie

- Příslušenství pro měření plynů O2 a CO2 transkutánně

- Příslušenství pro měření EEG signálu

- Příslušenství pro měření dechové křivky pomocí impedančního senzoru

Vše pro novorozence 500g a výše

Strukturovaná kabeláž pro propojení 18 ks MVF se 1ks centrální stanice, rozvaděč, aktivní prvek LAN

- Strukturovaná kabeláž pro 22 přípojných míst pro monitory vitálních funkcí, centrálu a síťovou tiskárnu.

- Strukturovaná kabeláž bude zakončena v nově dodaném datovém rozvaděči v patch panelu

- Koncové zásuvky kat. min. 5e – 22ks

- Patch panely do rozvaděče dle požadovaného počtu přípojných míst a specifikace rozvaděče

- Kabeláž kategorie min. CAT5e

- Zpracování projektové dokumentace

- Aktivní prvek – požadována kompatibilita se stávajícími aktivními prvky 3com (např. HP A5120-24G EI Switch)

- Velikost 1U

- 24 port 10/100/1000

- Výkon min. 35 mil pps

- Tepelné vyřazování max. 212 BTU/h

- Intelligent Management Center, command-line interface, Web- broker, SNMP management

- Záložní zdroj napájení (UPS) pro aktivní prvek umístěný v rozvaděči

B) monitorovací systém pro potřeby JIP chirurgického oddělení Nemocnice Most.

Technická specifikace:

Specifikace požadavků na monitorovací techniku:

- Monitory vitálních funkcí 14 ks

- Monitor EKG, SpO2, NIBP, Temp

- kompaktní monitor vitálních funkcí včetně rozšíření o IBP, ETCO2, CO,

- barevný displej min 10"

- dotyková obrazovka

- zobrazení minimálně 8 křivek současně

- jednoduché intuitivní ovládání jedním prvkem, tlačítka pro rychlé volby častých funkcí

- uživatelské rozhraní v českém jazyce

- minimálně 2 uživatelem definovatelná nastavení monitoru po zapnutí

- minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- síťové (metalické) připojení do monitorovací sítě

- napájení ze sítě a provoz ze zabudovaných akumulátorů po dobu minimálně 2 hodin

- snadný transport monitoru s pacientem, transportní režim displeje se zvýrazněnou tepovou frekvencí, saturací a tlakem

- připojení externího displeje VGA LCD

- upevnění monitoru na horizontální nebo vertikální tyč

- rozšíření o zapisovač

Obecná charakteristika:

- 3-5 ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základných arytmií

- respirace impedanční metodou z volitelného EKG svodu

- pulzní oxymetrie

- NIBP měření

- měření povrchové teploty s možností doplnění o rektální teplotu

- paměť minimálně 24 hodin s min. 10 sec. rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy

- volitelné rozšíření o program pro detekci a dokumentaci arytmií (minimálně 12 typů), o 12ti svodové EKG s interpretací křivky a o zobrazení trendů a tvaru ST úseku

- všechna rozšíření medicínských parametrů musí být funkční současně

Požadavky na vybavení monitorů:

14 monitorů vybavených v základu možností měření:

- EKG (požadováno 5-svodové EKG)

- Respirace

- SpO2

- NIBP

- Tělesná teplota: 2 kanály

Navíc pro 6 monitorů:

- Modul pro měření až dvou invazivních tlaků u jednoho pacienta

- Záložní akumulátor

Navíc pro 2 monitory:

- kapnometrie ETCO2

Příslušenství v dodávce:

- Nabíječka pro akumulátory (1x)

- Kabel pacientský, 5-ti svodový, 14x

- NIBP kabel 14x

- Manžeta pro dospělé 14x

- Manžeta pro obézní 7x

- Manžeta dětská 2x

- Teplotní čidlo kožní 14x

- IBP kabel (dle počtu monitorů vybavených IBP modulem) 2x ke každému modulu takže 6x2 tedy 12kabelů

- Kabely k saturačnímu čidlu 14x

- Saturační čidlo prstové (které se připojuje ke kabelům – správná koncovka) 14x

- Saturační čidlo s připojením na ucho 4x

- Napájecí kabel 14x

- Síťový patch kabel pro propojení s centrálou 14x

- Zemnící kabel se silikonovou izolací a dvěma zemnícími konektory (euro) 14x

- Centrální monitorovací stanice – 2ks

Monitorovací centrála (2x)

Připojení min 16 monitorů

Plná obousměrná komunikace mezi centrálou a monitory

Sledování až 4 křivek u každého pacienta v reálném čase

Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmu na centrále, tisk alarmu

Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických  trendů na centrále, tisk trendů

(trendové hodnoty min. 72 hodin, kontinuální záznam všech křivek EKG, SpO2 1 hod.)

Detailního pozorování vybraného pacienta

Ovládání monitorů dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení apod.)

Minimálně 19“ LCD display

Laserová tiskárna 2x

Záložní zdroj UPS 2ks (pro každou centrálu)

Obecná charakteristika:

Monitorovací centrála umožňující personálu sledovat všechny potřebné údaje od každého pacienta, který je připojen k monitorům na jednotce

Snadné ovládáním prostřednictvím myši a klávesnice, výběr sledovaných parametrů a Detailního zobrazení jednoho pacienta

Příslušenství v dodávce:

Propojovací síťové kabely LAN

Strukturovaná kabeláž pro propojení 14 ks MVF se 2ks centrálních stanic, aktivní prvek LAN

- Strukturovaná kabeláž pro 14 přípojných míst pro monitory vitálních funkcí. Strukturovaná kabeláž bude zakončena v dodávaném patch panelu ve stávajícím rozvaděči RD04

- Koncové zásuvky kat. min. 5e – 14ks

- Patch panel do rozvaděče dle požadovaného počtu přípojných míst a specifikace rozvaděče

- Kabeláž kategorie min. CAT5e

- Pro vedení strukturované kabeláže využít pokud možno stávající průchody staré kabeláže

- Zpracování projektové dokumentace

- Aktivní prvek – požadována kompatibilita se stávajícími aktivními prvky 3com (např. HP A5120-24G EI Switch)

  - Velikost 1U

  - 24 port 10/100/1000

  - Výkon min. 35 mil pps

  - Tepelné vyřazování max. 212 BTU/h

  - Intelligent Management Center, command-line interface, Web- broker, SNMP management

- Záložní zdroj napájení (UPS) pro aktivní prvek

Záruční a pozáruční podmínkypro části A a B

-	Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

-	Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně.

požadavky na nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady,

-	po dobu záruky zajištění provedení předepsaných zkoušek (např. BTK, el. revize, validace, kalibrace atd., dle zákona 123/2000Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů) prodávajícím v rozsahu stanoveném výrobcem zdarma, v době záruky musí být veškeré předepsané kontroly a dodavatelská údržba součástí nabídky. Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován.

-	V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje prodávající dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností kupujícího

-	V záruční době po dobu opravy zapůjčení náhradního přístroje stejných parametrů

Ostatní požadavky

Prodávající musí umožnit testování technických parametrů formou zápůjčky monitorů vitálních funkcí včetně příslušenství

Kupující požaduje jako součást předkládané nebídky dodání úplné technické dokumentace vč. Popsaných nabízených funkčních vlastností. Tento podklad bude sloužit pro hodnotící kriterium funkční vlastnosti.

-	Kupující požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

-	Součástí předmětu koupě musí být veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.)  a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

-	Součástí předmětu koupě musí být také seznámení zdravotnického personálu a pracovníka odboru biomedicínského inženýrství zadavatele, případně dalších pracovníků zadavatele s návodem k použití, který je nutno při užívání věci dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při užívání předmětu koupě oproti obecně známým pravidlům, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pro určeného pracovníka kupujícího prodávající vystaví protokol opravňující provádět následná proškolování zdrav. personálu v používání předmětu koupě.

-	Součástí předmětu koupě musí být zaškolení určených pracovníků odboru biomedicínského inženýrství v provádění periodických bezp. technických kontrol dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně vystavení příslušných dokumentů opravňujících k provádění této činnosti

-	Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

-	Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Kupní cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky (cenu za dopravu, instalaci, uvedení do provozu, validace, kalibrace nebo jiná požadovaná vstupní měření, zaškolení obsluhy, zaškolení techniků odboru biomedicínského inženýrství na úrovni provádění BTK, včetně vystavení odpovídajícího certifikátu)