# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Standardní inkubátor

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

Standardní inkubátor	2

### Standardní inkubátor

Popis:

Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem a pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem

- 2 ks	Pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem a pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin

Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem

- Vhodný pro standardní péči novorozenců

- Napájení z elektrické rozvodné sítě

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem

- Centrální displej pro monitoraci teploty vzduchu a stavu akumulátoru

- Regulace teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a obsahu O2

- Možnost vyhřívání do 38 °C

- Možnost nastavení vlhkosti vzduchu na minimálně 50 %

- Vzduchový filtr

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 20 cm/s

- Minimálně 10 kusů filtrů na vzduch

- Nádobka na vodu o objemu 1000 ml – pro každý inkubátor

- Přístup k novorozenci odklopnými panely minimálně ze dvou stran inkubátoru

- Možnost vyklopení bočního panelu pro vysunutí matrace

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 50 dB při plném provozním zatížení

- Akustické a optické alarmy:

- Teplota vzduchu (nízká/vysoká)

- Technické a provozní alarmy

- Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

- Relativní vlhkost (nízká/vysoká)

- Vysouvací matrace bočním panelem

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor

- Snadná údržba a čištění

- Napojení na kyslíkový přívod

- Police pro odkládání spotřebního materiál

- Pojízdný – kolečka s možností zabrzdění

Pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin

- Přístroj zobrazující aktuální hodnoty saturace krve kyslíkem, hodnotu srdeční frekvence a případně další zjistitelné parametry, jako např. prokrvení tkáně – tzv. perfuzní index

- Jako součást nabízeného lůžka, ale nemusí být integrální (neoddělitelnou) součástí lůžka

- Pulzní oxymetry s technologií Masimo, všechny nabízené oxymetry musí umožnit měření SpO2

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1 % do 100 %, minimální přesnost měření neonatální saturace (tedy v rozsahu 70 % do 100 %) s maximální odchylkou +/- 3 %

- Měření i při nízké perfuzi tkáně

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30–240 tepů za minutu

- Zobrazení pletysmografické křivky

- Měření a zobrazení perfuzního indexu

- Možnost dodatečného rozšíření přístrojů o aplikaci pro měření vrozených srdečních vad u novorozenců – CCHD screening

- Možnost odejmutí LCD obrazovky, která sama funguje jako pulzní oxymetr s integrovanou baterií

- Alarmy optické i zvukové minimálně při vadném senzoru a vybitého akumulátoru

- Filtrace pohybových artefaktů – přístroj musí umožnit uživatelské nastavení úrovně filtrace pohybových artefaktů snímaného signálu minimálně ve třech režimech

- Příslušenství:

  - Snímače pro novorozence – 10 kusů ke každému oxymetru

  - Prodlužovací kabel – 1 kus ke každému oxymetru

  - Provoz na 230 V/50 Hz

  - Provoz na baterii minimálně 3 hodiny, baterie součástí nabídky