CTG pro dvojčata s vysokou citlivostí sond

Popis:

Fetomaternální CTG monitor pro sledování rodičky a dítěte.

Seznam požadovaných položek:

- 6 ks	Antepartální CTG

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Kardiotokograf (CTG fetální monitor) - Antepartální CTG

- Antepartální monitor

- Dvoukanálový přístroj pro snímání dvojčat, avšak jeden z přístrojů musí také umět snímání trojčat

- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

- Monitorování děložních stahů (TOCO)

- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)

- Automatická detekce pohybu plodů (AFM)

- Sondy voděodolné s délkou kabelu minimálně 2,5m:

  - 1x TOCO sonda

  - 2x US sonda

- Regulovatelná hlasitost ozev plodu

- Snímání srdeční frekvence matky

- Měření NIBP matky

- Snímání pulzu matky z TOCO sondy

- Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 6“

- Ovládání v českém jazyce

- Integrovaná termo tiskárna

- Nastavitelná rychlost tisku

- Ukládání měřených parametrů s možností pozdějšího vytisknutí

- Záznam naměřených dat v paměti přístroje v rozsahu alespoň 6 hodin

- Zvukové a vizuální alarmy

- Nastavitelnost mezí (limitů) alarmů pro měřené parametry

- Nastavitelnost hlasitosti alarmů

- Nastavení data a času

- Musí plně spolupracovat s centrálním monitorem výrobce Philips

- Připojení do monitorovacího systému prostřednictvím LAN sítě (konektory RJ45)

- Manžeta s tlakovou hadicí pro snímání NIBP matky – 3 ks z různou velikostí

- Kabel pro zapojení přístroje do datové sítě centrální monitorace – délka minimálně 2,5m

- Musí umožňovat připojení bezdrátových snímacích sond (tj. připojení CTG telemetrie)

- Příslušenství k umístění přístrojů:

  - 6 ks	pojízdný stolek se dvěma šuplíky, minimálně 2 brzditelná kolečka