EKG přístroj

Popis:

Přenosný 12 svodový EKG přístroj pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	EKG přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- EKG přístroj musí být připojitelný a plně použitelný se stávajícím kardiologickým systému MUSE

- Přenosný 12 svodový elektrokardiograf

- Barevný LCD displej

- Zobrazení minimálně 3 kanálů

- Citlivost 5/10/20 mm/mV

- Automatické vyhodnocení EKG záznamu

- Filtry:

  - Síťový

  - Stabilizátor izolinií

  - Vyhlazovací

  - Svalového třesu

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Interní paměť na minimálně 40 záznamů

- Nastavení různých formátů tisku

- Rychlost posunu v tiskárně minimálně 25 mm/s

- Tisk na termoaktivní skládaný papír, formát papíru A4

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Alfanumerická klávesnice s popiskami tlačítek v českém jazyce

- Menu v českém jazyce

- Napájení ze sítě a z akumulátoru

- Příslušenství:

  - EKG kabel s končetinovými (4 kusy) a hrudními elektrodami (6 kusů)

  - EKG papír

  - Napájecí kabel

  - Nabíjecí baterie

  - Vozík pojízdný na 4 kolečkách pro převoz EKG, minimálně 2 brzditelná

  - Další příslušenství nutné k uvedení do provozu

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Přístroj - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

a)	Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u zadavatele (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

b)	Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

c)	Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru zadavatele, a operační systém bude napojen na WSUS (update server) zadavatele; pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje zadavatel po dobu životnosti přístroje provádět dodavatelem na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku zadavatele provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

d)	Vzdálená správa přístroje je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN zadavatele.